Pakiet nr 1 - Załącznik nr 8.1.1  do SIWZ

4 KARDIOMONITORY PRZYŁÓŻKOWE + 1 KARDIOMONITOR TRANSPORTOWY + CENTRALA MONITORUJĄCA

Parametry Techniczne i eksploatacyjne

#### TYP 1 - Kardiomonitor przyłóżkowy - 4 szt.

| l.p. | parametr | parametr wymagany | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | informacje ogólne |  |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie do 7 kg. | tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | tak |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | tak |  |
|  | Przekątna ekranu – min. 14 cali | tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej sześciu różnych krzywych dynamicznych. | tak |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. | tak |  |
|  | Zapamiętywanie co najmniej 20 zdarzeń alarmowych w postaci odcinków krzywych i wartości parametrów. | tak |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | tak |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG Odchylenie odcinka ST Liczba oddechów (RESP) Saturacja (Spo2) Ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) Temperatura (T1,T2,TD) Ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną (IBP) | tak |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum (30÷300) bpm. | tak |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego . | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 5%. | tak |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: min. 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | tak |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | tak |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | tak |  |
|  | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | tak |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie. | tak |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | tak |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii | tak |  |
|  | Analiza arytmii co najmniej 20 kategorii w tym z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | podać |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) |  |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. | tak |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5÷120 oddechów /min. | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-5 oddech /min. | tak |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | tak |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. | podać |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: (0÷100)%. | tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej (30÷250)/min. | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie (70÷100)%: nie gorsza niż +/- 3%. | tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | tak |  |
|  | Tryb pomiaru: -Auto -Ręczny | tak |  |
|  | Funkcja stazy. | tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1÷120 minut. | tak |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej (25÷42)˚C. | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa. | tak |  |
|  | Pomiar kapnografii w strumieniu bocznym (minimum w jednym z oferowanych monitorów) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy stężenia CO2 co najmniej od 0 do 75 mmHg | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy częstości oddechu co najmniej od 4 do 120 R/min. | tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję trybu intubacji: zawieszenie działania alarmów związanych z modułem CO2 i wyświetlanie na ekranie stopera z czasem jaki pozostał do zakończenia procesu intubacji (ustawiane czasy co najmniej do wyboru 1 i 2 minuty). | podać |  |
|  | Dostępne co najmniej 4 prędkości przepływu próbki | tak |  |
|  | Pomiar inwazyjnego ciśnienia krwi (IBP) |  |  |
|  | Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. | tak |  |
|  | Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | tak |  |
|  | Zakres pomiarowy inwazyjnego ciśnienia od -40 do +300 mmHg. | tak |  |
|  | Obliczanie wartości PPV. | podać |  |
|  | Możliwość podłączenia monitora ciśnienia śródczaszkowego. W przypadku monitorowania ciśnienia ICP, obliczanie i wyświetlanie wartości CPP | podać |  |
|  | Wyposażenie kardiomonitorów: |  |  |
|  | Przewód EKG z kompletem 5 końcówek – 1 szt./monitor | tak |  |
|  | Mankiet średni dla dorosłych – 1 szt./monitor | tak |  |
|  | Rura połączeniowa do mankietu – 1 szt./monitor | tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec – 1 szt./monitor | tak |  |
|  | Przewód połączeniowy do czujnika na palec – 1 szt./monitor | tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowej – 1 szt./monitor | tak |  |
|  | Akcesoria do usuwania nadmiaru wilgoci z układu pomiarowego (pułapka wodna lub nafion w zależności od stosowanej technologii) – 2 szt. z monitorem wyposażonym w opcję CO2 lub min. 1 opakowanie linii jednorazowych na kardiomonitor | tak |  |
|  | 5 szt. jednorazowych linii pomiarowych kapnografii | tak |  |
|  | Przewód połączeniowy do jednorazowych przetworników ciśnienia – 1 szt./monitor | tak |  |
|  | Uchwyt do montażu monitora na ścianie z koszykiem na akcesoria | tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | tak |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków lub ekranu dotykowego. | tak |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów - sygnalizacja akustyczna i wizualna - możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych. | podać |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG,SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | tak |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | tak |  |
|  | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami). | podać |  |
|  | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA. | podać |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne. | tak |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | podać |  |

TYP 2 - Kardiomonitor przenośny

| l.p. | parametr | parametr wymagany | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | informacje ogólne |  |  |
|  | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie do 7 kg. | tak |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | tak |  |
|  | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED o rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | tak |  |
|  | Przekątna ekranu – min. 12 cali | tak |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej sześciu różnych krzywych dynamicznych. | tak |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: co najmniej 72-godzinne. | tak |  |
|  | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | tak |  |
|  | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG Odchylenie odcinka ST Liczba oddechów (RESP) Saturacja (Spo2) Ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP) Temperatura (T1,T2,TD) | tak |  |
|  | Pomiar EKG |  |  |
|  | Zakres częstości rytmu serca: minimum (30÷300) bpm. | tak |  |
|  | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego . | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 5%. | tak |  |
|  | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: min. 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | tak |  |
|  | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | tak |  |
|  | Czułość: co najmniej 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. | tak |  |
|  | Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | tak |  |
|  | Analiza odchylenia odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie. | tak |  |
|  | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | tak |  |
|  | Podstawowa analiza arytmii | tak |  |
|  | Analiza arytmii co najmniej 20 kategorii w tym z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia Tachykardia Asystolia Tachykardia komorowa Migotanie komór Migotanie przedsionków Stymulator nie przechwytuje Stymulator nie generuje impulsów Salwa komorowa PVC/min wysokie | podać |  |
|  | Pomiar oddechów (RESP) |  |  |
|  | Impedancyjna metoda pomiaru. | tak |  |
|  | Zakres pomiaru: minimum 5÷120 oddechów /min. | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-5 oddech /min. | tak |  |
|  | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. | tak |  |
|  | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji. | podać |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) |  |  |
|  | Zakres pomiaru saturacji: (0÷100)%. | tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej (30÷250)/min. | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w zakresie (70÷100)%: nie gorsza niż +/- 3%. | tak |  |
|  | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | podać |  |
|  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |  |  |
|  | Oscylometryczna metoda pomiaru. | tak |  |
|  | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. | tak |  |
|  | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. | tak |  |
|  | Tryb pomiaru: -Auto -Ręczny | tak |  |
|  | Funkcja stazy. | tak |  |
|  | Zakres programowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1÷120 minut. | tak |  |
|  | Pomiar temperatury (TEMP) |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: co najmniej (25÷42)˚C. | tak |  |
|  | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. | tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa. | tak |  |
|  | Przewód EKG z kompletem 5 końcówek | tak |  |
|  | Mankiet średni dla dorosłych | tak |  |
|  | Rura połączeniowa do mankietu | tak |  |
|  | Czujnik SpO2 na palec | tak |  |
|  | Przewód połączeniowy do czujnika na palec | tak |  |
|  | Czujnik temperatury powierzchniowej | tak |  |
|  | Statyw lub wózek na kółkach do przewożenia kardiomonitora z koszykiem na akcesoria | tak |  |
|  | Pozostałe |  |  |
|  | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora. | tak |  |
|  | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków lub ekranu dotykowego. | tak |  |
|  | 3-stopniowy system alarmów - sygnalizacja akustyczna i wizualna - możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | tak |  |
|  | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | tak |  |
|  | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych. | podać |  |
|  | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG,SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | tak |  |
|  | Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | tak |  |
|  | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami). | podać |  |
|  | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA. | podać |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne. | tak |  |
|  | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | podać |  |

TYP 3 - Centrala monitorująca - 1 szt.

| l.p. | parametr | parametr wymagany | parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Jednoczesny podgląd min. 5 stanowisk monitorowania z możliwością rozbudowy do 16 | tak |  |
|  | 2 ekrany LCD TFT każdy o przekątnej min. 21 [‘], pracujące niezależnie (podgląd wybranego stanowiska lub trendy pacjentów na jednym wraz z jednoczesną obserwacją wszystkich monitorowanych stanowisk na drugim) lub umożliwiające dowolną konfigurację układu łóżek oraz wyświetlania indywidualnych danych w sektorach pacjentów – indywidualizacja ustawień domyślnych dla każdego sektora osobno lub dla wszystkich razem | tak |  |
|  | Alarmy (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów – z poziomu centrali | tak |  |
|  | Uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali | podać |  |
|  | Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach | tak |  |
|  | Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 200/pacjenta | tak |  |
|  | Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG+inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 24 godzin | tak |  |
|  | Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 24 godz. | tak |  |
|  | Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet | tak |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego każdego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min. | tak |  |

| 11. | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 13. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 14. | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 15. | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 16. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 17. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 18. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 19. | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 20. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |