Załącznik nr 3.1 do SIWZ – Pakiet nr 1

Biometr Optyczny ze stolikiem – 1 szt

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagania Warunek graniczny | Parametry Oferowane (podać zakresy lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| BIOMETR OPTYCZNY |
| 1. | Producent / Firma: | Podać |  |
| 2. | Kraj: | Podać |  |
| 3. | Urządzenie typ | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji: |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm] | Podać |  |
| 6. | Masa [kg] | Podać |  |
| 7. | Zasilanie | Podać |  |
| 8. | Monitor regulowany, dotykowy TFT LCD kolorowy, 10,4 cali | TAK podać |  |
| 9. | System samodzielny, nie oparty na zewnętrznym komputerze PC | TAK |  |
| 11. | Możliwość pomiaru następujących parametrów: długość gałki ocznej, głębokość komory, grubość soczewki, pachymetria, keratometria, topografia, wielkość źrenicy, White to White | TAK |  |
| 12. | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
| CHARAKTERYSTYKA BIOMETRU |
| 13. | Zakres i metoda pomiarowa mocy rogówki: - zakres: 5,0-11,0 mm - metoda: PLACIDO ring | TAK opisać |  |
| 14. | Zakres i metoda pomiarowa wielkości źrenicyi: - zakres: 1,5-13,0 mm - metoda: analiza wideo | TAK opisać |  |
| 15. | Zakres pomiarowy długości gałki: - długość gałki ocznej 14 ~ 40 mm (0.01 mm) | TAK opisać |  |
| 16. | Zakres pomiarowy grubości soczewki: - grugość soczewki 0.5 ~ 6.0 mm (0.01 mm) | TAK opisać |  |
| 17. | Zakres pomiarowy White to White: - W to W: 7,0-16,0 mm | TAK opisać |  |
| 18. | Zakres pomiarowy głębokości komory: - głębokość komory: 1,5-7,0 mm | TAK opisać |  |
| 19. | Zakres pomiarowy grubości soczewki: - grubość soczewki: 0,5-6,0mm | TAK opisać |  |
| 20. | Pomiar gęstej-dojrzałej zaćmy – poprzez możliwość podłączenia głowicy USG, za pomocą Bluetooth | TAK opisać |  |
| 21. | Formuły kalkulacyjne: SRK II, SRK-T, Holladay, Hoffer Q, HAIGIS optimized formula. HAIGIS standard formula Showa. | TAK opisać |  |
| 22. | Dodatkowe formuły kalkulacyjne: Shamas PL / Double K SRK/T / OKULIX (RT) / EASY IOL (RT) | TAK opisać |  |
| 23. | Manualne i automatyczne naprowadzanie i wyzwalanie pomiarów. | TAK opisać |  |
| 24. | Manualne naprowadzanie i wyzwalanie za pomocą joysticka oraz systemu przycisków (góra-dół, lewo-prawo) znajdujących się na ekranie | TAK opisać |  |
| 25. | Możliwość wydruku 1,2, 3 lub 4 przykładów kalkulacji soczewki | TAK opisać |  |
| 26. | Regulacja podbródka za pomocą 2 przycisków góra-dół znajdujących się na podstawie aparatu | TAK opisać |  |
| 27. | Przycisk PACKING – umożliwiający automatyczne ustawienie aparatu do pozycji transportowej (obniżona maksymalnie i wycentrowana głowica aparatu) | TAK opisać |  |
|  | Stolik okulistyczny |
| 28 | Wysokość regulowana elektrycznie:wys.min.730mm, wys.max.930mm (tolerancja+/-10mm) Wymiary blatu:660mm x 460mm Obciążenie maksymalne:80kg +/-2kg Stolik wyposażony w dwa gniazda 230V, umieszczone pod blatem, do zasilenia biometru stojącego na stoliku Podstawa wyposażona w 4 kółka jezdne,blokowane | TAK podać |  |
|  | Gwarancja |
| 29 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 30 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 31 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 32 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 33 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 34 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 35 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 36 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 37 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 38 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

……………………………………….

(podpis)