|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TOMOGRAF OPTYCZNY |  |  |
| L.p. | PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY | Wymagany parametr graniczny | Parametr oferowany |
| 1. | Tomograf fabrycznie nowy z roku 2016 wraz z przystawką do badania przedniego odcinka oka | TAK |  |
| 2. | Stolik elektro-mechaniczny pod tomograf i komputer sterujący tomografem | TAK |  |
| 3. | Zewnętrzny komputer klasy PC, zewnętrzny monitor LCD min. 21”, drukarka laserowa - kolorowa | TAK |  |
| 4. | Technologia pomiaru - spektralna | TAK |  |
| 5. | Częstotliwość skanowania min. 70 000 A-skanów/sek. | TAK podać |  |
| 6. | Rozdzielczość osiowa tomografu: nie gorsza niż 3μm | TAK podać |  |
| 7. | Maksymalna głębokość skanowania:co najmniej 3mm | TAK podać |  |
| 8. | Maksymalna szerokość skanowania – B-skan :co najmniej 12mm | TAK podać |  |
| 9. | Możliwość regulacji szerokości B-skanu w zakresie min. od 2 do 12mm | TAK podać |  |
| 10. | Minimalna średnica źrenicy badanego pacjenta :nie większa niż 2.5mm | TAK podać |  |
| 11. | Funkcja AUTOFOCUS – system automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta | TAK podać |  |
| 12. | Zakres automatycznej kompensacji wady wzroku badanego pacjenta: min. od -15D do +20D | TAK podać |  |
| 13. | Obraz dna oka realizowany przez kamerę CCD lub skaningowy oftalmoskop laserowy SLO lub fundus kamerę | TAK podać |  |
| 14. | Funkcja TRACKING automatycznego śledzenia i kompensacji ruchów gałki ocznej w trakcie skanowania | TAK |  |
| 15. | Zakres ilości uśrednianych B-Scanów: min. od 1 do 250 | TAK podać |  |
| 16. | Funkcja FOLLOW-UP powtórzenia w tym samym miejscu skanów wykonanych w trakcie kolejnych wizyt | TAK |  |
| 17. | Funkcja porównania skanów wykonanych w tym samym miejscu w trakcie kolejnych wizyt | TAK |  |
| 18. | Możliwość szybkiej zmiany położenia i kąta pojedynczego skanu oraz położenia obszaru skanowania zespołu skanów widocznych w oknie podglądu dna oka za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej | TAK |  |
| 19. | Możliwość szybkiej zmiany położenia wewnętrznego punktu fiksacyjnego za pomocą klawiatury lub myszki komputerowej | TAK |  |
| 20. | Tworzenie grup ( ze względu na rozpoznanie, lekarza prowadzącego itp. ) w bazie danych pacjentów | TAK |  |
| 21. | Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim | TAK podać |  |
| 22. | Analiza przekrojów siatkówki | TAK |  |
| 23. | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości siatkówki | TAK |  |
| 24. | Analiza i raport progresji ( zmian w czasie ) – podać ilość porównywanych badań – min. 6 badania | TAK podać |  |
| 25. | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości siatkówki | TAK |  |
| 26. | Możliwość wizualizacji siatkówki w systemie 3D o obszarze: min 12mm x 9mm przy rozdzielczości nie gorszej niż 37μm | TAK podać |  |
| 27. | Ilość B-Scanów na skan 3D siatkówki: min. 320 | TAK podać |  |
| 28. | Możliwość pomiaru objętości dowolnego obszaru siatkówki oraz pomiaru objętości siatkówki o grubości większej od zadanej | TAK |  |
| 29. | Mapy deformacji warstwy barwnikowej RPE z automatycznym podaniem wartości odchyleń od referencyjnego kształtu RPE | TAK |  |
| 30. | Możliwość obrazowania i pomiaru grubości naczyniówki | TAK |  |
| 31. | Analiza grubości Warstwy Włókien Nerwowych ( RNFL ) i tarczy nerwu wzrokowego | TAK |  |
| 32. | Analiza i raport asymetrii oczu dla grubości Warstwy Włókien Nerwowych ( RNFL ) z podziałem na co najmniej 8 równych sektorów i odniesieniem do bazy normatywnej | TAK podać |  |
| 33. | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości RNFL | TAK |  |
| 34. | Analiza grubości Zespołu Komórek Zwojowych ( GCC ) | TAK podać |  |
| 35. | Certyfikowana normatywna baza danych dla grubości GCC | TAK |  |
| 36. | Pomiar parametrów tarczy: powierzchnie DISC, CUP i RIM oraz współczynniki C/D, C/D poziomo i C/D pionowo | TAK |  |
| 37. | Możliwość automatycznego lub manualnego obrysowywania tarczy nerwu | TAK |  |
| 38. | Analiza i raport progresji oraz trendu ( zmian w czasie ) | TAK |  |
| 39. | Pachymetria bezkontaktowa z automatycznym wyznaczaniem mapy grubości rogówki o średnicy min. 6mm i najcieńszego miejsca rogówki | TAK podać |  |
| 40. | Możliwość obrazowania i pomiaru kąta przesączania | TAK |  |
| 41. | Możliwość obrazowania i pomiaru menisku łzowego | TAK |  |
| 42. | Analiza stożka rogówki | TAK |  |
| 43. | Możliwość wizualizacji rogówki w systemie 3D | TAK |  |
| 44. | Nieinwazyjne obrazowanie funkcji mikrokrążenia AngioFlow | TAK |  |
| 45. | Wykorzystanie metody SSADA do pomiaru mikrokrążenia AngioFlow | TAK |  |
| 46. | Całkowity czas pomiaru AngioFlow max 3 sek. | TAK podać |  |
| 47. | Obszar pomiaru AngioFlow min 8x8 mm | TAK podać |  |
| 48. | Rozdzielczość AngioFlow nie gorsza niż 10μm | TAK podać |  |
| 49. | Automatyczna segmentacja warstw krążenia na min 4 warstwy | TAK podać |  |
| 50. | Akredytacja FDA (Food and Drug Administration) dla oferowanego sprzętu | TAK dołączyć certyfikat |  |
| 51. | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 52. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 53. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 54. | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 55. | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 56. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 57. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 58. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 59 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 60 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

…………………………………………

(podpis)