Aparat z wbudowaną Fundus kamerą  i Angio OCT

|  |  | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analiza SS-OCT Swept Source | TAK |  |
|  | Długość fali 1,050nm | TAK |  |
|  | Wbudowana kamera do wykonywania fotografii barwnej dna oka i przedniego odcinka o kącie 45° i rozdzielczości 5 mln pikseli | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania angiografii OCT – Angio OCT – bez podawania środka cieniującego. | TAK |  |
|  | Rozdzielczość pozioma: 20 μm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość osiowa: 8μm | TAK |  |
|  | Prędkość skanowania: 100 000 A-skanów na sekundę | TAK |  |
|  | Podgląd dna oka przy ustawianiu głowicy aparatu w oświetleniu podczerwonym IR | TAK |  |
|  | Wewnętrzny fiksator o regulowanej pozycji z możliwością wyboru wielkości znaku | TAK |  |
|  | Dostępne profili skanowania : 3D, kołowy, liniowy, krzyżowy, radialny, raster | TAK |  |
|  | Zakres korekcji refrakcji pacjenta: -33D do +40D. | TAK |  |
|  | Płynne powiększenie (zoom) skanów OCT | TAK |  |
|  | Możliwość eksportu pojedynczych B-skanów, filmów z prezentacjami 3D na zewnętrzne nośniki danych | TAK |  |
|  | Zakres wielkości skanu: - poziomo: 3 do 12mm - pionowo: 3 do 12mm | TAK |  |
|  | Wbudowany w aparacie ekran dotykowy do obsługi urządzenia w trakcie badania oraz podglądu dna oka i wykonywanych skanów | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja położenia podbródka | TAK |  |
|  | Funkcja autofocus i auto-Z | TAK |  |
|  | Pozycjonowanie aparatu przy pomocy mechanicznego joysticka. | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy, stolik podnoszony elektrycznie pod OCT i komputer | TAK |  |
| 20. | Automatyczne obliczanie grubości siatkówki i grubości warstwy włókien nerwowych | TAK |  |
| 21. | Mapy grubości siatkówki i warstwy włókien nerwowych, płaskie i 3D. | TAK |  |
| 22. | Mapy grubości z możliwością nakładania na obraz dna oka. | TAK |  |
| 23. | Baza normatywna grubości włókien nerwowych, raport grubości włókien nerwowych pacjenta w odniesieniu do normy | TAK |  |
| 24. | Możliwość wyznaczenia parametrów tarczy włącznie z wyznaczeniem parametru zagłębienia do wielkości tarczy nerwu wzrokowego | TAK |  |
| 25. | Prezentacja 3D z możliwością obracania pod dowolnym kątem, z możliwością automatycznego rozdziału warstw naczyniówki i siatkówki. | TAK |  |
| 26 | Pomiar grubości warstwy włókien nerwowych wokół tarczy z odniesieniem do bazy normatywnej, z możliwością prezentacji progresji zmian w czasie | TAK |  |
| 27 | Możliwość wykonania angiografi fluoresceinowej oraz funkcja autofluo | TAK |  |
| 28 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 29 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 30 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 31 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 32 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 33 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 34 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 35 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 36 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 37 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

……………………………………………

(podpis)