Załącznik nr 8.1 do SIWZ

AUTOKLAW-1 SZT

| Lp. | Opis parametrów | Wartość parametrów | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent Sprzętu | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| AUTOKLAW |
| 1 | Nazwa urządzenia i typ | Podać |  |
| 2 | Fabrycznie nowy autoklaw klasy B zgodny z normą EN 13060 | Tak |  |
| 3 | Rok produkcji 2016. | Tak |  |
| 4 | Zasilanie 220-240 V / 50-60 Hz Moc Max. < 3,6 kW | Tak |  |
| 5 | Wymiary autoklawu Max.(+/- 5%): Wysokość 55cm / Szerokość 45cm / Głębokość 65cm | Tak |  |
| 6 | Waga urządzenia z drukarką do 65 kg | Tak |  |
| 7 | Pojemność komory sterylizacyjnej 22-24 litry | Tak |  |
| 8 | Komora cylindryczna o średnicy 24- 25cm Głębokość komory 44-45 cm | Tak |  |
| 9 | Komora ze stali nierdzewnej i bez spawów z dodatkowym płaszczem stalowym otaczającym | Tak |  |
| 10 | Tace min.3 szt.. Stojak z możliwością załadunku minimum 5 szt. Możliwość sterylizowania narzędzi w puszkach | Tak |  |
| 11 | Stelaże do sterylizacji opakowanych narzędzi | Tak |  |
| 12 | Wielkość załadunku instrumentarium min.8 kg | Tak |  |
| 13 | Wielkość załadunku tekstyliów min. 2 kg | Tak |  |
| 14 | Zabezpieczenie urządzenia: - podwójne zabezpieczenie drzwi podczas pracy - automatyczna blokada drzwi w przypadku usterki - 2 niezależne ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa - 2 czujniki temperatury z wskaźnikiem pomiaru - czujnik ciśnienia wody - wizualne i dźwiękowe sygnały (braku wody, oceny jakości wody, kontroli pracy urządzenia itp.) | Tak |  |
| 15 | - Pełna automatyzacja procesów sterylizacji sterowania mikroprocesorem (możliwość bezpośredniej kontroli przebiegu cyklu w czasie pracy poprzez kolorowy dotykowy panel sterowania) - Możliwość logowania personelu, możliwość zapisu wyniku wskaźnika oraz zwolnienie wsadu do użytku bezpośrednio poprzez dotykowy ekran. | Tak |  |
| 16 | Ilość programów sterylizacji min. 4 - Program szybki w klasie B 134 st. C - Program szybki w klasie S 134 st. C z max łącznym czasem (w tym suszenie) 16min! - Uniwersalny 134 st. C - Program Prion 20 min. / 121 st. C | Tak |  |
| 17 | Programy testowe: - test próżniowy - test Bowie&Dick - test Helix | Tak |  |
| 18 | Próżnia wstępna | Tak |  |
| 19 | Próżnia frakcyjna min. 3 cykle | Tak |  |
| 20 | System suszenia – próżniowy realizowany pompą próżniową z pierścieniem wodnym (z możliwością skrócenia czasu) | Tak |  |
| 21 | Podłączenia autoklawu do sieci wodociągowej | Tak |  |
| 22 | Wydalanie wody zużytej po zakończeniu procesu automatycznie do kanalizacji | Tak |  |
| 23 | System uzdatniania wody do sterylizacji na zasadzie odwróconej osmozy o niewielkich wymiarach (do zamontowania w szafce): - łatwa wymiana wkładu - waga ok. 5kg - zbiornik na wodę ok. 5 litrów - wydajność ok. 3l/1h | Tak |  |
| 24 | Filtr bakteryjny min. 0,2 mm | Tak |  |
| 25 | Drukarka igłowa podłączona do autoklawu: - wydruk w języku polskim - możliwość automatycznego wydruku po zakończeniu sterylizacji i/lub po stwierdzeniu błędu bądź usterki w pracy urządzenia - możliwość umieszczenia obok autoklawu - papier do drukowania łatwo dostępny w sklepach | Tak |  |
| 26 | Możliwość podłączenia do komputera PC i praca w sieci za pomocą złącza RJ 45 oraz zdalnej diagnostyki urządzenia za pomocą komputera | Tak |  |
| 27 | Możliwość bezpośredniego zastosowania karty CF (tzw. compact flash) i zapisu protokołu na niej | Tak |  |
| 28 | Protokół opisu sterylizacji zawiera informacje jak: data, czas, wybór programu, numer cyklu, temperaturę, ciśnienie, a także numer personelu, ocenę wskaźników, informacje o zwolnieniu wsadu. | Tak |  |
| 29 | Oprogramowania do elektronicznej archiwizacji cykli z zapisem graficznym, identyfikacją i zwolnieniem wsadu oraz identyfikacją personelu. | Tak |  |
| 30 | Możliwość modyfikacji parametrów pracy w razie zmian przepisów i wymagań sterylizacyjnych | Tak |  |
| WARUNKI OGÓLNE |
| 31 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 32 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 33 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 34 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 35 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 36 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 37 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 38 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 39 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 40 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |