Mikroskop operacyjny okulistyczny

| 1. | Mikroskop przeznaczony do zabiegów okulistycznych. | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Szeroka baza stereoskopii 25 mm, dla optymalnego widzenia przestrzennego i orientacji w polu operacyjnym. | Tak, podać |  |
| 3. | Obiektyw apochromatyczny f=175 mm. | Tak, podać |  |
| 4. | Zmotoryzowany układ powiększenia typu zoom o wartości 1:6. | Tak, podać |  |
| 5. | Zmotoryzowane ogniskowanie o zakresie 50 mm. | Tak, podać |  |
| 6. | Nasadka okularowa operatora o regulowanym pochyleniu w zakresie 200 stopni. | Tak, podać |  |
| 7. | Okulary szerokokątne dla operatora 10x21B. Regulacja dioptrii w zakresie od -8D do +5D. | Tak, podać |  |
| 8. | Oświetlenie osiowe z układem wzmocnienia czerwonego refleksu z dna oka. Dwufunkcyjne pokrętło regulacji układu czerwonego refleksu: - przełączenie kąta światła z -6 stopni do 0 stopni (światło koaksjalne) - w pozycji 0 stopni dodatkowa płynna regulacja w zakresie -1 do -2 stopnia. | Tak, podać |  |
| 9. | Oświetlenie szczelinowe z przesuwem szczeliny. | Tak |  |
| 10. | Filtry zabezpieczające siatkówkę przed światłem UV i IR. Filtr do uzyskania barwy światła zbliżonej do dziennego. | Tak |  |
| 11. | Zmotoryzowany układ XY sterowany z przycisku nożnego o zakresie przesuwu 60mm x 60mm. | Tak, podać |  |
| 12. | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz parametrów pracy na ramieniu głowicy mikroskopu wyświetlający informację o aktualnym powiększeniu, pozycji głowicy względem zakresu przesuwu (ogniskowanie), mocy źródła światła, pozycji XY oraz włączonym/wyłączonym układzie wzmocnienia czerwonego refleksu. | Tak, |  |
| 13. | Precyzyjny, dwustopniowy system pochylania głowicy mikroskopu. Pochylanie zgrubne w zakresie od -70 do +90 stopni oraz precyzyjne w zakresie od -10 do +10 stopni. | Tak, podać |  |
| 14. | Statyw podłogowy wyposażony w hamulce tarciowe. Podstawa statywu na 4 wózkach jezdnych wyposażonych w hamulce. Panel dotykowy sterujący funkcjami intensywnością światła oraz układ szybkości przesuwu głowicy w zależności od aktualnego powiększenia. Zasięg statywu w poziomie co najmniej 1220 mm. | Tak, podać |  |
| 15. | Ramiona statywu całkowicie zakryte osłonami, łatwymi do czyszczenia i dezynfekcji. Prowadzenie kabli wewnątrz ramion statywu. | Tak, podać |  |
| 16. | Oświetlenie światłowodowe, halogenowe z mocy 150W z zapasową lampą 150W. Układ szybkiego przełączenia pomiędzy lampami. | Tak, podać |  |
| 17. | Mikroskop asystencki zapewniający identyczną bazę stereoskopii dla operatora i asystenta, niezależne powiększenie oraz ogniskowanie. Szybkie przełożenie mikroskopu asystenckiego z lewej strony na prawą i odwrotnie bez konieczności odkręcania śrub/pokręteł lub demontażu. Pochylana nasadka okularowa 160 stopni z możliwością skręcenia względem korpusu mikroskopu asystenckiego | Tak, podać |  |
| 18. | Wyłącznik nożny do sterowania następującymi funkcjami głowicy mikroskopu: powiększenie, ogniskowanie, XY, włączenie/wyłączenie światła, regulacja jasności światła, zerowanie. Możliwość programowania dowolnych funkcji dla 1 operatora. | Tak, podać |  |
| 19. | Tor wizyjny składający się następujących urządzeń: - adaptera do kamery 1/3 cala z regulowaną przesłoną irysową. - kamery wideo o rozdzielczości 1920x1080 pikseli i wyjściem HD-SDI. - rejestratora obrazu o rozdzielczości 1920x1080 pikseli. - telewizora o przekątnej co najmniej 36 cali i rozdzielczości 1920x1080 pikseli. | Tak, podać |  |
| 20. | Przystawka do witrektomii kompatybilna z posiadaną przez Zamawiającego Eibos 2: - jednoczęściowy system do witrektomii z wbudowanym inwertorem obrazu i wewnętrznym ogniskowaniem, -2 soczewki: 1x90D i 1xSPXL (szerokokątna) do szybkiego montażu (złącze bagnetowe) - kapturki ochronne i pokrętła do regulacji ostrości (3 kpl) -walizka do przenoszenia | Tak |  |
| 21. | 4 komplety kapturków do sterylizacji. | Tak |  |
| 22 | Zestaw komputerowy. | Tak |  |
| 23. | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 24. | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 25. | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 26. | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 27. | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 28. | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 29. | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 30. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 31. | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 32. | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

……………………………………………………

(podpis)