Załącznik nr 3B do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

DZIERŻAWA SYSTEMU UZDATNIANIA WODY A APARATEM ,, RO”

NA RZECZ SZPITALA CZERNIAKOWSKIEGO SP ZOZ

| Lp. |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany (podać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | System uzdatniania przeznaczony do produkcji wody do dializ |  |  |
| 2. | Aparat odwróconej osmozy zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb |  |  |
| 3. | Producent | Podać |  |
| 4. | Nazwa i typ | Podać |  |
| I | PARAMETR/WARUNEK |  |  |
| 1.1 | Zbiornik wstępny (urządzenie wspomagające) - pojemność zbiornika 300-500 litrów - pompa podnosząca ciśnienie - filtr wstępny wody wejściowej z możliwością płukania wstecznego - układ chlorowania wody | Tak |  |
| 1.2 | Filtr odżelaziający - filtr ze złożem wymiennym - automatyczna sterowana elektronicznie głowica z zaworami klapkowymi | Tak |  |
| 1.3 | Filtr węglowy - filtr ze złożem wymiennym - automatyczna sterowana elektronicznie głowica z zaworami klapkowymi | Tak |  |
| 1.4 | System zmiękczania wody - podwójny zmiękczacz o wydajności dostosowany do poboru i jakości wody - dwie współpracujące sterowane elektronicznie głowice z zaworami klapkowymi i wbudowanymi przepływomierzami - dwa zbiorniki na solankę | Tak |  |
| 1.5 | Filtr osłonowy (przed aparatem RO) - wymienny wkład 5µm, obudowa 20” ,manometr ciśnienia za filtrem | Tak |  |
| 1.6 | Aparat odwróconej osmozy (RO) - wydajność 280-300 dm3/h (przy temp. 10°C) - konstrukcja kompaktowa na jednej podstawie - wejściowy zbiornik separujący wyposażony w antybakteryjny filtr oddechowy - elementy hydrauliczne wykonane ze stali nierdzewnej (elektrozawory, rury, pompa) - wbudowane manometry monitorujące ciśnienia: produkcji, powrotu i odrzutu - płynna regulacja ciśnienia w pętli - programowalny uzysk wody (yield) do min. 80-90% - system sterująco-kontrolujący zapewniający: - pomiar przewodności wody zasilającej, wyjściowej i odrzutu - programowanie czasu uruchomienia i zatrzymania urządzenia - automatyczne dostosowanie przepływu odrzutu do aktualnego poboru wody uzdatnionej (funkcja oszczędzania wody) - automatyczna dezynfekcja urządzenia wraz z pętlą - automatyczne płukanie zapobiegające rozwojowi bakterii podczas trybu nocnego - funkcja monitorowania wycieku podczas trybu nocnego - funkcja pracy awaryjnej na twardej wodzie (awaria zmiękczaczy) | Tak |  |
| 1.7 | Panele dializacyjne pojedyncze (8 sztuk) - typ ścienny natynkowy, z przyłączami wody, ścieku - wymiary: 495 x 525 x 155 mm (S x W x G) - wykonanie z tworzywa sztucznego, wytłoczony profil rynnowy zbierający wycieki ze złącz - wewnętrzne przyłącze do rury PEX 25x3.5 wykonane ze stali nierdzewnej - szybkozłącza do aparatów HD ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 1.8 | Urządzenia dostarczone po raz pierwszy do siedziby Zamawiającego mają być sprawne technicznie i gotowe do użytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem bez dodatkowych nakładów inwestycyjnych czy kosztów eksploatacyjnych. | Tak |  |
| II. | Materiały zużywalne i środki do dezynfekcji |  |  |
| 2.1 | Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia środków dezynfekcyjnych i materiałów zużywalnych w zakresie realizacji zamówienia. Dostarczanie wyżej wymienionych produktów odbywać się będzie poprzez dostawy częściowe (sukcesywne). (Środki do dezynfekcji wewnętrznej i zewnętrznej stacji do uzdatniania wody z uwzględnieniem 1500 zabiegów rocznie). | Tak |  |
| III | Pozostałe wymagania |  |  |
| 3.1 | Serwis techniczny i gwarancja na okres dzierżawy aparatu | Tak |  |
| 3.2 | W razie awarii reakcja serwisu w ciągu 24 godzin | Tak |  |
| 3.3 | Szkolenie z obsługi urządzenia | Tak |  |
| 3.4 | Instrukcja w języku polskim | Tak |  |

……………....................................................

Data, podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy