Zadanie Nr 2 - Wymagane parametry techniczne (graniczne)

- załącznik nr 3 B do SIWZ

Kardiomonitor dla Oddziału Neurologii pracujący w systemie centralnego nadzoru – 2 szt.

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji. Nie starszy niż 2016 r. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przyłóżkowy wyposażony w odłączany moduł transportowy zapewniający ciągłość monitorowania parametrów życiowych w czasie transportu z pacjentem |  |  |
|  | Konstrukcja wewnętrzna kardiomonitora i modułu transportowego nie wymagająca wymiany filtrów, nie zawierająca elementów ruchomych takich jak wiatrak, wentylator itp. | TAK |  |
|  | Kardiomonitor kompatybilny z posiadanymi przez Użytkownika modułami pomiarowymi M3001A i M3002A, możliwość stosowania tych samych akcesoriów pomiarowych | TAK |  |
|  | Moduł transportowy kompatybilny z posiadanymi przez Użytkownika kardiomonitorami Intellivue MP20 | TAK |  |
|  | Zasilacz 230V zintegrowany w jednej obudowie z kardiomonitorem | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe w kardiomonitorze wystarczające na co najmniej 120 minut ciągłego monitorowania wszystkich parametrów. Akumulator litowo-jonowy. | TAK |  |
|  | Wbudowane zasilanie akumulatorowe w module transportowym wystarczające na co najmniej 120 minut ciągłej pracy. Akumulator litowo-jonowy. | TAK |  |
|  | Akumulator kardiomonitora i modułu transportowego łatwo wymieniany w trakcie pracy z zasilaniem sieciowym, bez konieczności użycia narzędzi i przerywania monitorowania pacjenta | TAK |  |
|  | Wysoka odporność modułu transportowego na upadki z wysokości min 75 cm zgodnie z normą IEC60068-2-32 | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji obudowy środkami na bazie alkoholu izopropylowego w stężeniu min 75% | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu kardiomonitora min 12 cali | TAK |  |
|  | Przekątna ekranu modułu transportowego min 3 cale | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora i modułu transportowego przez ekran dotykowy, z możliwością zablokowania reakcji ekranu na dotyk na czas transportu i dezynfekcji | TAK |  |
|  | Ekran modułu transportowego aktywny również po zamontowaniu w kardiomonitorze | TAK |  |
|  | System alarmów fizjologicznych o różnym priorytecie , min 3 kategorie alarmów. Regulowana głośność alarmów. Zabezpieczenie przed całkowitym wyciszeniem alarmów. Wyświetlanie listy komunikatów alarmowych z podaniem godziny wystąpienia i przyczyny. | TAK |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do podłączenia i synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
|  | System montażu ściennego z bezpiecznym mocowaniem kardiomonitora i koszykiem na akcesoria. Możliwość płynnej regulacji kąta nachylenia i szybkiego wypięcia kardiomonitora bez użycia narzędzi | TAK |  |
|  | Monitorowanie zapisu EKG Pomiar częstości rytmu serca w zakresie min 15-300 bpm. W komplecie przewód 3 odprowadzeniowy, zaciskowy, końcówki oznaczone kolorami zgodnie z IEC (1 szt). Prezentacja na ekranie wartości liczbowych HR, QT, QTc, ST oraz trendów zmian tych parametrów. Prezentacja zapisu EKG z wybranego odprowadzenia. Rozpoznawanie i sygnalizacja zaburzeń rytmu w tym co najmniej migotania komór i przedsionków, asystolii, tachykardii i bradykardii. | TAK |  |
|  | Monitorowanie oddechu Pomiar częstości oddechu w zakresie min od 1 do 120 odd/min z dokładnością nie gorszą niż +/-1odd/min. Możliwość wyboru odprowadzenia wykorzystywanego do zliczania częstości oddechów bez zmiany układu elektrod. Prezentacja zapisu krzywej oddechowej. Regulowane opóźnienie alarmu bezdechu w zakresie min od 10 do 30 sekund. | TAK |  |
|  | Monitorowanie saturacji (SpO2) i tętna Technologia pomiarowa o wysokiej odporności na zakłócenia wynikające z ruchu pacjenta i niskiej perfuzji: Masimo lub FAST. Prezentacja na ekranie wartości liczbowych oraz trendów zmian PR, SpO2. Prezentacja fali pletyzmograficznej i wskaźnika perfuzji. W komplecie wielorazowy czujnik silikonowy z możliwością dezynfekcji w płynie, na palec (1 szt) | TAK |  |
|  | Monitorowanie nieinwazyjne ciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. Pomiar wyzwalany ręcznie oraz automatycznie w zaprogramowanych odstępach czasu (regulacja min od 5 minut do 4 godzin). W komplecie mankiety wielorazowe dla pacjentów dorosłych w różnych rozmiarach (4 szt) | TAK |  |
|  | Monitorowanie temperatury Monitorowanie w min 1 torze pomiarowym z możliwością rozbudowy do min 2 torów pomiarowych. Prezentacja na ekranie wartości liczbowych mierzonej temperatury oraz trendu zmian tego parametru. W komplecie czujnik do pomiaru temperatury powierzchniowej (1 szt) z możliwością sterylizacji w autoklawie. | TAK |  |
|  | Możliwość doposażenia kardiomonitora w moduł monitorowania EEG w postaci kostki przenoszonej dowolnie (bez udziału serwisu) między oferowanymi kardiomonitorami. Odczyt parametrów EEG musi być dostępny na ekranie kardiomonitora jak również sterowanie funkcjami EEG musi odbywać się z poziomu kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Kardiomonitory kompatybilne z posiadaną centralą monitorującą Philips M3150 . Wykonawca ponosi koszty przyłączenia kardiomonitorów do w.w. centrali monitorującej, w tym również ewentualne koszty aktualizacji oprogramowania i modernizacji osprzętu centrali lub innych elementów systemu jeśli okaże się to konieczne. Ewentualna modernizacja musi zapewniać zachowanie wszystkich funkcjonalności posiadanej centrali | TAK |  |
| Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |
| 28 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące ) | TAK podać |  |
|  | Min. 2 przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |
| 29 | Serwis na terenie Polski. | Tak |  |
| 30 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | Tak |  |
| 31 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane po za obszarem Szpitala. | Tak |  |
| 32 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | Tak |  |
| 33 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | Tak |  |
| 34. | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej oraz aktualizacji oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | Tak |  |
| 35 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | Tak |  |
| 36 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | Tak |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny  i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy