Procedura nr 45/2017

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

- załącznik nr 3  do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa wózków hydraulicznych do przewozu pacjentów                                                                         na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.  z. o.o.

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji | TAK podać |  |
| I | PARAMETR/WARUNEK |
| 1.1 | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) | Tak |  |
| 1.2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach. Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca | Tak |  |
| 1.3 | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem na butlę z tlenem oraz z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. | Tak |  |
| 1.4 | Dopuszczalne obciążenie min. 227 kg | TAK podać |  |
| 1.5 | Długość całkowita wózka: 2150 mm | TAK podać |  |
| 1.6 | Szerokość całkowita wózka: 760 mm | TAK podać |  |
| 1.7 | Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość min. 1920 mm, szerokość min. 660 mm | TAK podać |  |
| 1.8 | Składane ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. | Tak |  |
| 1.9 | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. | Tak |  |
| 1.10 | Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem | Tak |  |
| 1.11 | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z 4 stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. | Tak |  |
| 1.12 | Centralny system blokowania kół obsługiwany stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. | Tak |  |
| 1.13 | Barierki boczne, chromowane, składane wzdłuż leża, wysokości co najmniej 33 cm i długości co najmniej 140 cm (długości ok. ¾ leża) zlokalizowane po obu stronach wózka. Zewnętrzne wykończenie barierek bocznych z tworzywa sztucznego zapobiegające otarciu i uszkodzeniu ścian i wózka. | TAK podać |  |
| 1.14 | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej od 55 do 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) | TAK |  |
| 1.15 | Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie co najmniej 0(- 90(. | Tak |  |
| 1.16 | Pozycja Trendelenburg/ anty Trendelenburg regulowana hydraulicznie w zakresie co najmniej (18( przy użyciu pedałów nożnych z obu stron wózka | Tak |  |
| 1.17 | Narożniki wózka wyposażone w 4 odbojniki rolkowe chroniące wózek i ściany przed otarciami oraz listwy odbojowe na całej długości leża po obu stronach | Tak |  |
| 1.18 | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria każdym narożu wózka | Tak |  |
| 1.19 | Poziome uchwyty zintegrowane z ramą leża na dodatkowy sprzęt umiejscowione od strony głowy jak i nóg pacjenta. | Tak |  |
| 1.20 | Odbojniki nad kołami min. 3 kolory do wyboru w celu odróżnienia na oddziałach | TAK podać |  |
| 1.21 | Materac piankowy, w pokrowcu poliuretanowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalny , ze zgrzewanymi krawędziami zapobiegającymi przedostaniu się płynów do wnętrza materaca, odpinanym na zamek błyskawiczny z okapnikiem, o grubości ok. 10 cm, niepalny, o udźwigu min. 317 kg, przezierny dla promieni RTG. Materac mocowany na rzepy, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie | Tak |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 2.1 | OPCJA: Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 częściowy z regulacją wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 18 kg.. | Tak |  |
| Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |
| 3.1. | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: 1 przegląd na rok. | Tak |  |
| 3.2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | Tak |  |
| 3.3 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | Tak |  |
| 3.4 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala. | Tak |  |
| 3.5 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | Tak |  |
| 3.6 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | Tak |  |
| 3.7. | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | Tak |  |
| 3.8 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | Tak |  |
| 3.9 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | Tak |  |
| 3.10 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin | TAK |  |
| 3.11 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 30 dni | TAK |  |
| 3.12 | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych. | TAK |  |
| 3.13 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | Tak |  |
| 3.14 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | Tak |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy