Procedura nr 46/2017

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

- załącznik nr 3  do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i dostawa kardiomonitorów 15‘’ – 3 szt.                                                                         na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp.  z. o.o.

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji | TAK podać |  |
| I | PARAMETR/WARUNEK – Wymagania ogólne |
| 1.1 | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie do 7 kg | Tak |  |
| 1.2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 1.3 | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczość co najmniej 1024x768 pikseli | TAK podać |  |
| 1.4 | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 6 różnych krzywych dynamicznych. Należy określić ilość. Wyspecyfikować przykładowe krzywe dynamiczne prezentowane jednocześnie na ekranie. | TAK podać |  |
| 1.5 | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne znaki. | TAK |  |
| 1.6 | Trendy tabelaryczne i graficzne i mierzonych parametrów: co najmniej 120-godzinne. Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych w postaci odcinków krzywych i wartości parametrów. | TAK |  |
| 1.7 | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | TAK |  |
| 1.8 | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: EKG; Odchylenie odcinka ST; Liczba oddechów (RESP); Saturacja (Spo2); Ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); Temperatura (T1,T2,TD); CO2 w strumieniu bocznym; Ciśnienie krwi mierzone metodą inwazyjną (IBP) | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK – Pomiar EKG |
| 2.1 | Zakres częstości rytmu serca: min. (15÷300) bpm | TAK podać |  |
| 2.2. | Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3 i 5 końcówkowego. | TAK |  |
| 2.3. | Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż +/- 1 % | TAK podać |  |
| 2.4. | Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK podać |  |
| 2.5. | Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG | TAK |  |
| 2.6. | Czułość: co najmniej 0,125 cm/Mv; 0,25 cm/Mv; 0,5 cm/Mv; 1,0 cm/Mv; 2 cm/Mv; 4,0 cm/Mv; auto. | TAK podać |  |
| 2.7. | Sygnalizacja braku połączenia elektrod | TAK |  |
| 2.8. | Analiza odchylenia odcinka ST w co najmniej trzech odprowadzeniach jednocześnie | TAK |  |
| 2.9. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych. | TAK |  |
| 2.10 | Analiza arytmii co najmniej 20 kategorii w tym z rozpoznawaniem następujących zaburzeń: Bradykardia; Tachykardia; Asystolia; Tachykardia komorowa; Migotanie komór; Migotanie przedsionków; Stymulator nie przechwytuje; Stymulator nie generuje impulsów; Salwa komorowa; PVC/min. wysokie | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK – Pomiar oddechów (RESP) |
| 3.1. | Impedancyjna metoda pomiaru | TAK |  |
| 3.2. | Zakres pomiaru: min. 5÷120 oddechów/min. | TAK podać |  |
| 3.3. | Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/- 2 oddechy/min. | TAK |  |
| 3.4. | Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s | TAK podać |  |
| 3.5. | Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK – Pomiar saturacji (Sp02) |
| 4.1 | Zakres pomiaru saturacji: (0÷100) % | TAK |  |
| 4.2. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej (30÷250)/min. | TAK podać |  |
| 4.3. | Dokładnośc pomiaru saturacji w zakresie (70÷100) %: nie gorsza niż +/- 3% | TAK podać |  |
| 4.4. | Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar Sp02 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu Sp02 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik. | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK – Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) |
| 5.1. | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| 5.2. | Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg | TAK podać |  |
| 5.3. | Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 mmHg | TAK |  |
| 5.4. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5 mmHg | TAK podać |  |
| 5.5. | Tryb pomiaru: Auto Ręczny | TAK |  |
| 5.6. | Funkcja stazy | TAK |  |
| 5.7. | Zakres oprogramowania interwałów w trybie Auto: co najmniej 1÷360 min. | TAK podać |  |
| PARAMETR/WARUNEK – Pomiar temperatury (TEMP) |
| 6.1 | Zakres pomiarowy: co najmniej (25÷42) ºC | TAK podać |  |
| 6.2. | Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1 ºC | TAK podać |  |
| 6.3. | Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości: 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | TAK |  |
| Wyposażenie kardiomonitorów |
| 7.1 | Przewód EKG z kompletem 5 końcówek – 1 szt./monitor | TAK |  |
| 7.2. | Mankiet średni dla dorosłych – 1 szt./monitor | TAK |  |
| 7.3. | Rura połączeniowa do mankietu - 1 szt./monitor | TAK |  |
| 7.4. | Czujnik SpO2 na palec - 1 szt./monitor | TAK |  |
| 7.5. | Przewód połączeniowy do czujnika na palec - 1 szt./monitor | TAK |  |
| 7.6 | Czujnik temperatury powierzchniowej - 1 szt./monitor | TAK |  |
| 7.7. | Uchwyt do montażu monitora na ścianie z koszykiem na akcesoria dla każdego kardiomonitora | TAK |  |
| Pozostałe wymagania: |
| 8.1. | Gniazdo wyjścia sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora | TAK |  |
| 8.2. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków, ekranu dotykowego | TAK |  |
| 8.3. | 3-stopniowy system alarmów: Sygnalizacja akustyczna i wizualna; Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów; Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru | TAK |  |
| 8.4. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 8.5. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych. | TAK |  |
| 8.6. | Zasilanie kardiomonitora w sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor: Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu EKG, SpO2, NIBP (pomiar NIBP co 15 min.): nie krótszy niż 2 godziny; Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora | TAK podać |  |
| 8.7. | Interfejs i oprogramowanie sieciowe umożliwiające prace kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | TAK |  |
| 8.8. | Port USB do podłączenia zewnętrznego nośnika pamięci (przenoszenie konfiguracji między monitorami) | TAK |  |
| 8.9. | Złącze do podłączenia monitora kopiującego VGA | TAK |  |
| 8.10. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne | TAK |  |
| 8.11. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | TAK |  |
| Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |
| 9.1. | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: 1 przegląd na rok. | TAK |  |
| 3.2 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 3.3 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  |
| 3.4 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala. | TAK |  |
| 3.5 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  |
| 3.6 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK |  |
| 3.7. | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej oraz aktualizacji oprogramowania niezbędnego do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 3.8 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  |
| 3.9 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  |
| 3.10 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin | TAK |  |
| 3.11 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin, a w przypadku konieczności sprowadzania części – do 7 dni, nie włączając w to dni ustawowo wolnych od pracy. | TAK |  |
| 3.12 | W przypadku naprawy dłuższej niż 48 godzin lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych. | TAK |  |
| 3.13 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 3.14 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy