# ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Opis przedmiotu zamówienia

Oferowany sprzęt medyczny:  Stół operacyjny – chirurgia ogólna

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość/parametr oferowany (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji | TAK podać |  |
| 5. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2015 roku. | TAK |  |
| I | PARAMETR/WARUNEK – Wymagania ogólne |
| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość/Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
|  | Mobilny stół operacyjny z napędem elektrohydraulicznym | TAK |  |
|  | Napęd umożliwiający płynne, bez skokowe ruchy | TAK |  |
|  | Podstawa i kolumna stołu z osłonami ze stali nierdzewnej bez osłon gumowych i z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Osłona podstawy stołu w kształcie równoległoboku z wycięciami z każdej strony umożliwiającymi wsunięcie stóp operatora | TAK |  |
|  | Stół na czterech podwójnych kołach transportowych zapewniających stabilność. Koła wbudowane w podstawę, całkowicie schowane pod osłoną podstawy | TAK |  |
|  | Blokowanie stołu poprzez cztery wysuwane elektrohydraulicznie stopy poziomujące podstawę stołu na nierównościach do 5 mm, zapewniające stabilne zabezpieczenie. Blokowanie stołu na podłożu za pomocą przycisku pilota. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz akumulatorowe. Akumulatory 24V oraz ładowarka wbudowane w stół | TAK |  |
|  | Sterowanie za pomocą pilota przewodowego z podświetlanymi przyciskami oraz z panelu sterowania awaryjnego umieszczonego poza strefą sterylną, w podstawie stołu. W czasie kiedy stół jest odblokowany na kołach dostępna jest funkcja Trendelenburg. | TAK |  |
|  | Blat stołu przezierny dla promieni RTG z wbudowanymi prowadnicami kaset 14” | TAK |  |
|  | Blat segmentowy: segment głowy z szynami do mocowania akcesoriów z trzech stron, segment pleców, segment siedziska z wycięciem urologicznym i możliwość jego wypełnieniem z elementem wraz z materacem, segment nóg dzielony wzdłuż osi stołu. | TAK |  |
|  | Możliwość ułożenia odwrotnego – zamiany segmentu nóg z segmentem głowy | TAK |  |
|  | Minimalne obciążenie stołu w każdym ustawieniu powyżej 350 kg | TAK podać |  |
|  | Szyny do mocowania akcesoriów wykonane ze stali nierdzewnej, umieszczone na całej długości blaty z obu stron oraz z trzech stron segmentu głowy | TAK |  |
|  | Wymiary blatu stołu (bez szyn): długość 2100 mm +/- 50 mm, szerokość 570 mm +/- 50 mm | TAK podać |  |
|  | Zakresy regulacji: segment głowy +90o/-90o, segment pleców +80o/-50o, Trendelenburg 30o, anty-Trendelenburg 30o, Flex (segment pleców/segment siedziska) -25o/-25o, Reflex (segment pleców/segment siedziska) 50o/30o, przechył boczny 20o na każdą stronę, segmenty nóg +30o/-90o, odwodzenie 90o każdy, wysokość (bez materacy) dół 650 mm +/-50 mm, góra 1100 mm +/-50 mm, przesuw wzdłużny min. 310 mm. | TAK podać |  |
|  | Materace zdejmowane, o grubości 65 mm +/-5 mm, przeciwodleżynowe, wodoodporne, antystatyczne, łatwe do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami | TAK podać |  |
|  | Funkcje obsługiwane z pilota przewodowego: włączanie/wyłączanie, zmiana kierunku ułożenia pacjenta (automatyczna zmiana kierunków ruchów) z sygnalizacją wybranego kierunku, regulacja wysokości, regulacja segmentu pleców, Trendelenburg za pomocą jednego przycisku, Anty-Trendelenburg za pomocą jednego przycisku, Flex za pomocą jednego przycisku, refleks za pomocą jednego przycisku, regulacja przechyłu bocznego, przesuw wzdłużny, ustawienie pozycji „0” za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dostępna na pilocie: wskaźnik naładowania akumulatorów, wskaźnik zasilania sieciowego, sygnalizator możliwości wystąpienia kolizji elementów stołu, wskaźnik wystąpienia usterki | TAK |  |
|  | Panel sterowania awaryjnego umożliwiający załączenie/wyłączenie stołu oraz sterowanie wszystkimi ruchami uruchamianymi elektrohydraulicznie pod osłoną fizyczną zapobiegająca przypadkowemu załączeniu. | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w system autodiagnostyki z wyświetlaczem kodów błędów. Stół wykonuje automatyczną diagnozę usterek, w przypadku ich wykrycia wyświetla kod usterki na wskaźniku w podstawie stołu, kod usterki z opisem ogólnie dostępny w instrukcji obsługi. Nie dopuszcza się diagnostyki poprzez zewnętrzne urządzenie. | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK – Akcesoria |
| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość/Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca) |
|  | Wypełnienie wycięcia urologicznego z włókna węglowego – 1 szt. | TAK |  |
|  | Wieszak kroplówek czteroramienny z uchwytem do mocowania - 2 szt. | TAK |  |
|  | Podpora ręki z regulacją 180o w płaszczyźnie poziomej, z możliwością montażu z obu stron stołu - 2 szt. | TAK |  |
|  | Podpora ręki z regulacją na przegubie kulowym z uchwytem do mocowania - 1 szt. | TAK |  |
|  | Zapórka boczna z uchwytem do mocowania – 2 szt. | TAK |  |
|  | Podpora pod nogi Goeple z silikonowym wyłożeniem wraz z uchwytem do mocowania– 2 szt. | TAK |  |
|  | Krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach φ200 x 45 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Półwałek na płaskiej podstawie z rdzeniem z pianki o wymiarach 510 x 150 x 150 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Półwałek na płaskiej podstawie z rdzeniem z pianki o wymiarach 410 x 100 x 100 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Poduszka pod pięty 180 x 100 x 75 mm (para) – 1 szt. | TAK |  |
|  | Pas do mocowania ciała - 2 szt. | TAK |  |
| PARAMETR/WARUNEK – Informacje dodatkowe – warunki gwarancji i serwisu |
| 1. | Instrukcja obsługi i serwisowa w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |
| 2. | Gwarancja minimum 24 m-cy. Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK podać |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
| 4. | Dostępność części zamiennych 10 lat | TAK |  |
| 5. | Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji i po gwarancji wynosi 48 godziny, z wyłączeniem świąt | TAK |  |
| 6. | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku | TAK |  |
| 7. | Szkolenie w zakresie obsługi i dezynfekcji dla wszystkich użytkowników w/w sprzętu | TAK |  |
| 8. | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) - na koszt dostawcy. Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. | TAK |  |
| 9. | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala. | TAK |  |
| 10. | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  |
| 11. | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  |
| 12. | Udokumentowanie na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiającego wpisanych w tabeli parametrów załączonymi w oryginale katalogami i materiałami technicznymi producenta z czytelnym zaznaczeniem odniesień do zaoferowanych parametrów i wyposażenia (Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności podanych przez wykonawcę parametrów technicznych we wszystkich dostępnych źródłach) | TAK |  |
| 13. | Deklaracja Zgodności CE - Udokumentowanie na wezwanie z art. 26 ust. 2 ustawy P.z.p. Zamawiającego | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny i  będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2017 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy