Załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, nie starszy niż z 2017 r.) | TAK podać |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE/WARUNEK |
| 1.1 | Diatermia chirurgiczna umożliwiająca pracę mono- i bipolarną oparta na technologii zawierającej automatyczny tryb regulacji cięcia i koagulacji dla różnych parametrów impedancji tkanki o częstotliwości pracy 380kHz +/10% | TAK podać |  |
| 1.2 | Obudowa urządzenia pozbawiona otworów wentylacyjnych, o wydajnym systemie chłodzenia przystosowana do instalcji na półe kolumny chirurgicznej | TAK podać |  |
| 1.3 | Cięcie monopolarne intensywne regulowane w zakresie co najmniej do 300 W, regulacja z krokiem ±1W w całym dostępnym zakresie | TAK podać |  |
| 1.4 | Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8-stopniowej podczas cięcia monopolarnego każdego w/w rodzaju (niezależnie od regulacji mocy) | TAK podać |  |
| 1.5 | Możliwość regulacji hemostazy tkanki w skali przynajmniej 8-stopniowej podczas cięcia monopolarnego i bipolarnego każdego w/w rodzaju (niezależnie od regulacji mocy) | TAK podać |  |
| 1.6 | Koagulacja monopolarna regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie | TAK podać |  |
| 1.7 | Koagulacja monopolarna bezkontakowa typu spray regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie | TAK podać |  |
| 1.8 | Koagulacja bipolarna regulowana w zakresie co najmniej 0-120 W, z krokiem ± 1W w całym dostępnym zakresie | TAK podać |  |
| 1.9 | Możliwość wyboru rodzaju koagulacji monopolarnej między min. łagodną, intensywną, natryskową – wymagany min. 4 tryby | TAK podać |  |
| 1.10 | Funkcja autostop dla koagulacji bipolarnej polegająca na automatycznym wyłączeniu aparatu po skoagulowaniu tkanki | TAK podać |  |
| 1.11 | Funkcja auto-start dla koagulacji bipolarnej z regulowanym czasem opóźnienia, z dokładnością min. 0,1s | TAK podać |  |
| 1.12 | Rodzaj i liczba niezależnie działających gniazd wyjściowych: - bipolarne – min. 1 szt. - monopolarne – min. 2 szt. - neutralne – 1 szt. wymagany min. 4 gniazda | TAK podać |  |
| 1.13 | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie narzędzi (bez dodatkowych adapterów): - monopolarnych w systemie wtyczek jednopinowym śr. 4mm i 5 mm oraz trzypinowym, - bipolarnych w systemie wtyczek jednopinowych 4mm oraz dwupinowym o rozstawie standardu 29 mm | TAK podać |  |
| 1.14 | Aparat powinien umożliwiać bezpośrednie podłączenie elektrod neutralnych z wtykiem jednopinowym śr. 6,35 mm i dwu pinowym | TAK podać |  |
| 1.15 | Możliwość wymiany gniazd przyłączeniowych oraz zmiany ich konfiguracji umożliwiająca rozbudowę aparatu | TAK podać |  |
| 1.16 | Możliwość programowania min. 7 pozycji w pamięci aparatu za pomocą czytelnego ekranu umożliwiającego nadawanie nazw programom - wymagany min. 8 programów | TAK podać |  |
| 1.17 | Aparat wyposażony w układy monitorujące jakość połączenia elektrody neutralnej z ciałem pacjenta, sygnalizacja stanów zagrażających zdrowiu pacjenta | TAK podać |  |
| 1.18 | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta w postaci wizualnej np. linijki i liczbowa – dane o rezystancji połączenia | TAK podać |  |
| 1.19 | Diatermia powinna zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w działaniu stosownym komunikatem w języku polskim | TAK podać |  |
| 1.20 | Sterownik nożny podwójny – 1 szt. | TAK podać |  |
| II | WYPOSAŻENIE |
| 2.1 | Elektroda neutralna jednorazowa dla dorosłych symetrycznie dzielona pow.80-85cm2 z elektrycznie izolowanym od powierzchni elektrody pierścieniem umożliwiającym niekierunkowa aplikacje w stronę pola oberwanego – min. 200szt. | TAK podać |  |
| 2.2 | Kabel elektrody neutralnej jednorazowej z klipsem i wtykiem jednopinowym dł. min 4m – 1szt. | TAK podać |  |
| 2.3 | Uchwyt z przyciskami kołyskowymi cięcia i koagulacji do elektrod monopolarnych (elektrody 4mm), z kablem min 4 m – min. 4 szt. | TAK podać |  |
| 2.4 | Elektrody monopolarne nożowe (szpatułkowe) - krótka, prosta, dł. ostrza 23-24mm dł. elektrody 40-45 mm– 5 szt. | TAK podać |  |
| 2.5 | Elektrody monopolarne nożowe (szpatułkowe) - prosta, dł. ostrza 23-24mm dł. elektrody 55-60 mm – 5 szt. | TAK podać |  |
| 2.6 | Przedłużka elektrod monopolarnych dł. 8-10cm | TAK podać |  |
| 2.7 | Kabel do pęset bipolarnych dł. min 4 m przyłącze pęsety proste – 3 szt. | TAK podać |  |
| 2.8 | Kabel do pęset bipolarnych dł. min 4 m, przyłącze zagięte – 2 szt. | TAK podać |  |
| 2.9 | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 0,4-0,5 mm, dł. 100 - 110 mm – 2 szt. | TAK podać |  |
| 2.10 | Pinceta bipolarna, prosta, końcówki 2,1 -2,2 mm, tępe, długość 190 - 195 mm - 2 szt. | TAK podać |  |
| 2.11 | Pinceta bipolarna nieprzywierająca, prosta, końcówki 2 -2,1 mm, dł. 220 - 230 mm -1 szt. | TAK Podać |  |
| III | INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 3.1. | Wypełniony paszport techniczny z datą instalacji, uruchomienia i terminem następnego przeglądu | TAK |  |
| 3.2 | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: min. 1 przegląd na rok. | TAK |  |
| 3.3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 3.4 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  |
| 3.5 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 3.6 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów gwarancyjnych z testem bezpieczeństwa elektrycznego na koszt Wykonawcy, bez wezwania | TAK |  |
| 3.7 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  |
| 3.8 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK |  |
| 3.9 | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 3.10 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  |
| 3.11 | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni kalendarzowych lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. | TAK |  |
| 3.12 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 24 godzin. | TAK |  |
| 3.13 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 3.14 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  |
| 3.15 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 3.16 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy