ZMODYFIKOWANY W DNIU 17.07.2018

Oferowane parametry techniczne/graniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH CYFROWEGO APARATU RENTGENOWSKIEGO KOSTNO-PŁUCNEGO

| Lp | Opis parametrów technicznych | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | WARUNKI PODSTAWOWE |
|  | Aparat wyprodukowany w 2018 roku, fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Producent, nazwa aparatu Pełna nazwa, model, numer katalogowy - oferowanego aparatu* (należy wpisać):* Producent/firma* (*należy wpisać): . Kraj pochodzenia (*należy wpisać): Klasa wyrobu medycznego * (*należy wpisać): | Podać |  | Bez oceny |
|  | Wszystkie podstawowe elementy aparatu jak stół, stojak, detektory, zawieszenie, generator wyprodukowane przez jednego producenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Deklaracja zgodności CE na aparat wraz ze zgłoszeniem /powiadomieniem | Tak, Załączyć do oferty |  | Bez oceny |
|  | Aparat trzydetektorowy ze zmotoryzowanym zawieszeniem sufitowym, stołem i stojakiem z możliwością autocentrowania, nadążności i autopozycjonowania dobranego do wykonywanego badania | Tak |  | Bez oceny |
| B. | GENERATOR |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy (HF) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Częstotliwość kluczowania | ≥100kHz |  | Bez oceny |
|  | Moc generatora | ≥ 65 kW, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres napięć | 40 – 150 kV |  | Bez oceny |
|  | Minimalna ekspozycja | ≤ 0,5 mAs, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna ekspozycja (bez AEC) | ≥ 800 mAs, podać |  | Bez oceny |
|  | Prąd lampy – prąd minimalny | ≤ 10 mA, podać |  | Bez oceny |
|  | Prąd lampy – prąd maksymalny | ≥ 800 mA, podać |  | Bez oceny |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | ≤ 1 ms, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyka zdjęciowa (AEC) z możliwością jej wyłączenia i pracy z ręcznym doborem parametrów ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne z synchronizacją nastaw anatomicznych z systemem AEC | ≥ 750 programów, podać |  | Bez oceny |
|  | Zasilanie | 3x400V / 50 Hz |  | Bez oceny |
| C. | ZAWIESZENIE SUFITOWE LAMPY RTG |
|  | Zmotoryzowna kolumna lampy z automatycznym nadążaniem za Bucky stojaka płucnego oraz stołu (autotracking) i autocentrowaniem do Bucky w stole i w stojaku oraz autopozycjonowaniem do wykonywanej projekcji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi poziomej | ≥ +/- 120°, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi pionowej | ≥ +/- 150°, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu pionowego lampy | ≥ 160 cm , podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego | ≥ 300 cm, podać |  | ≥ 300 cm < 350 cm – 0 pkt. ≥350 cm – 5 pkt |
|  | Zakres zmotoryzowanego ruchu poprzecznego | ≥ 260 cm, podać |  | ≥ 260 cm ≤ 270 cm – 0 pkt. >270 cm– 5 pkt |
|  | Autocentrowanie lampy do środka Bucky w stole i w stojaku | Tak |  | Bez oceny |
|  | Elektroniczna synchronizacja ruchu lampy z wysokością Bucky w stole i stojaka płucnego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Autopozycjonowanie lampy względem stojaka i stołu związane z wykonywaną projekcją, pozycja detektor – lampa | Ilość pozycji min. 20 |  | Bez oceny |
|  | Cyfrowy dotykowy wyświetlacz LCD o przekątnej min. 10” na lampie/kołpaku z informacją o parametrach wykonywanego badania | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyświetlanie informacji na cyfrowym dotykowym wyświetlaczu LCD na lampie/ kołpaku: kąt lampy, SID, filtracja dodatkowa, wybór ogniska lampy, wybór miejsca ekspozycji, sygnalizacja obecności kratki | Tak |  | Bez oceny |
|  | Cyfrowy dotykowy panel LCD na lampie/kołpaku pozwalający na wyświetlanie obrazu badania po ekspozycji z możliwością akceptacji lub odrzucenia | Tak/Nie |  | Nie -0pkt, Tak -10pkt |
|  | Dotykowy panel LCD przy lampie pozwalający na wyświetlanie danych pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
| D. | LAMPA RTG |
|  | Ognisko lampy małe | ≤ 0,6mm, podać |  | Bez oceny |
|  | Ognisko lampy duże | ≤1,2mm, podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna anody | ≥ 400 kHU, podać |  | Bez oceny |
|  | Pojemność cieplna lampy | ≥ 2.0 MHU, podać |  | Bez oceny |
|  | Prędkość wirowania anody | ≥ 8000 obr/min |  | Bez oceny |
|  | Szybkość chłodzenia anody | ≥ 100 kHU/min, podać |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska małego | ≥40 kW, podać |  | Bez oceny |
|  | Moc ogniska dużego | ≥ 100 kW, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kolimator automatyczny z laserowym pozycjonerem oraz oświetleniem LED | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kolimacja automatyczna i ręczna | Tak |  | Bez oceny |
|  | Filtracja własna lampy i kolimatora | ≥ 2,5 mm Al., podać |  | Bez oceny |
|  | Filtry dodatkowe zmotoryzowane wybierane automatycznie razem z projekcją | ≥3, podać |  | Bez oceny |
|  | Komora pomiaru dawki DAP (Dose Area Product) zintegrowana z Dicom | Tak |  | Bez oceny |

| E. | STÓŁ PACJENTA |
| --- | --- |
|  | Stół kostny zmotoryzowany z funkcją nadążności | Tak |  | Bez oceny |
|  | Długość płyty pacjenta | ≥ 220 cm, podać |  | Bez oceny |
|  | Szerokość płyty pacjenta | ≥ 80 cm, podać |  | Bez oceny |
|  | Pływająca płyta pacjenta | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przesuw wzdłużny blatu | ≥ 90 cm, podać |  | Bez oceny |
|  | Przesuw poprzeczny blatu | ≥ 25 cm, podać |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne podążanie detektora za lampą RTG przy jej przesuwie w osi długiej stołu w zakresie min. 45 cm. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie stołu (ciężar pacjenta) możliwe do wykonania ekspozycji | ≥250 kg, podać |  | Bez oceny |
|  | Zmotoryzowany ruchu pionowy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Minimalna odległość blatu od podłogi | ≤ 55 cm, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wysokość blatu od podłogi | ≥ 85 cm, podać |  | Bez oceny |
|  | Ekwiwalent Al. płyty pacjenta przy 100 kV | ≤ 0,8 mm Al. podać |  | Bez oceny |
|  | Wyjmowana kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyka AEC min. 3 –komorowa | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nadążanie lampy za zmianą wysokości detektora w Bucky w stole oraz wysokości stołu za zmianą wysokości lampy | Tak |  | Bez oceny |
|  | Autopozycjonowanie lampy do badań na stole powiązane z projekcją | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obrazowanie kości długich na leżąco, rozmiar obrazu wynikowego ≥60cm | Tak |  | 60 cm–0 pkt, >60 cm–10pkt |
| F. | ZMOTORYZOWANY STOJAK DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |
|  | Stojak płucny zmotoryzowany z z funkcją nadążności | Tak |  | Bez oceny |
|  | Ruch detektora w pionie zmotoryzowany | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Zakres ruchu pionowego zmotoryzowanego ( góra – dół ) | ≥ 150 cm |  | Bez oceny |
|  | Minimalna wysokość Bucky od środka detektora do podłogi | 30cm |  | Bez oceny |
|  | Zmotoryzowany ruch stojaka w ruchu poziomym | Tak/Nie |  | Nie-0pkt, Tak-20pkt |
|  | Autocentrowanie lampy wzgledem środka Bucky stojaka | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nadążność lampy za zmotoryzowanym ruchem stojaka w poziomie | Tak/Nie |  | Nie-0pkt, Tak-20pkt |
|  | Bucky stojaka płucnego z min. 5 komorowym AEC | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość obrotu Bucky z zabudowanym detektorem wokół osi pionowej skośnie do promienia lampy rtg min + 45º / - 23º | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pochylenie zmotoryzowane detektora w Bucky do pozycji poziomej, w zakresie min – 15º / + 90º | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć wiązką/promieniem pionowym, poziomym, skośnym | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nadążność detektora w Bucky za ruchem lampy góra – dół | Tak |  | Bez oceny |
|  | Nadążność lampy za zmianami położenia wysokości Bucky statywu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wyjmowana bez użycia narzędzi kratka przeciwrozproszeniowa do badań w zakresie 110-180cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Kieszeń do przechowywania 2 kratek przeciw rozproszeniowych w momencie, gdy nie są używane do ekspozycji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Najwyższa wysokość Bucky od podłogi liczona do środka detektora. | ≥175 cm, podać |  | Bez oceny |
|  | Uchwyt do pozycjonowania pacjenta w trakcie wykonywania zdjęć klatki piersiowej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Współczynnik pochłaniania blatu Bucky stojaka | ≤0,7 mm Al., podać |  | Bez oceny |
|  | Autocentrowanie lampy do środka Bucky w stojaku w pozycji Bucky pionie i w poziomie | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne obrazowanie kości długich na stojąco przez zmotoryzowany obrót lampy i zmotoryzowane przemieszczenie detektora | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość zaznaczenia punktu początkowego i końcowego w obrazowaniu kości długich, możliwość wykonania zdjęcia o zadanej | Tak, opisać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna długość obrazowania kości długich na stojąco min. 150cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dedykowany stojak dla pacjenta do badania kości długich z linijką nieprzezierną dla promieniowania. | Tak |  | Bez oceny |
| G. | BEZPRZEWODOWY DETEKTOR CYFROWY 35x43CM DO BADAŃ POZA BUCKY |
|  | Detektor przenośny bezprzewodowy umożliwiający wykonanie badania pacjenta klasycznie na blacie stołu RTG oraz do różnorodnych projekcji poza obszarem stołu RTG do badań pacjentów na wózkach i łóżkach | Tak |  | Bez oceny |
|  | Detektor współpracujący z konsolą oferowanego aparatu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Format obrazowania | 35x43cm (+/-5%) |  | Bez oceny |
|  | Scyntylator w technologii kryształów jodku cezu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki | ≥ 170 kg, podać |  | Bez oceny |
|  | Detektor mobilny o rozmiarze kasety 35x43cm | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 7,5 Mp, podać |  | Bez oceny |
|  | Wielkość piksela taka sama jak w detektorach stałych | ≤ 140 µm, podać |  | Bez oceny |
|  | Skala szarości konwersji A/D | ≥ 16 bit, podać |  | Bez oceny |
|  | Ładowarka z zestawem 3wymiennych akumulatorów do detektora bezprzewodowego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne DQE | ≥ 70 %,podać |  | Bez oceny |
|  | Waga detektora <3,5kg | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przyłączalna kratka przeciwrozproszeniowa dla detektora bezprzewodowego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość wykonywania badań w obciążeniu promieniem pionowym | Tak |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,5 lp/mm, podać |  | Bez oceny |
|  | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze | ≥ 300 |  | Bez oceny |
|  | Zaawansowana konstrukcja obudowy zapewnia całkowita ochrone przed wnikaniem wody i pyłu do poziomu min. IP57 potwierdzona oznaczeniem producenta na obudowie detektora. | Tak/Nie |  | Nie -0pkt, Tak -20pkt |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | Tak |  | Bez oceny |
| H. | DETEKTOR CYFROWY 43x43CM STAŁY 1 SZT. DO STOŁU |
|  | Detektor stały ze scyntylatorem opartym o jodek cezu (CsI) zabudowany w stole/stojaku | Tak |  | Bez oceny |
|  | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 43x43cm (+/-5%), podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 9,0 Mp podać |  | Bez oceny |
|  | Wielkość piksela | ≤ 140 µm, podać |  | Bez oceny |
|  | Skala szarości konwersji A/D | ≥ 16 bit, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne DQE | ≥ 70 %, podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,5 lp/mm, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | Tak |  | Bez oceny |
| I. | DETEKTOR CYFROWY 43x43CM STAŁY 1 SZT. DO STOJAKA |
|  | Detektor stały ze scyntylatorem opartym o jodek cezu (CsI) zabudowany w stole/stojaku | Tak |  | Bez oceny |
|  | Minimalny rozmiar aktywny detektora | 43x43cm (+/-5%), podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość detektora wyrażona liczbą pikseli (mln) | ≥ 9,0 Mp podać |  | Bez oceny |
|  | Wielkość piksela | ≤ 140 µm, podać |  | Bez oceny |
|  | Skala szarości konwersji A/D | ≥ 16 bit, podać |  | Bez oceny |
|  | Maksymalne DQE | ≥ 70 %, podać |  | Bez oceny |
|  | Rozdzielczość obrazowa | ≥ 3,5 lp/mm, podać |  | Bez oceny |
|  | Czas do pojawienia się obrazu na konsoli ≤4s | Tak |  | Bez oceny |
| J. | KONSOLA TECHNIKA |
|  | Konsola generatora zintegrowana z konsolą obrazową technika i monitorem. (Nie dopuszcza się rozwiązań np. retrofit czyli tzw. ucyfrowień za pomocą niezależnego modułu ekspozycyjnego wpinanego pomiędzy konsolę aparatu i generatora z niezależnym włącznikiem ekspozycji). | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dotykowy monitor LCD o parametrach min. 21”, jasność: 200cd/m2, kontrast:1000:1, rozdzielczość: 1920x1080 pikseli | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość kalibracji monitora zgodnie z Dicom | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pojemność dysku obrazowego | ≥ 1 000 obrazów, podać |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie w języku polskim wraz z pomocą kontekstową | Tak |  | Bez oceny |
|  | Konieczność logowania się do systemu każdego użytkownika | Tak |  | Bez oceny |
|  | Czas pełnego transferu obrazu od zakończenia akwizycji | ≤ 12 s, podać |  | Bez oceny |
|  | Zaawansowane algorytmy przetwarzania obrazu, podać nazwę oprogramowania | Tak, podać |  | Bez oceny |
|  | Regulacja jasności i kontrastu obrazów | Tak |  | Bez oceny |
|  | Znaczniki elektroniczne | Tak |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne składanie zdjęć kości długich z możliwością ręcznej korekty obrazu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość przesyłania zdjęć cząstkowych oraz finalnego zdjęcia złożonego | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość pomiarów długości, kątów wraz z kątami Coba | Tak |  | Bez oceny |
|  | Obroty obrazu o dowolny kąt | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość umieszczania oznaczenia projekcji L/R | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość odwracania i powiększania obrazu. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Programy anatomiczne z możliwością edycji nazw | ≥ 500, podać |  | Bez oceny |
|  | Współpraca ze standardem DICOM 3.0 z obsługą protokołów: Worklist Manager (MWL), Storage, MPPS, Storage Commitment, Print Query/Retrieve | Tak, podać protokoły |  | Bez oceny |
|  | Automatyczne i manualne wysyłanie badań na zdefeniniowane serwery PACS i węzły Dicom | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość samodzielnej zmiany przez Zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Interfejs użytkownika w języku polskim z pomocą kontekstową | Tak |  | Bez oceny |
|  | Analiza zdjęć odrzuconych z możliwością tworzenia raportów np. w pliku excel | Tak |  | Bez oceny |
|  | Archiwizacja badań na płytach CD/DVD umożliwiająca nagranie płyty z obrazami pacjenta w standardzie DICOM | Tak |  | Bez oceny |
|  | Zdalna diagnostyka i usuwanie części usterek bez konieczności wizyt serwisu w miejscu instalacji aparatu RTG. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie pediatryczne z podziałem na min. 4 grupy wiekowe | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do wizualizacji rur intubacyjnych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie do kompresji kości żeber | Tak/Nie |  | Nie- 0 pkt, Tak -10 pkt |
|  | Oprogramowanie wirtualnej kratki przeciwrozproszeniowej umożliwiajace wykonywanie badań bezkratkowych na wózkach i noszach | Tak |  | Bez oceny |
|  | Oprogramowanie monitoringu ekspozycji ze wskaźnikiem na każdym badaniu i porównaniu z wartościami referencyjnymi | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość archiwizacji badań odrzuconych z możliwością przywrócenia i przesłania do systemu PACS | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wysyłanie dawki całkowitej po zakończeniu badania w formacie Dicom SR | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość pomiarów zdefiniowanego ROI na obrazie do celów kontroli jakości | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja aparatu z systemem RIS/PACS funkcjonującym u Zamawiającego. | Tak |  | Bez oceny |
|  | UPS do konsoli technika zapewniajacy bezpieczne zamknięcie systemu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Pilot zdalnego sterowania zawieszeniem sufitowym | Tak |  | Bez oceny |

| K. | INNE |
| --- | --- |
|  | Gwarancja na cały zestaw zgodnie z ofertą wykonawcy, min. 2 lata licząc od daty dostarczenia i przystosowania do użytkowania przedmiotu zamówienia potwierdzonej stosownym Protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez obie Strony Umowy. Gwarancja pełna, jednakowa na cały zestaw z lampą RTG i detektorami. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Przeglądy techniczne zgodnie z dokumentacją producenta, dokonywane na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Czas reakcji serwisu (kontakt telefoniczny lub połączenie zdalne)od zgłoszenia (podać w godzinach) do 24 godz. w dni robocze | Tak |  | Bez oceny |
|  | Usuwanie awarii i przeglądy okresowe zgodnie z zaleceniami producenta. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Czas usunięcia usterki bez sprowadzania części do 3 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Czas usunięcia usterki z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych | Tak |  | Bez oceny |
|  | Gwarancja zapewnienia części zamiennych przez okres 10 lat od zakupu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca dostarcza Zamawiającemu wraz z przedmiotem umowy: - Kartę gwarancyjną w języku polskim, - Instrukcję użytkowania w języku polskim, - Wykaz autoryzowanych punktów serwisowych, - Paszport aparatu | Tak |  | Bez oceny |
|  | Dostawa, transport do pracowni na miejsce montażu, montaż i uruchomienie aparatu RTG na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz w cenie oferty w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. | Tak |  | Bez oceny |
|  | Aktualizacja oprogramowania zainstalowanego w dostarczonych urządzeniach w okresie trwania gwarancji w ramach ceny oferty | Tak |  | Bez oceny |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie elektronicznej i drukowanej | Tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie podstawowe i aplikacyjne w siedzibie Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników (personelu medycznego – minimum 5 osób) w pełnym zakresie, niezbędnym do prawidłowego i bezpiecznego korzystania z wyrobu medycznego i jego bieżącej konserwacji. Szkolenie w wymiarze 10 dni po 6 godzin, na wniosek Zamawiającego z możliwością rozłożenia na uzgodnione etapy. Szkolenie potwierdzone certyfikatem - w cenie oferty. (W razie potrzeby możliwość stałego wsparcia aplikacyjnego w początkowym okresie pracy wyrobu medycznego np. poprzez dodatkowe szkolenie, konsultacje, itp.). Szkolenie potwierdzone certyfikatem - w cenie oferty. | tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie z zasad działania aparatu (szkolenie podstawowe) musi zapewnić: zaprezentowanie możliwości aplikacyjnych systemu stworzenie protokołów skanowania zgodnie z potrzebami użytkownika doprowadzić do nabycia przez szkolących się użytkowników umiejętności wykonywania rutynowych badań. | tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenia aplikacyjne z udziałem pacjentów zostaną przeprowadzone niezwłocznie tj. rozpoczną się w ciągu do 3 dni - po uzyskaniu zezwolenia na uruchomienie aparatu i na użytkowanie zdolnego do eksploatacji i w pełni gotowego do prowadzenia badań. | tak |  | Bez oceny |
|  | Szkolenie w siedzibie Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego pracowników w zakresie wykonywania podstawowych testów kontroli jakości oferowanego aparatu – w oddzielnym zakresie szkoleń – w cenie oferty. | tak |  | Bez oceny |
|  | Pakiet szkoleń uzupełniających (lekarze, technicy) przynajmniej raz w roku przez okres trwania gwarancji. | tak |  | Bez oceny |
|  | Urządzenie posiada możliwość współpracy ze szpitalnymi sieciami informatycznymi ( w ramach oferty Wykonawca dokona stosownej konfiguracji dostarczanych urządzeń) | Tak |  | Bez oceny |
|  | Wraz z dostawą komplet dokumentacji uprawniającej urządzenia do pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi aparatów RTG | Tak |  | Bez oceny |
|  | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem PACS- w cenie oferty | tak |  | Bez oceny |
|  | Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy wypełniony paszport techniczny aparatu z wpisaną datą instalacji, uruchomienia i terminem następnego przeglądu | tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonanie testów odbiorczych i akceptacyjnych po instalacji aparatu RTG w cenie oferty | tak |  | Bez oceny |
|  | Wykonawca w okresie obowiązującej gwarancji dla całości przedmiotu zamówienia, w ramach ceny oferty zapewni wykonanie obowiązkowych testów specjalistycznych w zakresie i częstotliwością zgodnymi z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, przez uprawnione laboratorium posiadające akredytację PCA. | tak |  | Bez oceny |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  | Bez oceny |
|  | Możliwość stosowania zamienników oryginalnej lampy RTG (tj. innego producenta niż lampa oferowana) | tak, podać model i producenta co najmniej 1 zamiennika |  | Bez oceny |
|  | Oferowany przedmiot zamówienia, będący wyrobem medycznym musi być oznakowany znakiem CE, zgodnie z art. 11 ustawy o wyrobach medycznych (tekst jedn.: z 2017, poz.. 211) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.09.2010 r. w sprawie wzoru znaku CE (Dz. U. z 2010 r., Nr 186, poz. 1252 ze zm.), a także posiadać wszystkie wymagane przepisami ustawy o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające oferowany przedmiot zamówienia do obrotu i używania w zakładach opieki zdrowotnej na terenie RP - w języku polskim, a w szczególności: Deklaracje zgodności producenta oferowanego wyrobu medycznego , Certyfikat zgodności jednostki notyfikującej z siedzibą w Polsce, autoryzowanej przez Ministra Zdrowia - (w zależności od klasy wyrobu), Dokument potwierdzający zgłoszenie/powiadomienie/wniosek i/lub wpis oferowanych wyrobów medycznych do rejestru wyrobów medycznych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania. (Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami oferowane w wyroby medyczne nie wymagają posiadania któregoś z ww. dokumentów - Wykonawca składa stosowne oświadczenie, podając uzasadnienie prawne). Wykonawca składa na wezwanie przez Zamawiającego | TAK |  | Bez oceny |
|  | Dokumenty w języku polskim, zawierające dane techniczne producenta (instrukcje, katalogi, fotografie, foldery, ulotki reklamowe, materiały firmowe, itp.), potwierdzające jednoznacznie zgodność deklarowanych parametrów technicznych i eksploatacyjnych z danymi producenta oraz potwierdzające parametry minimalne -graniczne określone przez Zamawiającego. Wykonawca składa na wezwanie przez Zamawiającego. Uwaga !!! Do oferty należy dołączyć Firmowe Materiały Informacyjne Producenta (w języku polskim), zwane dalej FMI, które potwierdzą, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ w zakresie parametrów ocenianych (Kryterium Nr 3 „Jakość”). W przypadku braku potwierdzenie wymaganych parametrów, zawartych w załączniku nr 3 do SIWZ, w FMI Wykonawca dołączy oświadczenie producenta lub też Wykonawcy przedmiotu zamówienia o spełnianiu wymaganych parametrów. | TAK |  | Bez oceny |

Prace adaptacyjno -montażowe

| Prace adaptacyjno -montażowe |
| --- |
| Lp | Parametr / Funkcjonalność /Zakres prac | Parametr wymagany | Potwierdzenie |
|  | Wraz z dostawą sprzętu medycznego planuje się przeprowadzenie prac adaptacyjno-montażowych związanych z instalacją sprzętu medycznego celem spełnienia zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi (Dz. U. z 2006r. Nr 180, poz.1325) i wytycznych producenta sprzętu. | Tak | TAK/NIE* (*) – niepotrzebne skreślić |

Szczegółowy wykaz minimalnego zakresu prac adaptacyjno-montażowych został określony w załączniku nr 2 do projektu umowy pod nazwą „Dane wyjściowe do wykonania prac adaptacyjno-instalacyjno-montażowych”.

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta.                               W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny  i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy