Załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne) dwuczaszowej lampy operacyjnej

| Pełna nazwa przedmiotu zamówienia – typ/model | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Kraj pochodzenia | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (wyklucza się urządzenie demonstracyjne i rekondycjonowane) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Rok produkcji urządzenia - wymagany 2018 | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Parametry ogólne |
|  | Dwuczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do sali operacyjnej, przeznaczona do oświetlenia pola operacyjnego: płytkiego, głębokiego, rozległego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Każda czasza zawieszona na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. Każdy wysięgnik wyposażony w co najmniej jedno ramię uchylne, umożliwiające regulację wysokości. Każda czasza wyposażona w podwójny przegub umożliwiający manewrowanie w trzech prostopadłych osiach (tzw. zawieszenie kardanowe). | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obie czasze z elementami oświetleniowymi emitujące światło białe, w których diody są białe o różnych temperaturach barwowych (w tonach - białe „zimne” i białe „ciepłe”) | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Natężenie światła Ec max. z odległości 1 m: - dla czaszy głównej: min. 150 000 lux - dla czaszy satelitarnej: min. 150 000 lux | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy światła słonecznego Ra: ≥ 98 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Bardzo wysoki współczynnik odwzorowania barwy czerwonej R9: ≥ 99 | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Głębokość oświetlenia (L1+L2) dla Ec: 20%: min. 1000 [mm] | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość źródeł świetlnych dla każdej z czasz max. 9 [szt.] | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Ilość diod w każdej z czasz max. 140 [szt.] | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja temperatury barwowej światła min. w 3 (max. 5) krokach w minimalnym zakresie 3800 – 4800 [K] lub płynnie | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego każdej z czasz zawierająca się w przedziale ≥ 180 [mm] do ≤ 270 [mm] UWAGA: Nie dopuszcza się regulacji mechanicznej. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Elektroniczna regulacja średnicy pola bezcieniowego za pomocą centralnego uchwytu sterującego i przyciskami panelu sterowania na każdej z czasz. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Panel sterowania umieszczony na czaszy jednakowy dla czaszy głównej i satelitarnej. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia z panelu sterowniczego umieszczonego na każdej z czasz w zakresie min. 30 – 100%, w tym białe oświetlenie endoskopowe 5% | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Pozycjonowanie każdej z czasz wielorazowym sterylizowanym uchwytem (umieszczonym w punkcie centralnym lampy) i dodatkowo min. trzema „brudnymi” uchwytami umieszczonymi wokół czaszy. UWAGA: Jako uchwyt „brudny” rozumie się wydzielone miejsce na czaszy lampy. Nie dopuszcza się uchwytu brudnego jako krawędź czaszy lampy. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie: 230V (+/-) 10%, 50 [Hz] | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Całkowity pobór mocy przy maksymalnym natężeniu światła w obu czaszach max. 280 [W] | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Każda z czasz zasilana napięciem z zasilacza stabilizowanego, w przedziale 24 – 36 VDC | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Stopień ochrony: czasze min. IP 42, system ramion min. IP 30 | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Żywotność źródeł światła ≥ 60 000 [godz.] | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Powierzchnia czasz gładka, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonana z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekujących. UWAGA: Nie dopuszcza się czasz z widocznymi śrubami oraz szczelinami. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czasze o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażone w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Czasze o konstrukcji zwartej, jednoczęściowej tj. bez fizycznych przerw i odstępów pomiędzy częściami czaszy. Kształt i wymiary czasz identyczny. Czasze bez jakichkolwiek relingów jako elementów znacznie utrudniających codzienne czyszczenie i dezynfekcje. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Obudowa czasz przystosowana do współpracy z obiegiem laminarnym. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Dodatkowe wielorazowe uchwyty sterylizowane – 4 [szt.] na każdą z czasz | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Mocowanie wielorazowego uchwytu sterylizowanego na zatrzask „klikowy” realizowany za pomocą jednej ręki. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowania lampy o możliwość instalacji dotykowego zewnętrznego sterownika lampy, zainstalowanego na ścianie lub kolumnie chirurgicznej, zapewniający zsynchronizowane sterowanie parametrami tj. włączanie / wyłączanie lampy; temperatura barwowa; średnica pola; natężenie światła; funkcja białego światła endoskopowego. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Lampa główna przygotowana pod instalację kamery HD, która może być zamocowana w centrum czaszy lampy, z możliwością regulacji położenia lampy za pomocą uchwytu sterylizowanego. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rozbudowania lampy o strumieniowanie obrazu HD po sieci lokalnej szpitala | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Demontaż obecnie zainstalowanej lampy operacyjnej i jej zwrot Zamawiającemu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Montaż lampy w sali operacyjnej wraz z podłączeniem zasilania elektrycznego i/lub doprowadzeniem nowego okablowania sieci zasilającej od podrozdzielni bloku operacyjnego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Demontaż posiadanej przez Zamawiającego lampy operacyjnej oraz instalacją nowej, w dni robocze w godzinach ustalonych z Zamawiającym, w ciągu jednego dnia roboczego | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej o wysokości: 2750 mm ( + uniemożliwienie kolizji z operatorem i zabudową Sali operacyjnej) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostawa rękojeści sterylizowalnych do uchwytu centralnego w ilości 5 szt. z podaniem dopuszczalnych parametrów sterylizacji. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi, serwisowania i konserwacji w języku polskim (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu na przedmiot zamówienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego urządzenia na terenie Polski (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji - min. 24 miesiące | TAK (podać) |  | Parametr punktowany: 24 m-ce – 0 pkt 36 m-cy – 5 pkt 48 m-cy – 10 pkt |
|  | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodna z zaleceniami producenta | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądy gwarancyjne bezpłatne i bez wezwania, z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia z zagwarantowaniem bezpłatnego przeglądu na miesiąc końcem okresu gwarancji | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji bezpłatna diagnostyka awarii: - na terenie Zamawiającego, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji maksymalnie 24 godziny od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji bez konieczności sprowadzenia części zamiennych do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji z koniecznością sprowadzenia części zamiennych do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany (wraz z instalacją) na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wszelkie działania serwisowe (diagnozy uszkodzeń, naprawy gwarancyjne i przeglądy) będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta i będą potwierdzone protokołami serwisowymi w języku polskim i wpisami do paszportu technicznego sprzętu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji wszelkie oferty na naprawy nieobjęte gwarancją będą przedstawiane bezpłatnie, w jęz. polskim, włączając w to nazewnictwo części i podzespołów koniecznych do wykonania naprawy. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonego przedmiotu zamówienia. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność części zamiennych i akcesoriów, a także usług serwisowych: min. 7 lat od daty instalacji przedmiotu zamówienia | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
|  | Wypełniony paszport techniczny z uzupełnioną datą instalacji, uruchomienia, listą przeszkolonego personelu, dopuszczalnymi środkami dezynfekcyjnymi i datą następnego przeglądu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wykaz środków dezynfekcyjnych (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przeprowadzenie szkolenia u Zamawiającego (w terminie uzgodnionym z bezpośrednim Użytkownikiem) dla personelu technicznego i medycznego w zakresie obsługi, konserwacji i dezynfekcji przedmiotu zamówienia. Szkolenie powinno być udokumentowane wystawieniem stosownego zaświadczenia i być przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza. | TAK |  | Bez punktacji |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny  i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy