Opis przedmiotu zamówienia.

Urządzenie do kontrolowanej hipotermii terapeutycznej

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji ……………….. (podać), urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 5. | Aparat do nieinwazyjnej regulacji temperatury pacjenta | Tak |  |
| 6. | Regulacja temperatury pacjenta poprzez okrycie z obiegiem wody | Tak |  |
| 7. | Aparat na podstawie jezdnej z blokadą min. dwóch kół. | Tak |  |
| 8. | Wyświetlanie co najmniej wartości temperatury docelowej, aktualnej temperatury pacjenta, czasu trwania procedury, informacji o aktywnym trybie pracy. | Tak |  |
| 9. | Pomiar temperatury wewnętrznej i powierzchniowej | Tak |  |
| 10. | Minimum 4 automatyczne tryby pracy urządzenia, w tym: - normotermia - hipotermia - kontrolowane ogrzewanie po hipotermii | Tak |  |
| 11. | Zakres ustawień temperatury pacjenta 30-40 °C, płynna regulacja temperatury | Tak |  |
| 12. | Możliwość długotrwałego ogrzewania pacjenta | Tak |  |
| 13. | Możliwość długotrwałego chłodzenia pacjenta | Tak |  |
| 14. | Automatyczna regulacja temperatury ciała pacjenta zgodnie z temperaturą nastawioną. | Tak |  |
| 15. | Zakres temperatury w obiegu wody max: 12 – 42 °C | Tak |  |
| 16. | Pojemność zbiornika wody max. 8 l., system przystosowany do używania wody z sieci | Tak |  |
| 17. | Możliwość zapisu i przenoszenia danych na PC, możliwość współpracy ze szpitalnym systemem informatycznym | Tak |  |
| 18. | Na wyposażeniu aparatu okrycia termoregulacyjne jednorazowego użytku w następujących ilościach: 12 sztuk okryć dla pacjentów dorosłych | Tak |  |
| 19. | Jedno okrycie na całe ciało pacjenta z możliwością pełnego dostępu do poszczególnych części ciała. Stopień pokrycia ciała pacjenta okryciem termoregulacyjnym min. 85 % | Tak |  |
| 20. | komplet węży do podłączenia pełnego kompletu okryć, zawór spustu wody | Tak |  |
| 21. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia i zastosowania hipotermii terapeutycznej | Tak |  |
| 22. | Gwarancja na urządzenie min. 24 miesiące | podać |  |

……………............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)