Przedmiot zamówienia: pompy infuzyjne strzykawkowe (50 szt) oraz pompy infuzyjne objętościowe do podawania płynów infuzyjnych, leków preparatów osoczozastępczych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego, przetaczania krwi i cytostatyków (10 szt)

Parametry techniczne - pompy infuzyjne strzykawkowe – 50 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji ………….. (podać) urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Wymagania ogólne |  |  |
| 5 | Pompa strzykawkowa sterowana elektronicznie | TAK |  |
| 6 | Strzykawka całkowicie chroniona panelem przednim, automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
| 7 | Mechanizm blokujący tłok strzykawki zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu się strzykawki | TAK |  |
| 8. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami 2/3, 5, 10, 20, 50/60 | TAK |  |
| 9 | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów – krajowych i zagranicznych, minimum 5 producentów | TAK |  |
| 10 | Prędkość infuzji min. 0,1-99,99 ml/h programowana co 0,01 ml/godz. | TAK |  |
| 11 | Zmiana prędkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 12 | Bolus ręczny i automatyczny w zakresie 0,1 – 1500 ml/h | TAK |  |
| 13 | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji bez konieczności zatrzymania infuzji | TAK |  |
| 14 | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 15. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, ug, z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu (np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 16. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie 0,1 – 99,99 ml programowana co 0,01ml | TAK |  |
| 17. | Możliwość przystosowania tej samej pompy do pracy w trybie TCI | TAK |  |
| 18 | Możliwość współpracy pomp ze stacją dokującą umożliwiająca mocowanie pomp strzykawkowych i objętościowych tego samego producenta | TAK |  |
| 19 | Możliwość przekazywania danych infuzji do szpitalnego systemu informatycznego | TAK |  |
| 20 | Możliwość wprowadzenia biblioteki leków zawierającej min. 100 leków | TAK |  |
| 21 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 22 | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego minimum 10 godz. przy przepływie 5ml/min | TAK |  |
| 23 | Ochrona przed wilgocią min IP22 | TAK |  |
| 24 | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia | TAK |  |
| 25 | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń | TAK |  |
| 26 | Alarm pustej strzykawki | TAK |  |
| 27 | Alarm okluzji | TAK |  |
| 28 | Alarm przypominający – koniec infuzji | TAK |  |
| 29 | Alarm rozładowanego akumulatora | TAK |  |
| 30 | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora | TAK |  |
| 31 | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki – czas do ustawienia | TAK |  |
| 32 | Mocowanie pompy do rur pionowych, poziomych i szyn przyściennych | TAK |  |
| 33 | Masa pompy nie większa niż 2 kg | TAK |  |
| 34 | Możliwość używania min. 9 pomp pojedynczo wyposażonych w niezależne mocowanie i zasilanie | TAK |  |

Parametry techniczne - pompy infuzyjne objętościowe do podawania płynów infuzyjnych, leków preparatów osoczozastępczych, żywienia pozajelitowego i dojelitowego, przetaczania krwi i cytostatyków – 10 szt.

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji ……………….. (podać) , urządzenie fabrycznie nowe | TAK |  |
|  | Wymagania ogólne | TAK |  |
| 5. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego, dotętniczego i dojelitowego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
| 6. | Zatrzaskowe mocowanie i współpraca ze stacją dokującą | TAK |  |
| 7. | Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie | TAK |  |
| 8. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
| 9. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, z uwzględnieniem masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
| 10. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/godz. | TAK |  |
| 11. | Możliwość zasilania prądem niskiego napięcia poprzez zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
| 12. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) min. 9999 ml | TAK |  |
| 13. | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1 200 ml/godz. Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
| 14. | Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
| 15. | Bolus o określonej objętości . Bolus podawany na żądanie .Maksymalna objętość bolusa po alarmie okluzji ≤0,2ml | TAK |  |
| 16. | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 100 leków | TAK |  |
| 17. | Możliwość precyzyjnej podaży z lub bez czujnika kropli | TAK |  |
| 18. | Funkcja KVO z możliwością wyłączenia funkcji przez użytkownika | TAK |  |
| 19. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń . Alarm odłączonego czujnika kropli | TAK |  |
| 20. | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 21. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 4 godz. przy przepływie 100 ml/godz. | TAK |  |
| 22. | Możliwość współpracy pomp ze stacją dokującą umożliwiającą mocowanie pomp strzykawkowych i objętościowych tego samego producenta | TAK |  |
| 23. | Możliwość przekazywania danych infuzji do szpitalnego systemu informatycznego | TAK |  |
| 24. | Czułość techniczna – wykrywanie pojedynczych pęcherzyków powietrza ≤ 0,01 ml | TAK |  |
| 25. | Mocowanie pompy do rur pionowych, poziomych i szyn przyściennych | TAK |  |
| 26. | Masa pompy nie większa niż 2 kg | TAK |  |
| 27. | Możliwość używania min. 9 pomp pojedynczo wyposażonych w niezależne mocowanie i zasilanie | TAK |  |

|  | Warunki gwarancji i serwisu dla wszystkich rodzajów pomp | Wymagane | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK |  |
| 2 | Gwarancja obejmuje naprawy, konserwacje, przeglądy wraz z materiałami i częściami zamiennymi | TAK |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 24 godz. | TAK |  |
| 4 | Czas skutecznej naprawy max. 5 dni licząc od dnia zgłoszenia | TAK |  |
| 5 | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | TAK |  |
| 6 | Obsługa urządzenia i komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Instalacja, uruchomienie i szkolenie w cenie oferty | TAK |  |
| 8 | Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia informacji niezbędnych do wypełnienia paszportu technicznego urządzenia | TAK |  |
| 9 | W cenie oferty przeglądy okresowe niezbędne do prawidłowej pracy przedmiotu zamówienia, w tym jeden przegląd w ostatnim miesiącu przed upływem gwarancji | TAK |  |
| 10 | Po okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia odpłatny serwis obejmujący naprawy i sprzedaż części zamiennych przez okres min. 8 lat od dnia zakończenia okresu gwarancyjnego | TAK |  |

………............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)