DEFIBRYLATOR z wyposażeniem

|  | Wymagane parametry | Wymagania | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do monitorowania i defibrylacji | TAK |  |
|  | Masa defibrylatora z akumulatorem i łyżkami poniżej 8 kg | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT o przekątnej minimum 8’’ | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania na ekranie 4 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie wszystkich monitorowanych parametrów w formie cyfrowej | TAK |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |
|  | Defibrylacje ręczna w zakresie min. od 1 do 360 J | TAK |  |
|  | Kardiowersja | TAK |  |
|  | Czas ładowania do energii 200J max. 5 sekund | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru jednego spośród min. 20 poziomów energii | TAK |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna (AED) z systemem doradczym w języku polskim zgodnym z aktualnymi wytycznymi z 2010 r. | TAK |  |
|  | Programowane przez użytkownika wartości energii AED dla 1, 2, 3 defibrylacji z energią od 100 do 360J | TAK |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w uniwersalne łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
|  | Ustawianie energii defibrylacji, ładowania i wstrząsu na łyżkach defibrylacyjnych | TAK |  |
|  | Wskaźnik jakości kontaktu łyżek z pacjentem | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji półautomatycznej za pomocą elektrod jednorazowych | TAK |  |
|  | Wydzielony na defibrylatorze przycisk rozładowania energii | TAK |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK |  |
|  | Papier o szerokości min. 50 mm | TAK |  |
|  | Możliwość wydruku w czasie rzeczywistym minimum 3 krzywych | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG min. z 3/5 odprowadzeń | TAK |  |
|  | a. Zakres pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 15-350 B/min. | TAK |  |
|  | b. Wzmocnienie sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3/5 odprowadzeń: | TAK |  |
|  | a. regulacja wzmocnienia sygnału: x0,25; x0,5; x1; x2; x4; | TAK |  |
|  | b. pomiar respiracji w zakresie min. od 0 do 120 rpm | TAK |  |
|  | Tryby stymulacji: sztywny i na żądanie | TAK |  |
|  | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. od 5 do 200 mA | TAK |  |
|  | Zakres częstości stymulacji w zakresie min. od 40 do 170 imp/min. | TAK |  |
|  | Pomiar saturacji (SpO2) za pomocą czujnika na palec dla dorosłych | TAK |  |
|  | Prezentacja wartości saturacji oraz krzywej pletyzmograficznej na ekranie | TAK |  |
|  | Pomiar nieinwazyjnego ciśnienia krwi (NIBP): metoda pomiaru oscylometryczna, zakres pomiaru od 10-270 mmHg, pomiar ręczny i automatyczny | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych: min. 100 pacjentów, min. 72 godzinne trendy, 24 godz. ciągły zapis EKG | TAK |  |
|  | Eksport danych za pomocą pamięci typu Pendrive | TAK |  |
|  | Ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych wszystkich monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  | Programowanie godzin automatycznie wykonywanego codzienneo autotestu bez włączenia defibrylatora przy zamontowanych akumulatorach i podłączeniu do sieci elektrycznej (pełny test) z wydrukiem testu | TAK |  |
|  | Zasilanie i ładowanie systemu akumulatorów z sieci napięcia przemiennego 230V / 50Hz | TAK |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci z możliwością wymiany bez użycia dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Czas pracy na bateriach dla urządzenia: minimum 5 godzin monitorowania | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania min. 100 defibrylacji z energią 200J na w pełni naładowanych bateriach | TAK |  |
|  | Ładowanie akumulatora od 0 do 100 % pojemności w czasie do 3 godzin | TAK |  |
|  | Uchwyt do mocowania defibrylatora na ramę łóżka | TAK |  |
|  | Przewód do synchronizacji sygnału ekg, kompatybilny z kardiomonitorem BeneView T8 | TAK |  |
|  | Uchwyt umożliwiający stabilne zamontowanie defibrylatora do wózka reanimacyjnego z możliwością odłączania defibrylatora przy użyciu przycisku | TAK |  |
|  | Odporność na ingerencję ciał stałych i cieczy: min. IP44 | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Podać |  |

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)