kardiomonitory przenośne na stojakach z wyposażeniem -  4 komplety

# Opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Parametry | Wymagany parametr odcinający TAK/NIE |  | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Producent/kraj | Podać |  |  |
|  | Model/Typ | Podać |  |  |
|  | CE (podać nr certyfikatu) | Podać |  |  |
| Wymagania ogólne dla poszczególnych kardiomonitorów, 4 komplety |
|  | Ekran kolorowy typ TFT, przekątna ekranu min. 10 cali, rozdzielczość minimum 800x600. | TAK |  |  |
|  | Łatwy do przenoszenia z wbudowaną rączką i uchwytem pozwalającym na transport całego kardiomonitora. Waga kompletnego monitora poniżej 4 kg. | TAK |  |  |
|  | Minimum 3 wyświetlane jednocześnie na ekranie krzywe dynamiczne. Możliwość rekonfiguracji układów ekranu. | TAK |  |  |
|  | Wszystkie dane numeryczne wszystkich monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne odczyty. | TAK |  |  |
|  | Zasilanie monitora sieciowe i akumulatorowe wystarczające na min. 3 h pracy przy monitorowaniu wszystkich parametrów (NBP co 15 min). 220-240V, 50 Hz. Obciążenie poniżej 150 VA. Graficzny wskaźnik stanu akumulatora. | TAK |  |  |
|  | Monitorowanie EKG z 3 lub 5 odprowadzeń, saturacji (SpO2), oddechu (metoda impedancyjna), nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia (NIBP) | TAK |  |  |
|  | EKG: zakres pomiarowy minimum 20-280 bpm. Możliwość monitorowania 3 lub 5 odprowadzeń. Dokładność ±1%. Prędkość kreślenia 12.5, 25 i 50 mm/sek. Detekcja stymulatora z graficznym znacznikiem na krzywej EKG. Czułość 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 cm/mV, regulacja AUTO. Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | TAK |  |  |
|  | Oddech: Metoda impedancyjna. Zakres pomiarowy minimum 5-140 odd/min. Dokładność ±1 odd/min. Prędkość kreślenia 6.25, 12.5, 25 i 50 mm/sek. Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | TAK |  |  |
|  | Saturacja: Zakres pomiarowy: 0-100%. Zakres pomiaru pulsu 30-250/min. Dokładność pomiaru w SpO2 w zakresie 70-100%: ±3% lub lepsza. Możliwość stosowania czujników wielo- i jednorazowych. | TAK |  |  |
|  | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia: Oscylometryczna metoda pomiaru. Zakres pomiaru minimum 15-250 mmHg. Zakres pulsu 30-200 bpm. Dokładność pomiaru ±5% lub lepsza. Tryb Auto lub ręczny. Interwały w trybie Auto: minimum od 5 do 60 minut. | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: Kardiomonitor kompletny, gotowy do pracy bez konieczności zakupu dodatkowego wyposażenia. Kabel EKG kompletny Mankiet NIBP (rozmiar dla dorosłych) z przewodem łączącym Czujnik SpO2 dla dorosłych i dzieci powyżej 25kg Akumulator Kabel zasilający Podstawa na kółkach umożliwiająca łatwe przemieszczanie monitora | TAK |  |  |
|  | Możliwość eksportu danych w standardzie HL7 | TAK |  |  |
|  | Monitor gotowy do pracy w sieci. Interfejs i oprogramowanie sieciowe umożliwiające pracę monitora z centralą monitorującą. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja użytkownika w języku polskim. Załączone instrukcje obsługi w jęz. polskim (wersja drukowana i na nośnikach elektronicznych). | TAK |  |  |
|  | Obsługa monitora za pomocą ekranu pokrętła i przycisków. Łatwa, intuicyjna obsługa. | TAK |  |  |
|  | Alarmy (wizualne i akustyczne) wszystkich parametrów z możliwością zawieszenia czasowego lub na stałe. | TAK |  |  |
|  | Temperatura pracy urządzenia w zakresie minimum 10-40 oC | TAK |  |  |
|  | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez zastosowania wentylatora | TAK |  |  |
|  | Obwody wejściowe w klasie CF, odporne na impuls defibrylujący. Klasa I, zgodnie z IEC 60601-1 | TAK |  |  |
|  | Możliwość wymiany oprogramowania w przypadku wprowadzenia nowych wersji – opisać. | TAK |  |  |
|  | Certyfikaty CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | TAK |  |  |

……............................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)