Pakiet nr 11- załącznik nr 8.11 do SIWZ

Aparat do uciskowego masażu sekwencyjnego z zestawem mankietów

sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do uciskowego masażu sekwencyjnego |  |  |
| 1.1 | Producent | podać |  |
| 1.2 | Kraj pochodzenia | podać |  |
| 1.3 | Rok produkcji | tak |  |
| 1.4 | Urządzenie fabrycznie nowe | tak |  |
| 2 | Dane techniczne |  |  |
| 2.1 | Regulowane ciśnienie w komorach mankietu: ciśnienie minimalne od 0mmHg ciśnienie maksymalne do 200 mmHg | tak |  |
| 2.2 | Elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia | tak |  |
| 2.3 | Obsługiwana liczba komór: od 12 w pojedynczym mankiecie, do 24 w spodniach lub kurtce uciskowej | tak |  |
| 2.4 | Mankiety uciskowe z zachodzącymi na siebie komorami ( eliminuje przerwy w masażu ) | tak |  |
| 2.5 | Poziom ciśnienia ustalany indywidualnie w każdej komorze lub dla całego mankietu | tak |  |
| 2.6 | Niezależna regulacja: - ciśnienia, -tempa masażu, -czasu ciśnienia, | tak |  |
| 2.7 | Korekcja ciśnienia dla każdej komory mankietu uciskowego osobno | tak |  |
| 2.8 | Czas dopompowania komory od 3 do 5 s. | tak |  |
| 2.9 | Gotowy program lub możliwość zaprogramowania przebiegu terapii zgodnego z techniką manualnego drenażu limfatycznego (MDL) wg E. Voddera. | tak |  |
| 2.10 | Awaryjne, jednoczesne odsysanie powietrza ze wszystkich komór mankietu uciskowego ( niezbędne w przypadku wystąpienia objawów bólowych u pacjenta) | tak |  |
| 2.11 | Zegar zabiegowy w zakresie 1- 90 minut | tak |  |
| 2.12 | Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu | tak |  |
| 2.13 | Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu | tak |  |
| 2.14 | Zasilanie 230 V/50Hz | tak |  |
| 3 | Akcesoria | tak |  |
| 3.1 | 12-komorowy mankiet na kończynę górną prawy, | tak |  |
| 3.2 | 12-komorowy mankiet na kończynę górną lewy, | tak |  |
| 3.3 | 12-komorowy mankiet na kończynę dolną prawy, | tak |  |
| 3.4 | 12-komorowy mankiet na kończynę dolną lewy, | tak |  |
| 3.5 | Poszerzacze do mankietów | tak |  |
| 3.6 | 24-komorowe spodnie | tak/nie |  |
| 3.7 | 24-komorowa kurtka | tak/nie |  |
| 3.8 | Zestaw poszerzaczy do kurtki | tak/nie |  |
| 3.9 | Zestaw poszerzaczy do spodni | tak/nie |  |
| 3.10 | Zdejmowany bawełniany wkład ochronny do każdego mankietu | tak/nie |  |
| 3.11 | Jednorazowe wkłady flizelinowe do mankietów | tak/nie |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku przekroczenia czasu naprawy danego urządzenia poza (18 dni kalendarzowych) będą naliczane kary umowne. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                                                  (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)