Pakiet nr 6– załącznik nr 8.6 do SIWZ
Ergometr eliptyczny
sztuk – 1- po zmianach z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Ergometr eliptyczny
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
1.3	Rok produkcji	tak
1.4	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
1.5	System oporu elektromagnetycznego: minimum trójfazowy z płynną regulacją oporu	tak
1.6	Możliwość pracy w obu kierunkach	tak
1.7	System symulujący chód fizjologiczny	tak
1.8	Pomiar: / - wykonywanej pracy, / - tętna, / - poziomu obciążenia, / - ilość obrotów RPM, / - dystansu , / - pracy METS	tak
1.9	Możliwość tworzenia różnych profili treningowych	tak
1.10	Płynnie regulowany opór ( minimum 200 poziomów)	tak
1.11	Możliwość ustawienia programu treningowego: / -praca ze stałym obciążeniem niezależnie od prędkości, / - praca ze stałą prędkością niezależnie od obciążenia (dawkowanie obciążenia z zachowaniem stałych obrotów na minutę)	tak
1.12	Obciążenie treningowe niezależne od ilości obrotów na minutę	tak
1.13	Program automatycznie dostosowujący obciążenie do utrzymania tętna na zaprogramowanym poziomie (program sterowany tętnem)	tak
1.14	Ekran dotykowy	tak
1.15	Duże ergonomiczne uchwyty zapewniające pewny i stabilny chwyt	tak
1.16	System łatwego wchodzenia na urządzenie umożliwiający użytkowanie ergometru pacjentom ze znacznymi dolegliwościami narządu ruchu	tak
1.17	Poręcze boczne na całej długości urządzenia	tak
1.18	Możliwość pracy bezprzewodowej ( bez konieczności podpięcia do prądu)	tak
1.19	Obciążenie maksymalne 190 kg (+/- 5%)	tak
1.20	Wymiary (uzależnione od rozmiarów sali zabiegowej) / - długość: maksymalnie 190 cm / - szerokość: maksymalnie 80 cm / - wysokość: maksymalnie 160cm	tak
1.21	Opór regulowany w zakresie 5- 2000W	tak
1.22	Brak minimalnej ilości obrotów na minutę (RPM)	tak
2	Zasilanie 230V/ 50Hz	tak

4	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
4.1	Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu.	tak
4.2	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem	tak
4.3	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca	tak
4.4	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.	tak
4.5	Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu.	tak
4.6	Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem.	tak
4.7	Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: / - instrukcję obsługi, / dokumentację techniczną, / - instrukcję konserwacji i czyszczenia	tak
4.8	Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty)	tak
4.9	Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.	tak