Zestaw do biostymulacji laserowej z sondą skanującą
sztuk – 1

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Laser ze skanerem	podać
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
1.3	Rok produkcji	podać
1.4	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
2	Zestaw do terapii laserowej	tak
2.1	Laser ze skanerem	tak
2.2	Długość fali 1064 nm	tak
2.3	Moc lasera minimum 10W	tak
2.4	Praca lasera: tryb ciągły, impulsowy, hiperimpulsowy	tak
2.5	Częstotliwość: 1- 100000 Hz	tak
2.6	Możliwość tworzenia programów terapeutycznych	tak
2.7	Biblioteka gotowych programów	tak
2.8	Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy	tak
2.9	Możliwość połączenia metody punktowej i skanowania	tak
2.10	Regulacja wysokości lasera oraz kąta nachylenia ramienia	tak
2.11	Czerwony wskaźnik laserowy	tak
2.12	Możliwość terapii kontaktowej i bezkontaktowej	tak
2.13	Ekran dotykowy	tak
2.14	Przycisk bezpieczeństwa - nożny	tak
2.15	Energia dawkowana w zakresie 10%- 90%	tak
2.16	Pole zabiegowe minimum 1 cm² w kontakcie ze skórą pacjenta	tak
2.17	Laser na podstawie jezdnej umożliwiającej przemieszczanie aparatu w kabinie zabiegowej	tak
2.18	Wymiary aparatu nie większe niż : szerokość 45cm x długość 45 cm. Uzależnione od małych rozmiarów kabiny zabiegowej i bardzo ograniczonej powierzchni do przesuwania aparatu w kabinie	tak
2.19	Praca aparatu bezpieczna dla terapeuty i pacjenta w kabinie zabiegowej: / - o wymiarach szerokość 1,56 m x długość 2,30 m / - okna i drzwi z szybami zabezpieczonymi roletami materiałowymi	tak
3	Zasilanie 230 V, 50-60 HZ	tak
4	Klasa ochronności I B	tak
5	Okulary ochronne – 2 sztuki	tak