## Gwoździe
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany prosty do kości udowej w składzie: - gwóźdź prosty do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | szt. | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm) o przekroju okrągłym, z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, w części proksymalnej gwoździa maksymalnie dwa otwory ryglujące w tym jeden kompresyjny, w części dystalnej min. 2 maks. 3 (w tym jeden dynamiczny) otwory ryglujące. - śruba zaślepiająca, - śruba kompresyjna | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny – wielopłaszczyznowy, blokowany wkrętami Ø 4,5mm i Ø 5 mm, uniwersalny do prawej i lewej kończyny, w części bliższej posiadający cztery otwory blokowane w trzech płaszczyznach (w tym dwa otwory gwintowane), kąt wygięcia gwoździa 10 stopni, długość w części proksymalnej (do zgięcia) do 55 mm, blokowanie części bliższej z jednego celownika, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej rekonstrukcyjny o przekroju okrągłym, z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe – wielopłaszczyznowy (Ø 8-14 mm, dł. 180-400 mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany wprowadzany odkolanowo do kości udowej w składzie: - gwóźdź odkolanowy (Ø 8-13mm, dł. 140-440mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca - 2 zespoły blokujące składające się ze sworznia, wkrętu oraz podkładek blokujących o min. 5 zakresach długości | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Gwóźdź śródszpikowy rekonstrukcyjny, podwójnie blokowany, skośny do kości udowej, prawy i lewy, z ośmiostopniową antetorsją śrub ryglujących względem płaszczyzny anatomicznego przodowygięcia gwoździa, w składzie: - gwóźdź rekonstrukcyjny do kości udowej (Ø 9-13mm, dł. 300-520mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | szt. | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Gwóźdź śródszpikowy do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA lub równoważny krótki, ze średnicą w części proksymalnej max. 16 mm, w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 200-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet), - śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 lub śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Gwóźdź do leczenia złamań części bliższej kości udowej typu GAMMA lub równoważny długi, prawy i lewy, ze średnicą w części proksymalnej max 16 mm, w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba zaślepiająca, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - śruba kompensacyjna, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka, - piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt.2 na komplet), - śruba szyjkowa teleskopowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) ze śrubą kompresyjną M4 lub śruba szyjkowa standardowa Ø 11mm (dł. 70-125mm) | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu GAMMA lub równoważny, krótki, w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 220-280mm), kąt 125°, 130°, 135°, - śruba szyjkowa Ø 12mm (dł. 70-125mm) - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu GAMMA lub równoważny, długi, w składzie: - gwóźdź (Ø 10-12mm, dł. 340-420mm), prawy i lewy, kąt 125°, 130°, 135°, - śruba szyjkowa Ø 12mm (dł. 70-125mm) - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Gwóźdź śródszpikowy do kości piszczelowej blokowany odpiętowo, w składzie: - gwóźdź do kości piszczelowej blokowany odpiętowo (Ø 9-11mm, dł. 140-320mm) o przekroju okrągłym z kanałkami na długości części trzonowej gwoździa zmniejszającymi ciśnienie śródszpikowe, - śruba zaślepiająca | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej w składzie: - gwóźdź do kości ramiennej (Ø 8-12mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (rekonstrukcyjny) - prosty, blokowany wkrętami Ø 4,5 i Ø 5,0 mm, w części bliższej posiadający cztery otwory gwintowane, blokowane w trzech płaszczyznach, prawy i lewy, w składzie: - gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości ramiennej wielopłaszczyznowy (dł. 150-250 mm), - śruba zaślepiająca | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości przedramienia w składzie: -gwóźdź do kości przedramienia (Ø 4-6 mm, dł.180-260 mm), -śruba zaślepiająca | szt. | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości udowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości udowej (Ø 11-13mm, dł. 300-500mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Gwóźdź śródszpikowy blokowany do kości piszczelowej typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy do kości piszczelowej (Ø 11-13mm, dł. 180-400mm), - śruba zaślepiająca, - śruba kompensacyjna | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Gwóźdź śródszpikowy do kości udowej blokowany odkolanowo typu ażurowy, do leczenia powikłań zapalnych (z otworami typu fasolka o długości minimum 10mm i szerokości minimum 5 mm, rozmieszczonymi spiralnie na obwodzie gwoździa), w składzie: - gwóźdź ażurowy odkolanowy (Ø 11-13mm, dł. 150-440mm), - śruba zaślepiająca | szt. | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych Ø 4,5mm dł. 20-100mm | szt. | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Wkręty blokujące trzonowe do gwoździ udowych rekonstrukcyjnych Ø 6,5mm dł. 40-140mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Wkręty blokujące do gwoździ odkolanowych Ø 6,5mm dł. 40-120mm | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Wkręty do gwoździ wielopłaszczyznowych Ø 5,0 mm, dł. 26 – 100mm | szt. | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Wkręty blokujące do gwoździ śródszpikowych do przedramienia Ø 2,7mm, Ø2,7/Ø2,0 oraz Ø 3,5mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Płytka dynamiczna biodrowa (DHS) od 2 do 20 otworów, dł. 48 – 336 mm | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Płytka nakrętarzowa wielootworowa do systemu DHS w min. 3 długościach | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Płytka dynamiczna kłykciowa (DCS) od 6 do 22 otworów, dł. 118 – 374 mm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Śruba kompresyjna DHS/DCS | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Śruba DHS/DCS Ø 12,5mm i Ø 16 mm, dł. 55 - 150mm, o dł. gwintu 22mm i 27mm | szt. | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | RAZEM | 0 | 0
Wymagania:
Wykonawca zaoferuje gwoździe śródszpikowe blokowane wraz ze elementami blokującymi, wykonane ze stali i tytanu w tej samej cenie
Wykonawca nieodpłatnie użyczy Zamawiającemu na czas trwania umowy instrumentaria do wszczepiania wymienionych w pakiecie gwoździ śródszpikowych blokowanych, w tym instrumentarium z nakładkami celującymi, przeziernymi dla promieni RTG, wykonanymi z kompozytu włókna węglowego; uniwersalny celownik do blokowania otworów dystalnych gwoździ - przezierny dla promieni RTG, wykonany z kompozytu włókna węglowego; instrumentarium do Dynamicznych Stabilizatorów Biodrowych i Kłykciowych (DHS/DCS)

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%