## specyfikacja
		Załącznik nr 3 do SIWZ

	Opis Techniczno-Jakościowy
	Zestawienie parametrów granicznych i ocenianych

L.p.	Parametry wymagane	Parametr oferowany
1.	Monitor medyczny LCD FULL HD- 1szt	TAK/NIE	PODAĆ OPIS
2.	Rozdzielczość obrazu min.1920x1080p
3.	Przekątna ekarnu min 26" ekran panoramiczny
4.	Kąt widzenia min. 178°x178°Kąt widzenia min. 178°x178°Kąt widzenia min. 178°x178°
5.	Predefiniowanie ustawienia temperatury barwowej dla różnych specjalizacji.
6.	Wejście cyfrowe min 1szt DVI
7.	Wejście typu S-Video min 1 szt.
8.	Wyjście z moniotor min 1 szt DVI
9.	Aktywacja automatyczna moniotra po włączeniu kamery endoskopowej
10.	Archiwizator medyczny z ekranem dotykowym LCD	TAK/NIE	PODAĆ OPIS
11.	Nagrywanie w formacie HD
12.	Mozliwość nagrywania na dysk CD i nośnik USB
13.	Wbudowany ekran dotykowy do obsługi urzadzenia o przekątnej min 6"
14.	Możliwość obsługi archiwizatora poprzez pilot zdalnego sterowania z funkcja robienia zdjęć,
15.	Możliwosć współpracy z kamerą endoskopową w ramach obsługi nagrywania lub robienia zdjeć za pomocą przycisków na głowicy kamery
16.	Mozliwość podłączenia kamery w lampie operacyjnej i nagrywania sygnału
17.	Wejście cyfrowe min 2szt DVI
18.	Wyjście z nagrywarki min 2 szt DVI
19.	Wejście typu S-Video min 1 szt.
20.	Wyjście typu S-Video min 1 szt.
21.	Wejście typu COMPOSITE min 1 szt.
22.	Wyjście typu COMPOSITE min 1 szt.
23.	Wejście do zdalnego zarządzania sterowaniem wykonywania zdjęć - min 2szt i nagrywania filmów - min 2 szt
24.	Wyjscie mulimedialne do podłączenia z serwerem typu ethernet - min 1 szt oraz typu USB min 2 szt
25.	Możliwość podłączenia dodatkowego panelu sterowania dotykowego.
26.	Porty do podłączenia klawiatury i myszy do obsługi archiwizatora
27.	Kamera w głowicy lampy operacyjnej	TAK/NIE	PODAĆ OPIS
28.	Kamera HD z możliwością podłączenia do monitora operacyjnego.
29.	Kamera nagrywająca sygnał w formacie HD
30.	Możliwość współpracy z archiwizatorem medycznym
31.	Możliwość przenoszenia głowicy kamery i mocowania w dowolnej lokalizacji, lub zaoferowanie drugiej mobilnej głowicy kamery do montażu w dowolnej lokalizacji z mozliwością archiwizacji nagrywanego obrazu
32.	Montaż kamery w ramach posiadanej głowicy lampy operacyjnej
33.	Konsola shavera ortopedycznego	TAK/NIE	PODAĆ OPIS
34.	Konsola shavera ortopedycznego z aktywnym ekranem sterowanym dotykowo na panelu frontowym, z dwoma wyjściami dla włączników nożnych oraz trzy wyjścia robocze do napędów,
35.	Możliwość współpracy z posiadaną pompą artroskopową dwurolkową FMS DUO PLUS

L.p.	Parametry wymagane	ilość	Cena netto	VAT	Wartość brutto
1.	Monitor medyczny LCD FULL HD 26"	1			0,00
2.	Archiwizator medyczny z wbudowanym ekranem dotykowym LCD	1			0,00
3.	Kamera operacyjna	1			0,00
4.	Konsola shavera	1			0,00
			0,00		0,00