Załącznik nr 3 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa/model oferowanego urządzenia: ……………………………… (podać)

MYJNIA-DEZYNFEKTOR NA JEDEN ENDOSKOP

System zamknięty przeznaczony do dezynfekcji gastroskopów , kolonoskopów z dodatkowym kanałem do spłukiwania pola obserwacji, duodenoskopów

Mycie i dezynfekcja jednego endoskopu

Wygodny kosz załadunkowy , wyjeżdżający z komory mycia na rolkach

System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów

Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych oparty o kwas nad octowy

Kontrola szczelności endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji

Czas mycia ok.30 minut.

Dezynfekcja w temperaturze 35ºC

Czas trwania dezynfekcji 5 min.

Pełen proces mycia i dezynfekcji składający się z :

Testu szczelności,

mycia wstępnego,

mycia w detergencie,

dezynfekcji,

dwa płukania po dezynfekcji,.

Lampa UV wbudowana w myjni

Zasilanie prądem trójfazowym 400V

Obudowa komory ze stali kwasoodpornej

Myjnia wyposażona w systemem monitorująco-raportujący poprawność mycia i dezynfekcji, poprzez zbliżeniowe chipy RFiD umieszczane na endoskopach oraz personalne karty personelu odpowiedzialnego za dezynfekcję. System podaje głosowo instrukcje działania. System posiada wbudowana drukarkę do drukowania raportów

Kompatybilność z endoskopami EXERA posiadanymi przez szpital

Urządzenie medyczne zgodne z Dyrektywą 93/42/EEC. Klasa IIa

Urządzenie medyczne zgodne z normami EN ISO 15883−1 i EN ISO 15883−4

Skuteczność dezynfekcji w procesie ze środkami na bazie kwasu nadoctowego potwierdzona według następujących norm: Skuteczność bakteriobójcza – test zawiesinowy – EN13727 Skuteczność zarodnikobójcza – test zawiesinowy – EN13704 Skuteczność grzybobójcza wobec C. albicans – test zawiesinowy – EN13624 Skuteczność wirusobójcza wg zaleceń DVV Skuteczność bakteriobójcza – test zawiesinowy – NFT72−300 Skuteczność bakteriobójcza – test zawiesinowy – NFT72−170

Zaprogramowane, bez możliwości ingerencji parametry procesu mycia i dezynfekcji zgodne z kompatybilnymi płynami.

Sposób podłączenia zbiorników z płynami posiadający zabezpieczenie przed przypadkową, niewłaściwą zamianą zbiorników.

System bezpieczny dla Użytkownika brak kontaktu ze środkami chemicznymi dzięki szczelnemu systemowi podłączania środków chemicznych.

Kompatybilny preparat do mycia: Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej na bazie środków powierzchniowo czynnych, skuteczny w niskich temperaturach w usuwaniu cząstek organicznych oraz resztek białkowych Skład: niejonizujące środki powierzchniowo-czynne Przeznaczenie: mycie maszynowe Dozowanie automatyczne

Kompatybilny preparat do dezynfekcji: Skład: Kwas octowy, kwas nadoctowy Spektrum działania - B, F,Tbc,V ,S Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna

Skuteczność mikrobiologiczna kompatybilnych środków do dezynfekcji potwierdzona badaniami wg obowiązujących norm europejskich: EN 13727: Działanie bakteriobójcze EN 13624: Działanie grzybobójcze EN 14348: Działanie mykobakteriobójcze EN 14476: Działanie wirusobójcze EN 13704: Działanie zarodnikobójcze

W komplecie zestaw płynów na minimum 100 procesów mycia-dezynfekcji.

W komplecie elektryczny, ręczny tester szczelności kompatybilny z endoskopami exera posiadanymi przez szpital.

Podłączenie po przygotowaniu przyłączy prądu, wody, kanalizacji przez Zamawiającego według wytycznych Wykonawcy

Gwarancja 24 miesiące

Oświadczam, że oferta przygotowana została w oparciu o ww. warunki i zobowiązuję się do wykonania zamówienia zgodnie z uwzględnionymi wyżej założeniami

......................................................................................

podpis (uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)