Załącznik nr 2 do Ogłoszenia

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana, parametry potwierdzające spełnienia wymogów, nr katalogowy (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, nie starszy niż z 2018 r.) | TAK podać |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE/WARUNEK |
| 1.1 | Moduł lub moduły pomiarowe pozwalające na monitorowanie opisanych poniżej parametrów we współpracy z posiadanymi przez Szpital kardiomonitorami – 3 szt. | TAK podać |  |
| 1.2 | Wyposażone w gniazda do podłączenia czujników kompatybilnych z posiadanymi przez Szpital kardiomonitora | TAK podać |  |
| II | MIERZONE PARAMETRY |
| 2.1 | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min | TAK podać |  |
| 2.2 | Wybór wzmocnienia krzywej EKG do wyboru spośród co najmniej: x 0,125; x 0,25; x 0,5; x 1,0; x 2,0; x 4,0; auto | TAK podać |  |
| 2.3 | Wybór wartości prędkości krzywej EKG do wyboru co najmniej spośród: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. | TAK podać |  |
| 2.4 | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | TAK podać |  |
| 2.5 | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 20 kategorii zaburzeń rytmu w tym migotania przedsionków | TAK podać |  |
| 2.6 | Analiza odcinka ST w zakresie co najmniej od -1,5 do +1,5 mV w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie. Prezentacja zmian odcinka ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nałożonymi bieżącymi odcinkami ST lub w postaci wykresów kołowych zmian odcinka ST | TAK podać |  |
| 2.7 | Saturacja (SpO2). Wyświetlanie wartości %SpO2 (zakres pomiarowy co najmniej 30-100%), częstości pulsu (zakres pomiarowy co najmniej 30-240 P/min) oraz indeksu perfuzji. | TAK podać |  |
| 2.8 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metoda oscylometryczna. Pomiar ręczny i automatyczny. Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem 1 - 240. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej . Funkcja stazy – pomoc przy wykonaniu wkłucia dożylnego. Funkcja wstępnego ustawiania ciśnienia w mankiecie. | TAK podać |  |
| 2.9 | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | TAK podać |  |
| III | WYPOSAŻENIE |
| 3.1 | Przewód EKG oraz 5-odpr. końcówki EKG (kabel połączeniowy i końcówki) - 6 kompletów | TAK podać |  |
| 3.2 | Przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec – 6 szt. | TAK podać |  |
| 3.3 | Przewód i mankiet średni dla dorosłych – 6 szt. | TAK podać rozmiar mankietu |  |
| 3.4 | Czujnik dla dorosłych i dzieci do pomiaru temperatury skóry (powierzchniowe) – 6 szt. | TAK podać |  |
| 3.5 | Czujnik SpO2 na palec typu klips, dla dzieci i dorosłych – 6 szt. | TAK podać |  |
| IV | INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 4.1. | Wypełniony paszport techniczny z datą instalacji, uruchomienia i terminem następnego przeglądu | TAK |  |
| 4.2 | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: min. 1 przegląd na rok. | TAK |  |
| 4.3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 4.4 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  |
| 4.5 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 4.6 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów gwarancyjnych z testem bezpieczeństwa elektrycznego na koszt Wykonawcy, bez wezwania | TAK |  |
| 4.7 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  |
| 4.8 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK |  |
| 4.9 | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 4.10 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  |
| 4.11 | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni kalendarzowych lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. | TAK |  |
| 4.12 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 24 godzin. | TAK |  |
| 4.13 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 4.14 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  |
| 4.15 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 4.16 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy