Załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry techniczne  - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż z 2018 r.) | TAK podać |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 1. | Materac fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | Materac aktywny, do terapii przeciwodleżynowej oraz umożliwiający szybkie leczenie odleżyn u pacjentów, u których powstały już wcześniej odleżyny | TAK, podać |  |
| 3. | Materac zmiennociśnieniowy, komory napełniają się powietrzem i opróżniają na przemian co trzecia – system 1:3 | TAK |  |
| 4. | Funkcja szybkiego spuszczania powietrza z zaworem CPR w czasie nie dłuższym niż 10 sekund | TAK |  |
| 5. | Materac kładziony bezpośrednio na ramę leża. Wysokość komór po napompowaniu 12,5 cm. Zintegrowany z materacem dodatkowy podkład piankowy | TAK, podać |  |
| 6. | Wymiary materaca 90x200 (± 5cm) | TAK, podać |  |
| 7. | Limit wagi pacjenta (skuteczność terapeutyczna) nie mniej niż 200 kg | TAK, podać |  |
| 8. | Materac automatycznie dostosowujący się do zmiany pozycji łóżka (poziom ciśnienia, podatny na zmianę ułożenia materiał). Posiadający system przesuwania powietrza pomiędzy komorami (w celu szybszego napełniania) | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja materaca umożliwiająca łatwe odcinkowe usunięcie komór spod leżącego pacjenta celem realizowania terapii bezdotykowej, tzw. Wypinanie pojedynczych komór | TAK |  |
| 10. | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. Posiadające zamknięcie transportowe – MATERAC Z FUNKCJĄ TRANSPORTOWĄ | TAK |  |
| 11. | Materac wyposażony w pokrowiec odporny na uszkodzenie, oddychający, wodoodporny i nieprzemakalny, rozciągliwy w dwóch kierunkach, redukujący działanie sił tarcia, na działanie środków dezynfekcyjnych i myjących | TAK |  |
| 12. | Pokrowiec paroprzepuszczalny, nie przepuszczający cieczy, odpinany na zamek z zabezpieczeniem z góry przed zalaniem . Zamek wyposażony w jeden suwak dla sprawnego odpinania. Pokrowiec z powłoką bakteriobójczą. | TAK |  |
| 13. | Pompa posiadająca: niski poziom hałasu, spadek napędu silnika po uzyskaniu ustawionego poziomu ciśnienia, wyświetlacz informujący o wybranych ustawieniach, trybie pracy itp., sterowanie za pomocą przycisków membranowych, min. dwa tryby pracy: statyczny i zmiennociśnieniowy, możliwość ustawienia ciśnienia w komorach względem wagi pacjenta w skokach co 5 kg, ustawienie wyświetlane na wyświetlaczu pompy, funkcję tłumienia drgań, alarm wizualny i dźwiękowy przy niskim ciśnieniu, alarm odłączenia pompy od zasilania elektrycznego, uchwyty do zawieszenia jej na szczycie łóżka, funkcję blokowania sterowania, automatycznie uruchamianą blokadę sterowania po min 4 minutach sygnalizację awaryjnego działania pompy, zasilana 220-230 V | TAK |  |
| II | INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1. | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  |
| 2. | Serwis na terenie Polski | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2019 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy