***Załącznik nr 3 do SIWZ***

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**LAMPA ZABIEGOWO - OPERACYJNA SUFITOWA – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **OPIS PARAMETRÓW TECHNICZNYCH** | **WARUNEK GRANICZNY** | **PARAMETRY OFEROWANE (opis, komentarz - proszę podać)** |
|  | **PRODUCENT:** |  |
|  | **MODEL:** |  |
|  | **Rok produkcji: 2019** | **TAK** |  |
|  | Jednoczaszowa diodowa lampa operacyjna o wysokiej bezcieniowości, dedykowana do gabinetów lekarskich, sal zabiegowych, sal operacyjnych | **TAK** |  |
|  | Ilość diod w czaszy max. 48 [szt.] | **TAK** |  |
|  | Diody umieszczone w przestrzennej czaszy o średnicy 500 mm z możliwością swobodnego obrotu | **TAK** |  |
|  | Regulacja lampy - cyfrowo poprzez panel dotykowy tuż przy kopule  | **TAK** |  |
|  | Swoboda operowania ustawieniem lampy poprzez wbudowany uchwyt oraz mocowanie sufitowe     | **TAK** |  |
|  | Kolor oprawy - biały | **TAK** |  |
|  | Średnica oprawy 500 mm | **TAK** |  |
|  | Pobór mocy 60W (48 x LED ) | **TAK** |  |
|  | Uchwyt niesterylny do ustawiania położenia | **TAK** |  |
|  | Uchwyt sterylny umieszczony centralnie wymienny | **TAK** |  |
|  | Plamka świetlna w odległości 100 cm - 16-32 cm | **TAK** |  |
|  | Natężenie światła przy odległości 100 cm – 40 000 - 140 000 LUX | **TAK** |  |
|  | Temperatura barwowa 4300+/-500K | **TAK** |  |
|  | Głębokość iluminacji 700 mm | **TAK** |  |
|  | Żywotność ok 50 000 [godz.] | **TAK** |  |
|  | Index koloru RA: 95 | **TAK** |  |
|  | Regulacja jasność bezstopniowa  | **TAK** |  |
|  | Zasilanie 110-265V, 50/60 Hz | **TAK** |  |
|  | Waga ok 50 kg | **TAK** |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. Wydruk w kolorze potwierdzający oferowany produkt. | **TAK** |  |
|  | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny dostarczone wraz z urządzeniem. | **TAK** |  |
|  | Montaż, uruchomienie i szkolenie obsługi w cenie urządzenia. | **TAK** |  |
|  | Wyrób oznaczony znakiem CE potwierdzony deklaracją Zgodności lub Certyfikatem CE | **TAK** |  |
|  | Oferowana lampa dostosowana konstrukcyjnie do sali operacyjnej o wysokości: 2750 mm – 2900 mm | **TAK** |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | **TAK** |  |

**Uwaga: w kolumnie „WARUNEK GRANICZNY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.**

 , dnia \_\_\_/\_\_\_/2020 r.

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*podpis i pieczątka imienna*

*osoby upoważnionej do reprezentowania firmy*