## fartuchy,podciśnienie
| Pakiet 1 |  | Zestawy obłożeń ortopedycznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Zestaw do operacji stawu biodrowego wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Części wzmocniona- włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentarium 150 cm x 190 cm +/-10%, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia min 60cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta nieprzylepna 150 x 150 cm 2 x serweta 200 x 260 cm z padem chłonnym o rozmiarze 150 x 160cm, otwór typu "U" przylepnym o rozmiarze 6,5 x 95 cm 1 x serweta przylepna 300 x 170 cm 2 x serweta przylepna 90 x 75 cm 1 x osłona na kończynę 35 x 120 cm, rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm |  | szt. | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw wyciągowy wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Część wzmocniona: włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa Skład zestawu:.1 x serweta na stół instrumentarium 150 cm x 190 cm +/-10%, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia min 60cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta 260 x 200 cm z padem chłonnym 15 x 95 cm otwór typu "U" przylepnym 1 x serweta przylepna 170 x 250 cm 1 x serweta nieprzylepna 150 x 200 cm 1 osłona na krocze 35 x 20 cm 1 x taśma przylepna 10 x 50 cm 4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm |  | szt. | 224 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zestaw do artroskopii wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Część wzmocniona- włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu:1 x serweta na stół instrumentarium 150 cm x 190 cm +/-10%, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia min 60cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 x serweta pomocnicza 150 x 150 cm 1 serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 320 x 200 cm 1 x osłona na kończynę 25 x 80 cm, rolowana 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm |  | szt. | 40 | 75 | 81 | 8% | 3000 | 3240
4 | Zestaw do operacji stopa dłoń wykonany z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (zgodne z EN 13795 1-3) bez zawartości lateksu, wiskozy i celulozy o gramaturze 55g/m2. Wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) > 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho i mokro min 161 kPa (zgodnie z EN 13938-1). Wymagany certyfikat walidacji procesu sterylizacji tlenkiem etylenu, wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Potwierdzone certyfikatami z niezależnego laboratorium zewnętrznego: serwety- I klasa palności CFR 1610, chłonność włókniny- badana wg EN ISO 9073-6: min 156 ml/m2. Część wzmocniona: Włóknina polipropylenowa o gramaturze w obszarze krytycznym 110 g/m2. Chłonność laminatu min. 386 ml/m2, Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny min 384 kPa, Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny min 361 kPa. Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentarium 150 cm x 190 cm +/-10%, wykonana z foliowo-włókninowego laminatu o gramaturze ≥ 90 g/m2 złożonego z warstwy polietylenowej folii i wzmocnienia min 75cm x 190cm. (owinięcie zestawu) 1 x serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm o gramaturze ≥ 90 g/m2, chłonna wykonana z folii polietylenowej, składana teleskopowo, szerokość wzmocnienia min 60cm x 145cm, wzmocnienie wykonane z chłonnej włókniny polipropylenowej o chłonności min. 135 ml/m2 1 serweta z otworem samoobkurczajacym się przylepna o rozm min 180 cm x 222 cm 2 x taśma przylepna 10 x 50 cm 2 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm |  | szt. | 360 | 60 | 64.8 | 8% | 21600 | 23328
| do każdego zestawu dołączone min. 4 odklejane etykiety z numerem serii, datą ważności produktu oraz nazwą producenta | [5 empty] | RAZEM | 24600 | 26568
………………………………………..
podpis
| Pakiet 2 |  | Fartuchy chirurgiczne jałowe
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej 40 g /m2 typu SMS bez lateksu, kauczuku i kalafonii. Krój fartucha z reglanowymi rękawami zapewniające nieskrępowaną swobodę ruchu. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego dla zapewnienia pełnej sterylności tylnej części fartucha. Pod szyją zapinany na taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3.Odporność na przesiąkanie płynów 40 cm H2OFartuch pakowany dodatkowo w serwetę wykonaną z włókniny, w opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk. | S, M, L, XL, XL- Xlong | szt. | 12720 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego 40g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha w zależności od typu wzmocnienia lub jego braku. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. WVTR (paraprzepuszczalność) wyrażona w g/m2/24h, ASTM 6701: 7000. . Odporność na przesiąkanie płynów min 40 cm H2O (wg ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 139 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 138 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Fartuch zapakowany w opakowanie typu papier folia) i we włókninę SMS zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. W opakowaniu 2 ręczniki celulozowe | S, M, L, XL, XL- Xlong | szt. | 904 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Fartuch jałowy chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3 z włókniny polipropylenowej typu SMS; gramatura materiału bazowego 40g/m2. Gramatura wzmocnienia 42 g/m2. Fartuch zapinany u góry za pomocą jednoczęściowej taśmy z możliwością zapięcia w dowolnym miejscu na plecach. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny poliestrowej.. Pod szyją kolorowa lamówka pozwalająca na szybką identyfikację rodzaju fartucha w zależności od typu wzmocnienia lub jego braku. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnej tekturowej prowadnicy oznaczonej dwoma kolorami umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego i zapewnia pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Materiał musi być nieprzenikalny dla wirusów wg ANSI/AAMI PB70 Poziom 4 (wg normy ASTM F 1671M:2013). . Odporność na przesiąkanie płynów 165 cm H2O (wg ISO EN 20811). Wytrzymałość na wypychanie - na sucho: min 303 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Wytrzymałość na wypychanie - na mokro: min 217 kPa (wg ISO EN ISO 13938-1). Fartuch zapakowany w opakowanie typu papier folia i we włókninę SMS zabezpieczającą przed przypadkowym zabrudzeniem w trakcie otwierania. W opakowaniu 2 ręczniki celulozowe. | S, M, L, XL, XL- Xlong | szt. | 884 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| 2 etykiety samoprzylepne (do dokumentacji medycznej) zawierające datę ważności oraz serię | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet 3 |  | Podciśnieniowa terapia leczenia ran
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Jałowy zestaw opatrunkowy do podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej b. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. | opatrunek : 10x7,5x3,3 cm szt 1 folia samoprzylepna : 15x20cm - szt.3 | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | opatrunek : 18x12,5x3,3cm - 1 szt. folia samoprzylepna : 20x30cm - 2 szt. | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | opatrunek : 25x15x3,3cm- 1 szt. folia samoprzylepna :20x30cm - szt.3 | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | łącznik Y, kompatybilny z pozycjami 1-3 , do podłączenia dwóch opatrunków do jednej pompy. | - | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | folia transparentna NPWT | 20 cm x 30 cm | szt. | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Jałowa samoprzylepna podkładka z portem, połączona z dwuświatłowym drenem i zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu | rozmiar portu 8 x 8cm , długośc drenu 60 cm. | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Jałowy zbiornik na wydzielinę z filtrami powietrznym i węglowym, środkiem żelującym wbudowanymi w zbiornik, wewnętrznym systemem komór oraz okienkiem rewizyjnym połączony z dwuświatłowym drenem o długości 180 cm. | 300 ml | szt. | 35 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 |  | 800 ml | szt. | 90 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Jałowy zestaw opatrunkowy do leczenia ran brzucha w podciśnieniowej terapii leczenia ran składający się z: a. 1 x folia ochronna do zabezpieczania organów o śr 65 cm z wbudowanymi kieszeniami ułatwiajacymi zakladanie opatrunku b. 2 x opatrunku piankowego z elastycznej,czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x 1,6cm. Opatrunek piankowy z nacięciami. c. samoprzylepnej podkładki z portem o wym. 8 x8 cm połączonej z dwuświatłowym drenem z zatyczką umożliwiającą zamknięcie światła drenu c. 6 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cmx30 cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na poliprpylenowej tacce. |  | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Jałowa silikonowa warstwa kontaktowa chroniaca skórę i zapobiegająca przywieraniu opatrunku wtórnego, | 20x10 cm | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 |  | 7,5x10 cm | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| * Zamawiajacy wymaga uzyczenia 8-miu urządzeń kompatybilnych z opisem zamówienia na czas trwania umowy | [5 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet 4 |  | Opatrunki specjalistyczne I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Opatrunek sterylny, z pianki poliuretanowej o dużych właściwościach chłonnych, składający się z 3 warstw: poliuretanowej warstwy kontaktowej, pianki poliuretanowej oraz ochronnej zewnętrznej warstwy foliowej, przeznaczony dla ran o umiarkowanym lub obfitym wysięku o etiologii żylnej i tętniczej, odleżyn, ran pooperacyjnych, owrzodzeń podudzi i stopy cukrzycowej oraz miejsc po pobraniu i nałożeniu przeszczepu skórnego.do stosowania na ranie do 7 dni | 7- 7,5 cm x 7 - 7,5 cm * przylepny | szt. | 260 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 10 - 12,5 cm x 10 - 12,5 cm * przylepny | szt. | 100 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 |  | 15 - 17,5 cm x 15 - 17,5 cm * przylepny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 10 cm x 10 cm * nieprzylepny | szt. | 240 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 |  | 10 cm x 20 cm * nieprzylepny | szt. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | 20 cm x 20 cm * nieprzylepny | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Siatka bawełniana, jałowa nasączona neutralną maścią lub opatrunek gazowy jałowy, niestrzępiący się, nasączony parafiną, z przeznaczeniem do gojenia ran. | 10 cm x 10 cm | szt. | 50 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet 5 |  | Opatrunki specjalistyczne II
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Opatrunek sterylny, przeciwbakteryjny, pochłaniający duże ilości wysięku, zawierający jony srebra.Odporny na rozerwanie dzięki przeszyciom dwóch warstw z nietkanych włókien karbometylocelulozy. Wymagający opatrunku wtórnego. Opatrunek przeznaczony do ran zainfekowanych lub ze zwiększonym ryzykiem infekcji. Jony srebra zabijają różnorodne drobnoustroje w tym antybiotykooporne oraz wirusy. | 15 cm x 15 cm | szt. | 300 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet 6 |  | Opatrunki specjalistyczne III
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Opatrunej jałowy, nieprzywierający, kontaktowy z dzianiny wiskozowej nasączony maścią zawierającą 10% jodopowiodonu (PVP-1), glikol polietylonowy i wodę oczyszczoną. Zapewnia długotrwały efekt antyseptyczny o bardzo szerokim spektrum działania (bakterie gram+, gram-, zarodniki bakteryjne, beztlenowce, drożdżaki i grzyby). Opatrunek przeznaczony do zakażonych ran powierzchniowych z małym i średnim wysiękiemw przy oparzeniach, ubytkach naskórka lub ranach pooperacyjnych. | 5 cm x 5 cm | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 |  | 9,5 cm x 9,5 cm | szt. | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Miękki, przylegający opatrunek z pianką wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej), składający się z miękkiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej oraz ochronnego, włókninowego podłoża poliuretanowego | 10 cm x 10 cm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 |  | 15 cm x 20 cm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Samoprzylepny, miękki opatrunek piankowy wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) składający się z miękiej przylegającej warstwy TLC połączonej z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej, przepuszczalnej dla gazów, wodoodpornej zewnętrznej cienkiej warstwy z silikonowym przylepcem na brzegach | 10 cm x 10 cm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 |  | 13 cm x 13 cm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 |  | 15 cm x 20 cm | szt. | 30 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 |  | 20 cm x 20 cm | szt. | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Opatrunek impregnowany solami srebra wykonany w technologii TLC (lipido-koloidowej) | 10 cm x 12 cm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 |  | 15 cm x 20 cm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Opatrunek wykonany w w technologii TLC (lipido-koloidowej) zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (polikarylan). Matryca TLC impregnowana srebrem. | 10 cm x 10 cm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
12 |  | 15 cm x 20 cm | szt. | 40 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Opatrunek zbudowany z włókninowej wkładki wykonanej z włókien charakteryzujących się wysoką chłonnością, kohezyjnością i właściwościami hydro-oczyszczającymi (poliakrylan) | 40 cm x 5 cm | szt. | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet 7 |  | Akcesoria laryngologiczne
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek Vat (%) | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa handlowa/ Nr katalogowy | Nazwa producenta
1 | Implant do augmentacji fałd głosowych zawierający strzykawka 1.0 CC wypełniona 30 % roztworem CaHA (hydroksyapatyt wapnia) z igłą 16Ga do iniekcji przez endoskop operacyjny. | dł. igły 25 cm | szt. | 16 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik teflonowy do wentylacji strumieniowej wysokimi częstotliwościami z użyciem lasera kompatybilny z aparatem Monsoon Respirator - potwierdzone w karcie technicznej produktu | dł. 40cm | szt. | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet 8 |  | zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. EAN | Nazwa producenta
1 | Zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego .Skład zestawu : linia płucząca z przesuwną klemą zaciskową,aparat kroplowy z wbudowanym filtrem cząstkowym, 2 kraniki trójdrożne, łącznik typu "T" na lini płuczącej, dren do podłączenia cewnika Foley'a zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, dren z gumowym łącznikiem do podłączenia zestawu do zbiórki moczu, strzykawka L/L 50-60 ml.Zestaw kompatybilny z monitorem GOLDWAY. |  | komplet | 90 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Cewnik Foley silikonowy z czujnikiem pomiaru temperatury | 12,14,16,18 | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
| pozycja 1 -sprzęt ma być kompatybilny z monitorem GOLDWAY potwierdzone w karcie technicznej produktu | [5 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet 9 |  | zestaw do pomiaru ciśnienia śródbrzusznego
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | rozmiar | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | Podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto | 1. Nazwa handlowa 2. EAN | Nazwa producenta
1 | Zestaw do chirurgii biodra W zestawie : 1 Serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym , 152x228 cm.±2cm. 1 Serweta na stolik Mayo, , wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144 cm. ±1cm. 2 Taśmy samoprzylepne 10 x 55 cm. ±1cm. 2 Osłony na nogi typu Stockinette , 25 x 121 cm ±1cm. 1 Serweta pod pacjenta a taśmą klejącą 150 x 240 cm. ±1cm. 1 Serweta dodatkowa nieprzemakalna 152 x 178 cm ±1cm ,typu U, wcięcie 10 x 53 cm ±1cm. 1 Worek na diatermię 1 Serweta biodrowa przednia w rozmiarze 401cm x 231 cm ±2cm połączona z dwiema nogawicami , dwa otwory biodrowe o wymiarach 15 cm x 28 cm ± 1cm, – ortopedyczna, obszar wzmocniony 137 cm x122 cm ± 1cm, wykonana z włókniny SMS polipropylenowej bez zawartości lateksu, polietylenu , poliestru i celulozy , wymagania wysokie wg normy 13795. 1 Bariera i zabezpieczenie miejsca operowanego do zabiegów wysokiego ryzyka , mikrobiologiczna na bazie cyjanoakrylatu unieruchamiająca drobnoustroje i uszczelniająca skórę. Do zaopatrzenia miejsca operacyjnego przy zastosowaniu obłożeń chirurgicznych. Jednorazowy aplikator umożliwiający aktywację oraz nałożenie warstwy jedną ręką. Otrzymywana powierzchnia bariery mikrobiologicznej - pole operacyjne 625 cm2. |  | szt | 84 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0
………………………………………..
podpis
| Pakiet | Wartość netto | Wartość brutto
| Pakiet 1 | 0 | 0
| Pakiet 2 | 0 | 0
| Pakiet 3 | 0 | 0
| Pakiet 4 | 0 | 0
| Pakiet 5 | 0 | 0
| Pakiet 6 | 0 | 0
| Pakiet 7 | 0 | 0
| Pakiet 8 | 0 | 0
| Pakiet 9 | 0 | 0
| Suma | 0 | 0