Załącznik nr 4 do Zaproszenia

OFEROWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Myjnie endoskopowe – 2 szt.

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Parametr oferowany (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | TAK podać |  |
| 2 | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany nie starszy niż z 2019 r.) | TAK podać |  |
| 5 | Przeznaczona jest do mycia i dezynfekcji wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | TAK |  |
| 6 | Opis funkcji przycisków na panelu sterowania w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Myjnia na endoskopy różnych producentów | TAK podać |  |
| 8 | Posiada automatyczny proces mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 9 | Urządzenie realizujące automatycznie: - mycie wstępne - mycie z użyciem detergentu - mycie zasadnicze, - dezynfekcję chemiczno-termiczna - płukanie - alkohol - suszenie | TAK podać |  |
| 10 | Możliwość skonfigurowania min. 16 ustawień programów pracy myjni | TAK podać |  |
| 11 | Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
| 12 | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces. | TAK podać |  |
| 13 | Dezynfekcja w obiegu zamkniętym | TAK |  |
| 14 | Dozownik płynu detergentu | TAK |  |
| 15 | Zbiornik na płyn dezynfekcyjny wykonany ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 16 | Czas mycia oraz dezynfekcji programowany | TAK |  |
| 17 | Licznik cykli informujący o ilości dezynfekcji od ostatniego zatankowania płynem dezynfekcyjnym | TAK |  |
| 18 | Możliwość indywidualnego programowania pracy urządzenia przez użytkownika | TAK |  |
| 19 | Posiada wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | TAK |  |
| 20 | Posiada możliwość podłączenia do standardowej instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | TAK |  |
| 21 | Posiada dodatkowy system filtracji | TAK |  |
| 22 | Wymienny filtr płynu dezynfekcyjnego | TAK |  |
| 23 | Posiada 4 dysze płucząco – myjące | TAK |  |
| 24 | 4 niezależne porty do przyłączenia adapterów kanałów endoskopów umiejscowione w komorze wewnętrznej wanny | TAK |  |
| 25 | Posiada zawór pozwalający na awaryjne zlanie płynu dezynfekcyjnego, w przypadku awarii zasilania i wykorzystania płynu do procesu ręcznej dezynfekcji | TAK |  |
| 26 | Zbiornik wody min. 13 litrów | TAK podać |  |
| 27 | Posiada zbiornik na alkohol etylowy o pojemności min. 1 litr | TAK podać |  |
| 28 | Zbiornik na środek myjący o pojemności min. 1 litr | TAK podać |  |
| 29 | Urządzenie wyposażone we wskaźniki poziomu płynu dezynfekcyjnego, alkoholu i detergentu | TAK |  |
| 30 | Posiada 2 lampy UV stale zanurzone w zbiorniku wodnym, co powoduje stałe uzdatnianie wody | TAK |  |
| 31 | Oferowana myjnia musi zapewniać jednakowe warunki mycia powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych endoskopów | TAK |  |
| 32 | Automatyczne wstrzymanie cyklu mycia w przypadku podniesienia pokrywy myjni oraz kontynuacja cyklu po zamknięciu pokrywy | TAK |  |
| 33 | Zawory do ręcznego wylewania płynów | TAK |  |
| 34 | Wbudowana drukarka umożliwiająca dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji – wydruk w języku polskim | TAK |  |
| 35 | System informujący o wymaganym terminie wykonania przeglądu technicznego myjni | TAK |  |
| 36 | Możliwość identyfikacji endoskopów oraz personelu przez myjnię (imię, nazwisko, funkcja, typ, numer serii) | TAK |  |
| 37 | Wbudowany czytnik identyfikacji endoskopów oraz personelu w wewnętrzną powierzchnię wanny | TAK |  |
| 38 | Automatyczny moduł wykrywania nieszczelności w endoskopie przez cały czas trwania cyklu mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 39 | Przerwanie procesu mycia i dezynfekcji w przypadku wykrycia nieszczelności aparatu | TAK |  |
| 40 | Możliwość komunikacji myjni z oprogramowaniem komputerowym (z archiwizacją danych) | TAK |  |
| 41 | Max. wymiary: szer. 600 mm gł. 600 mm wys. 1000 mm | TAK podać |  |
| 42 | Pakiet startowy dedykowanych płynów do zatankowania myjni zapewniający ciągłość pracy przez min. 2 tygodnie | TAK podać |  |
| INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Okres gwarancji w miesiącach (wymagany min. 24 miesiące) | TAK |  |
| 2 | Autoryzowany Serwis techniczny w Polsce | TAK podać |  |

Uwaga: w kolumnie „WYMAGANE PARAMETRY” wyrażenie TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

_________________, dnia ___/___/2020 r.

______________________________

podpis i pieczątka imienna

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy