## Arkusz2
Załącznik nr 3 do SIWZ
System Diego Elite |  | Szt. | cena jednostkowa netto | wartość netto | stawka podatku VAT | wartość brutto
System shaver i wiertarki przeznaczony do operacji w obrębie zatok przynosowych, podstawy czaszki, krtani i gardła, w tym do operacji migdałków metodą wewnątrz-kapsułową, z obsługą wiertarki szybkoobrotowej do 85.000RPM
Shaver wyposażony w technologię bipolarną i monopolarną przekazywaną bezpośrednio do ostrzy. Moduł elektrochirurgiczny zintegrowany w konsoli.
Możliwość podłączenia kątnicy długiej i krótkiej, prostnicy długiej i krótkiej oraz końcówki dedykowanej do stapedotomii.
Konsola shavera wyposażona w ekran dotykowy, wielokolorowy.
Konsola wyposażona w gniazdo płytki biernej
Konsola rozpoznająca podłączone ostrze, ostrze mono i bipolarne i frezy
Konsola wyposażona w pompę płuczącą podająca płyn do uchwytu shavera
Konsola shavera i wiertarki |  | 1
Parametry energii bipolarnej: częstotliwość 470KHz, moc maks. 40 W,
Parametry energii monopolarnej: częstotliwość 390KHz, moc maks. 40 W,
Konsola przystosowana do zawieszenia na stojaku na kroplówki
Zestaw wyposażony w przycisk nożny do włączania rękojeści, z funkcją otwarcia/zamknięcia okna
Przełącznik nożny |  | 1
Zestaw wyposażony w dwie autoklawowalne rękojeści, umożliwiające uchwyt 'długopisowy".
Minimalna żywotność rękojeści, gwarantowana przez producenta - 750 cykli autoklawowania
Długość przewodu rękojeści 3,5m
Rękojeść wykorzystująca jednorazowe ostrza i jednorazowe, złączone, dreny ssąco-płuczące
Uchwyt shavera z uchwytem długopisowym |  | 2
Dreny jednorazowe, sterylne, op. 5 szt. Montowane na rękojeści, mechanizm obrotu ostrza wbudowany w dreny.
ZESTAW POŁĄCZONYCH DRENÓW SSĄCO-PŁUCZĄCYCH DO SHAVERA. | 5szt/op | 10op
Gniazdo do umocowania trackerów do dedykowanej nawigacji śródoperacyjnej na drenie
Dostępne dreny wyposażone w gruszkę, umożliwiającą szybkie i pewne odetkanie shavera w razie zapchania kanału ssącego, w stronę przeciwną do przepływu ssania.
Urządzenie wykorzystujące jednorazowe sterylne ostrza i frezy
Wybór ostrzy prostych i wygiętych aż do 75 st., ostrzy do krtani i frezów wygiętych do 70 st. Ostrze i frezy jednorazowe, sterylne, pakowane w opakowania, 5 szt w opakowaniu
Op.
OSTRZE SHAVERA, PROSTE, 4MM, STANDARDOWE, TYP A | 5szt/op | 4
OSTRZE SHAVERA, PROSTE, 4MM, STANDARDOWE, ZĄBKOWANE, DYSTALNE SSANIE | 5szt/op | 1
OSTRZE SHAVERA, WYGIĘTE 60ST, 4MM, STANDARDOWE, ZĄBKOWANE | 5szt/op | 1
FREZ 3MM 15° DIAMENT BULLET | 5szt/op | 1
FREZ 3MM 70° DIAMENT BULLET | 5szt/op | 1
FREZ 4MM 70° DIAMENT TAPER | 5szt/op | 1
FREZ 4.5MM 15° DIAMENT KULKA | 5szt/op | 1
FREZ 4.2MM 15° AGRESYWNE PODŁUŻNE | 5szt/op | 1
OSTRZE SHAVERA DO KRTANI, ŚR 2.9MM, DŁ. 27CM, POWIERZCHNIOWE, PODWÓJNE ZAGIĘCIE PŁASZCZA, 18ST OD OSI | 5szt/op | 1
OSTRZE SHAVERA DO KRTANI ŚR 4MM, DŁ. 27CM, PODWÓJNE ZAGIĘCIE PŁASZCZA, 18ST OD OSI | 5szt/op | 1
Dostępne ostrza bipolarne - energia bipolarna podawana na ostrze wewnętrzne i płaszcz zewnętrzny z izolacją.
OSTRZE SHAVERA, PROSTE, 4MM, BIPOLARNE, DYSTALNE ODSYSANIE, ZĄBKOWANE | 5szt/op | 1
Dostępne ostrza monopolarne, wyginane do 40 st.
Możliwość podłączenia kątnicy długiej i krótkiej, prostnicy długiej i krótkiej oraz końcówki dedykowanej do stapedotomii.
Pojemniki do sterylizacji uchwytów do SHAVERA | szt | 2
Razem