Załącznik nr 3 pozycja nr 4.

Łóżko elektryczne z materacami przeciwodleżynowymi i szafkami dla pacjenta ze zwiększoną nośnością - 5 szt. typ A

| LP | Parametry Wymagane | Warunek | Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2016 | Podać |  |
|  | Szczyty łóżka tworzywowe z jednolitego odlewu bez miejsc klejenia/skręcania, wyjmowane od strony nóg i głowy z możliwością zablokowania szczytu przed wyjęciem na czas transportu łóżka w celu uniknięcia wypadnięcia szczytu i stracenia kontroli nad łóżkiem. Blokady szczytów z graficzną informacją: zablokowane/odblokowane. | Tak |  |
|  | Szczyt montowany do ramy leża za pomocą dwóch pojedynczych metalowych rurek zatopionych w wyprofilowanych otworach, które wsuwa się do tulei zlokalizowanych w narożnikach ramy łóżka. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C i U. | Tak |  |
|  | Konstrukcja szczytu wypełniona w środku tworzywowym odlewem, szczyty jako monolityczna bryła. Nie dopuszcza się szczytów, które składają się z dwóch tworzywowych wyprasek sklejonych ze sobą z wewnętrzną metalową rurą. | Tak |  |
|  | Barierki boczne tworzywowe, dzielone, dwuczęściowe, zabezpieczające pacjenta na ¾ długości leża. Składane poniżej poziomu leża nie powodujące poszerzenia łóżka po złożeniu, mechanizm zwalniania barierki w jej dolnej części, w miejscu niedostępnym dla pacjenta w celu bezpieczeństwa. W celach bezpieczeństwa barierki odblokowywane w min dwóch ruchach, tj. w pierwszej kolejności należy docisnąć barierkę do leża, następnie zwolnić blokadę. Barierki wykonane jako jednorodny odlew /bez wolnych przestrzeni wewnątrz czy dodatkowych rur wzmacniających. | Tak |  |
|  | Barierki boczne segmentu oparcia pleców unoszone wraz z tym segmentem dla zapewnienia bezpieczeństwa w każdej pozycji pacjenta | Tak |  |
|  | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Tak |  |
|  | Leże łóżka 4 – sekcyjne, w tym 3 ruchome. Leże wypełnienie panelami tworzywowymi. Po kilka paneli w segmencie pleców i podudzia. Panele gładkie, łatwo demontowalne, lekkie (maksymalna waga pojedynczego panelu poniżej 1kg) nadające się do dezynfekcji. Panele zabezpieczone przed przesuwaniem się i wypadnięciem poprzez system zatrzaskowy. Leże podparte w 8pkt, gwarantujące stabilność w każdym położeniu. Segmenty leża osadzone na dwóch wzdłużnych profilach stalowych, lakierowanych proszkowo, brak zewnętrznej ramy przy segmentach leża. | Tak |  |
|  | Koła metalowe o średnicy 125mm. Wewnętrzna część koła zabezpieczona tworzywowym spodkiem. Koła zamontowane za pomocą metalowego uchwytu, gwarantujące wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne, np. w trakcie wjeżdżania do windy. | Tak, podać |  |
|  | Centralna oraz kierunkowa blokada kół uruchamiana za pomocą jednej z dwóch dźwigni zlokalizowanych bezpośrednio przy kołach od strony nóg, po obu stronach łóżka. | Tak |  |
|  | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: Zintegrowanego sterowania w barierkach bocznych zarówno od strony wewnętrznej dla pacjenta jak i zewnętrznej dla personelu, sterowanie regulacji wysokości leża, kąta nachylenia segmentu pleców oraz uda, a także funkcji Autokontur wraz z przyciskiem aktywującym sterowniki. Brak przycisków do regulacji pozycji krzesła kardiologicznego, Trendelenburga, Antyszokowej w barierkach bocznych w celach bezpieczeństwa, Panelu sterowania dla personelu wbudowanego na stałe w ramę leża, pod szczytem od strony nóg (w miejscu niedostępnym dla pacjenta) umożliwiającego zablokowanie regulacji nachylenia segmentu pleców, ud oraz wysokości. Posiadający osobne przyciski do ustawiania leża w pozycji CPR, antyszokowej, anty-Trendelenburga. Min. 3 oznaczone innymi kolorami strefy w panelu sterowania w celu bardziej intuicyjnej obsługi. Panel wyposażony w przycisk aktywujący i osobny przycisk dezaktywujący sterowania łóżka. Nie dopuszcza się paneli sterowania montowanych na kablu | Tak |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/- 30mm) | Tak, podać |  |
|  | Funkcja przedłużenia leża min 150mm (+/-20mm). | Tak, podać |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka – 950mm (+/-40mm) | Tak, Podać |  |
|  | Wymiary leża 2000mm x 900mm (+/- 20mm) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 350 mm do 750 mm (+/- 20mm), gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu z łóżka” /nie dotykaniu pełnymi stopami podłogi podczas opuszczania łóżka/. Nie dopuszcza się rozwiązań o wysokości minimalnej wyższej narażającej pacjenta na ryzyko upadków | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 70( (+/-5o) | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30( (+/-5o) | Tak, podać |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych. | Tak |  |
|  | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacjach zaniku prądu. Diodowy wskaźnik stanu naładowania akumulatora w panelu sterowania dla personelu. Diodowy wskaźnik informujący dodatkowo o konieczności wymiany baterii. | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach i z panelu sterowania dla personelu montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak |  |
|  | Funkcja autoregresji segmentu pleców oraz uda, niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcje profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4. W segmencie pleców: min.9cm, w segmencie uda: min.5cm. | Tak, podać |  |
|  | Funkcja zaawansowanej autoregresji, system teleskopowego odsuwania się segmentu pleców oraz uda nie tylko do tyłu, ale i do góry (ruch po okręgu) podczas podnoszenia segmentów, w celu eliminacji sił tarcia będącymi potencjalnym zagrożeniem powstawania odleżyn stopnia 1:4. | Tak, |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 15( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Tak, podać |  |
|  | regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 15( – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg. | Tak, podać |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji CPR, – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym | Tak |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji antyszokowej – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym.Oznaczony innym kolorem niż funkcja anty-Trendelenburga. | Tak |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Przycisk aktywacji na panelu dla personelu i w barierkach. Naciśnięcie przycisku aktywacji w barierkach lub panelu sterowania aktywuje wszystkie sterowniki. | Tak |  |
|  | Odłączenie wszelkich regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji, za wyjątkiem funkcji ratujących życie | Tak |  |
|  | Przycisk bezpieczeństwa (oznaczony charakterystycznie: STOP lub tez o innym oznaczeniu) natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze. | Tak |  |
|  | Elektryczna i mechaniczna funkcja CPR, | Tak |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg. Pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstanie incydentu medycznego. | Tak, podać |  |
|  | Tuleje do montowania wysięgnika ręki lub kroplówki w każdym narożniku, w tulejach tworzywowy wkład | Tak |  |
|  | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia | Tak |  |
|  | Złącze wyrównania potencjału | Tak |  |
|  | Wyposażenie łóżka: Barierki opisane powyżej Wysięgnik ręki 5 szt. Wieszak kroplówki 5 szt. Rolki do przekładania pacjenta 5 szt. Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach łóżka z możliwością regulacji szerokości Materac z pianki poliuretanowej 5 szt. Twarda piana na bokach i spodzie. W środkowej części nacięcia, typu „gofer”Gęstość pianki w środkowej części min 30kg/m3Wymiary materaca 200cm x 86cm (+/- 2cm)Wysokość materaca min 12cm. Materac o właściwościach przeciwodleżynowych, chroniący do II stopnia odleżynWaga materaca maks 9kgPokrowiec paro przepuszczalny, nie przepuszczający cieczy. Pokrowiec wyposażony w odpinany zamek min z dwóch stron, z pokrywą zabezpieczającą przed wnikaniem płynów Pokrowiec wykonany z rozciągliwego materiału Potwierdzona niepalność pokrowca i pianki Barierki dodatkowe zabezpieczające pacjenta na całej długości 5 kpl. Szafka typ 2 opisana poniżej 5 szt. Karta gorączkowa 5 szt. | Tak |  |
| Szafka typ 2 |
|  | Model | Podać |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Kraj pochodzenia | Podać |  |
|  | Rok produkcji 2016 | Podać |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z możliwością ustawienia z prawej lub lewej strony łóżka | Tak |  |
|  | Konstrukcja szafki lekka, kontenerowa wykonana z tworzywa sztucznego | Tak |  |
|  | Szerokość całkowita: 450 mm (+/- 30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Długość całkowita: 450 mm (+/-30 mm) | Tak, podać |  |
|  | Wysokość całkowita: 825 mm (+/-20 mm) | Tak, podać |  |
|  | Blat szafki wykonany z tworzywa | Tak |  |
|  | Czoła szuflad i drzwiczek wyposażone w uchwyty do otwierania nie wystające poza obrys szafki | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w uchwyty na ręczniki umieszczone na dwóch bokach szafki - składane do korpusu szafki | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w dodatkowy wysuwany z frontu blat np. do pisania lub jako miejsce na gazety, książkę itp. | Tak |  |
|  | Szafka wyposażona w cztery koła o śr. min. 50 mm , w tym 2 z blokadą | Tak, podać |  |
| III. |
|  | Certyfikat potwierdzający posiadanie znaku CE * | Tak |  |
|  | WPIS do Rejestru Wyrobów Medycznych * | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 9001:2000 lub równoważny potwierdzający zdolność do ciągłego dostarczania wyrobów zgodnie z wymaganiami * | Tak |  |
|  | Certyfikat ISO 13485:2003 potwierdzający, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych.* | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 5 lat | Tak, podać |  |
|  | W trakcie gwarancji przeglądy min 1 w roku lub zgodnie z wymaganiami producenta | Tak |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 24 godz. | Tak |  |
|  | Ujednolicona kolorystyka łóżek i szafek | Tak |  |

*(Zamawiający nie wymaga załączania dokumentów do oferty)