WIEŻA ENDOSKOPOWA

Model-

Producent -

Kraj pochodzenia-

Rok produkcji 2016-

Parametry Techniczne i Eksploatacyjne

|  | Parametr | Parametr Wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | WIEŻA ENDOSKOPOWA |  |  |
|  | PROCESOR OBRAZU – 2 szt. |  |  |
|  | Możliwość wyboru standardu obrazowania spośród: HDTV1080p, HDTV1080i, SXGA, SDTV. | tak |  |
|  | Cyfrowe wyjścia HDTV1080: DVI-D, 2X HD-SDI, | tak |  |
|  | Analogowe wyjścia HDTV1080: RGB | tak |  |
|  | Wyjścia wideo standard: S-video, Composite | tak |  |
|  | Wejścia HDTV: HD-SDI | tak |  |
|  | Wyjścia komunikacyjne: Ethernet/DICOMM, Firewire. | tak |  |
|  | Menu funkcyjne (ustawień) oraz komunikaty procesora wyświetlane w pełni w języku polskim | tak |  |
|  | Polskie czcionki Komunikatów procesora | tak |  |
|  | Możliwość używania znaków diakrytycznych (ą,ę,ć,ł,ń,ó,ż,ź) podczas wpisywania imienia i nazwiska pacjenta. | tak |  |
|  | Możliwość podłączenia urządzeń magazynujących - USB Stick | tak |  |
|  | Zapisywanie zdjęć jako JPEG lub bezstratny TIFF | tak |  |
|  | System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów. | tak |  |
|  | Trzy tryby przysłony: auto, maksymalny, średni. | tak |  |
|  | Tryb wzmocnienia obrazu, uwydatniania krawędzi obrazu – 27 trybów | tak |  |
|  | Możliwość uwydatniania krawędzi obrazu również po jego zatrzymaniu | tak |  |
|  | Równoczesny - optyczny i cyfrowy filtr ograniczający widmo światła czerwonego – uwydatniający naczynia oraz zmiany. | tak |  |
|  | 3 tryby obrazowania w wąskim paśmie światła | tak |  |
|  | Automatyczny dobór trybu obrazowania w wąskim paśmie światła w zależności od rodzaju podłączonego endoskopu. | tak |  |
|  | Ilość dowolnie programowalnych przycisków funkcyjnych na procesorze – 2, na klawiaturze – 4. | tak |  |
|  | Kompatybilny z oferowanymi endoskopami | tak |  |
|  | Adapter umożliwiający podłączenie endoskopów olympus exera będących na wyposażeniu pracowni | tak |  |
|  | ŹRÓDŁO ŚWIATŁA - 2 szt. |  |  |
|  | Lampa Ksenon 300 Wat | tak |  |
|  | Optyczny filtr wąskiego pasma światła umieszczony w źródle światła, wycinający widmo światła odpowiedzialne za kolor czerwony. | tak |  |
|  | Zapasowa żarówka Halogen włączana automatycznie w razie awarii lampy głównej – 35 W. | tak |  |
|  | Automatyczna regulacja mocy światła | tak |  |
|  | Ręczna regulacja mocy światła +/- 8 stopni | tak |  |
|  | Możliwość włączenia lub wyłączenia żarówki przyciskiem na panelu urządzenia. | tak |  |
|  | Insuflacja powietrza 0-3 stopni | tak |  |
|  | Kompatybilne z magnetycznym systemem pozycjonowania kolonoskopu | tak |  |
|  | Kompatybilne z duodenoskopami i endoskopami ultrasonograficznymi | tak |  |
|  | Kompatybilne z oferowanymi endoskopami oraz endoskopami olympus exera posiadanymi przez pracownie | tak |  |
|  | MONITOR MEDYCZNY – 2 szt. |  |  |
|  | Przekątna ekranu 26” | tak |  |
|  | Liczba kolorów: 1,07 miliarda (10bit) | tak |  |
|  | Rozdzielczość ekranu 1920x1080 Full HD | tak |  |
|  | Kontrast 1400:1 | tak |  |
|  | Sygnał wejścia/wyjścia: 3G-SDI (x2), S-Video, DVI (x2), RGB/HD-15 (D-sub, 15 pinów); | tak |  |
|  | Kąt widzenia poziom / pion 178/178 | tak |  |
|  | Sterowanie zdalne: RS-232C, GPI | tak |  |
|  | Funkcja FLIP, PIP, POP, Clone | tak |  |
|  | Funkcja wzmocnienia obrazu z redukcją szumów (A.I.M.E) | tak |  |
|  | Norma ochronna IPX1 | tak |  |
|  | mocowanie VESA 100mm oraz VESA 200x100mm | tak |  |
|  | Wejścia: HD-SDI(2), DVI(2), VGA, S-Video, Composite, Aux in (HD/SD-SDI) | tak |  |
|  | Wbudowany zasilacz; możliwość podłączenia bezpośrednio do sieci elektrycznej | tak |  |
|  | Waga ok. 8 kg | tak |  |
|  | Uchwyt montażowy kompatybilny z oferowanym wózkiem endoskopowym | tak |  |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY – 2 szt. |  |  |
|  | Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół | tak |  |
|  | Wieszak na dwa endoskopy | tak |  |
|  | Możliwość umieszczenia wieszaka z lewej lub prawej strony wózka | tak |  |
|  | Przegubowe ramię ze wspomaganiem hydraulicznym, umożliwiające manipulację ramieniem – góra, dół, lewo, prawo. Umożliwia położenie monitora poza obrysem wózka. | tak |  |
|  | Transformator separujący umożliwiający podłączenie urządzeń | tak |  |
|  | 4 półki do ustawienia urządzeń w tym dwie z możliwością regulacji wysokości | tak |  |
|  | Kanały z uchwytami na rzepy do prowadzenia i mocowania okablowania | tak |  |
|  | Zabudowane plecy wózka - tylna pokrywa maskująca okablowanie | tak |  |
|  | Uchwyty do nawijania kabli | tak |  |
|  | Wyłącznik główny | tak |  |
|  | Wysuwana podstawka na klawiaturę | tak |  |
|  | GWARANCJA |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia konieczności naprawy, która może być usunięta w Polsce i do 12 dni roboczych w przypadku naprawy wymagającej sprowadzenia części zamiennych spoza terenu Polski | tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 8 lat od daty dostawy | tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | tak |  |

Parametry zaznaczone „TAK” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.