Pakiet nr 1 – załącznik nr 8.1.2 do SIWZ

Respirator transportowy

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie pneumatyczne - z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu | tak |  |
|  | Temperatura pracy w zakresie min. -10oC do +50oC | tak |  |
|  | Klasa odporności na wnikanie ciał stałych / cieczy min. IP54 | tak |  |
|  | Maksymalna waga modułu respiratora ≤2,5 kg | tak |  |
|  | Możliwość pracy w środowisku rezonansu magnetycznego (MRI) o indukcji min. 3 Tesla | tak |  |
|  | Tryb wentylacji IPPV/ CMV | tak |  |
|  | Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji IPPV/ CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta - z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej | tak |  |
|  | Objętość oddechowa blokująca cykl wentylacji IPPV/ CMV nie mniejsza niż 400 ml (przy częstości oddechowej 12 odd./min.) | tak |  |
|  | Tryb wentylacji biernej - oddech „na żądanie” (integralna funkcja respiratora) z przepływem zależnym od podciśnienia w układzie oddechowym, przepływ maksymalny > 120 l/min. | tak |  |
|  | Tryb CPAP – przepływ regulowany w zakresie min. 0-12 l/min. | tak |  |
|  | Zastawka PEEP, zakres regulacji 0-20 cmH2O | tak |  |
|  | Zintegrowany przepływomierz, zakres regulacji przepływu min. 1-35 l/min | tak |  |
|  | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/ CMV, 100 i max 50% (podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | tak |  |
|  | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej/ objętości oddechowej | tak |  |
|  | Zakres regulacji parametrów wentylacji umożliwiający wentylację zastępczą dorosłych i dzieci: -częstość oddechowa min. 8-40 cykli/min objętość oddechowa min. 100-1500 ml | tak |  |
|  | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” poniżej 5 cmH2O | tak |  |
|  | Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana w zakresie min. 20-60 cmH2O | tak |  |
|  | Manometr ciśnienia w układzie pacjenta | tak |  |
|  | Moduł alarmowy (dopuszcza się zasilanie elektryczne modułu), alarm optyczny i dźwiękowy: - wysokiego ciśnienia szczytowego w układzie pacjenta niskiego ciśnienia, rozłączenia obwodu oddechowego | tak |  |
|  | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | tak |  |
|  | Przenośny zestaw tlenowy: - torba transportowa z kieszeniami i uchwytami do mocowania drobnego sprzętu medycznego, umożliwiająca transport zestawu w ręku, na ramieniu i na plecach, zaczepy umożliwiające zawieszenia torby na ramie łóżka/ noszy - butla tlenowa aluminiowa 2,7 l O2 z głowicą DIN ¾‘, pojemność 400 l O2 przy ciśnieniu 150 atm, możliwość napełniania do 200 atm reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200atm, przepływ z gniazda AGA powyżej 120l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | tak |  |
|  | Obwody oddechowe jednorazowego użytku, 10 szt. w zestawie | tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie |  |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. |  |  |