Załącznik nr 8.2.1 do SIWZ

USG przewoźny

Parametry Techniczne i eksploatacyjne

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Najwyższej klasy, cyfrowy aparat ultrasonograficzny, zwarta, jednomodułowa mobilna konstrukcja wyposażona w cztery skrętne koła z możliwością blokowania | tak |  |
|  | Pulpit sterowniczy bez panelu dotykowego | tak |  |
|  | Ilość rzeczywistych linii obrazowych obrazu USG Min. 512 | tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy 1,0 – 17,0 MHz | tak |  |
|  | Technologia cyfrowa | tak - opisać |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów > 22 000 | tak |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie, min. 3 | tak |  |
|  | Monitor LCD podświetlany LED, o rozdzielczości min. 1600 x 900 pikseli, wielkość ekranu (przekątna) [cal] min. 20 cali | tak |  |
|  | Możliwość regulacji położenia i wysokości monitora niezależnie od panelu sterowania | tak |  |
|  | Możliwość regulacji wysokości panelu sterowania, min. 10 cm | tak |  |
|  | Możliwość obracania panelu sterowania, min. +/-75 stopni | tak |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) | tak |  |
|  | Liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler, min. 2500 | tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD | tak |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 min. WORKLIST, PRINT, STORAGE Class | tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD, min. 500 GB | tak |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic oferowanych, tzw. „presety”, min. 30 | tak |  |
|  | Ilość portów USB, min. 4 (przynajmniej 2 z przodu aparatu) | tak |  |
|  | Waga aparatu, max. 100 kg | tak |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | tak |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji, min. 30 cm | tak |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego, min. 10x | tak |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE, min. 10x | tak |  |
|  | Zakres dynamiki systemu, min. 200 dB | tak |  |
|  | Tryby wyświetlania obrazu: B B/CD, B/PWD, B/M B/CD/PWD 2B 4B | tak |  |
|  | Zastosowanie technologii optymalizującej obraz w trybie B-mode w czasie rzeczywistym na poziomie preprocessingu | tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 5 kierunków sterowania liniami obrazowymi, dostępnej na głowicach liniowych oraz convex’owych | tak |  |
|  | Zastosowanie technologii likwidującej szumy oraz wzmacniającej kontrastowość granic tkanek upodabniającej obraz do obrazów uzyskiwanych na MR na obrazie „na żywo” jak i na obrazie zamrożonym | tak - opisać |  |
|  | Tryb M | tak |  |
|  | Możliwość stosowania funkcji ZOOM w trybie M | tak |  |
|  | Anatomiczny m-mode | tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | tak |  |
|  | Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji, max. 2 cm/s. | tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji, min. 680 cm/s. | tak |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej, min. od 0,2 cm – 2 cm | tak |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej, min. 0 - +/- 85( | tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | tak |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego, min 15 st. dla głowic liniowych | tak |  |
|  | Podać minimalny zakres pomiarowy prędkości przepływu, max. 0,8 cm/s | tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu, min. 450 cm/s | tak |  |
|  | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu w trybach 2D+CD, min. 150 klatek/s. | tak |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | tak |  |
|  | Kierunkowy Doppler mocy | tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | tak |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy | tak |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe: - jama brzuszna - małe narządy - badania naczyniowe - ortopedia - ginekologia - położnictwo | tak |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych, min. 8 | tak |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | tak |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem obliczeniowym | tak |  |
|  | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych, małych narządów, badań ortopedycznych | tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 4,0 – 11,0 MHz (+/-1,0 MHz) | tak |  |
|  | Liczba elementów piezoelektrycznych w głowicy, min. 120 | tak |  |
|  | Szerokość czoła sondy, max. 39mm | tak |  |
|  | Obrazowanie trapezoidalne, min. kąt ugięcia +/- 20 stopni | tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | tak |  |
|  | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych | tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 1,0 – 5,0 MHz (+/-0,5 MHz) | tak |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia), min. 65( | tak |  |
|  | Głowica, wykonana w technologii głowicy wielorzędowej (min. 3 rzędy kryształów) lub w technologii zastępującej wielorzędową (zapewniającą jednocześnie ogniskowanie zarówno w płaszczyźnie obrazowania jak i w płaszczyźnie grubości warstwy skanowanej). liczba elementów w głowicy wielorzędowej - min. 570; liczba elementów w głowicy wykonanej w technologii zastępującej wielorzędową - min. 128 | tak - opisać |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) | tak |  |
|  | Praca ze środkami kontrastującymi w trybie niskiego i wysokiego indeksu mechanicznego | tak |  |
|  | Wbudowany podgrzewacz żelu | tak |  |
|  | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń | tak |  |
|  | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach liniowych oraz convexowych | tak |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego pomiaru oraz analizy kompleksu Intima Media | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o pakiet StressEcho – echokardiografię wysiłkową | tak |  |
|  | Zastosowanie oprogramowania automatycznie wykrywającego granice lewej komory serca oraz przedsionków w typowej koniuszkowej projekcji 2 i 4 jamowej i w sposób w pełni automatyczny wyliczającego wymiary końcowej objętości skurczowej oraz rozkurczowej, frakcji wyrzutowej EF | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o DICOM SR (Structured Reporting) dla aplikacji badań naczyniowych, badań położniczo-ginekologicznych, badań kardiologicznych | tak |  |
|  | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 40 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 12 sekund | tak |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |