Pakiet nr 1 – załącznik nr 8.2.3 do SIWZ

Aparat echokardiograficzny

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| l.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wysokiej klasy jednostka cyfrowa, zwarta, na czterech kołach blokowanych niezależnie, z których przynajmniej dwa posiadają hamulec kierunkowy, uniemożliwiająca na rozdzielenie jednostki głównej od wózka jezdnego | tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2 – 13 MHz | tak |  |
|  | Technologia cyfrowa | tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów powyżej 22000 | tak |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie, min. 3 | tak |  |
|  | Monitor płaski LCD | tak |  |
|  | Wielkość ekranu monitora (przekątna), min. 18 cali | tak |  |
|  | Rozdzielczość monitora, min. 1024 x 768 | tak |  |
|  | Waga całkowita aparatu wraz z narzędziami peryferyjnymi oraz wszystkimi wymaganymi głowicami, max. 105 kg | tak |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B oraz kolor Doppler powyżej 2700 | tak |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu, min. 10 cm | tak |  |
|  | Możliwość obrotu i pochylenia monitora względem klawiatury | tak |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows (JPG lub TIF, AVI) z opcjonalną możliwością transmisji w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 | tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD, min. 150 GB | tak |  |
|  | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety”, min. 30 | tak |  |
|  | Ilość linii obrazowych – gęstość liniowa, min. 512 | tak |  |
|  | Pulpit sterowniczy bez panelu dotykowego | tak |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | tak |  |
|  | Tryb 2D (B-mode) | tak |  |
|  | Maksymalna głębokość penetracji, min. 30 cm | tak |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego, min. 10x | tak |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a także obrazu z pamięci CINE, min. 10x | tak |  |
|  | Zakres dynamiki systemu, min. 200 dB | tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” powyżej 1100 obr/s | tak |  |
|  | Możliwość podzielenia ekranu podczas badań na dwa (tryb dualny) oraz cztery (tryb 4 B) niezależne obrazy obok siebie | tak |  |
|  | Oprogramowanie do eliminacji zakłóceń w obrazowaniu 2D i wyostrzające kontury, system SRI lub równoważny | tak |  |
|  | Tryb M | tak |  |
|  | Możliwość stosowania funkcji ZOOM w trybie M | tak |  |
|  | Anatomiczny m-mode | tak |  |
|  | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0 kącie korekcji, min. 650 cm/s. | tak |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej, min. od 0,1 cm – 2 cm | tak |  |
|  | Podać kąt korekcji kąta bramki Dopplerowskiej, min. 88( | tak |  |
|  | Korekcja kąta w skokach co jeden stopień w całym zakresie korekcji | tak |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego | tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” powyżej 120 obr/s | tak |  |
|  | Doppler fali ciągłej sterowany z głowic sektorowych | tak |  |
|  | Tryb angiologiczny (Doppler mocy) | tak |  |
|  | Kierunkowy Doppler mocy | tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | tak |  |
|  | Wykorzystanie techniki inwersji fazy i filtrowania | tak |  |
|  | Tryb Duplex (2D + PWD lub CD) |  |  |
|  | Tryb Triplex (2D+PWD+CD) |  |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe: - kardiologia - jama brzuszna - małe narządy - badania naczyniowe | tak |  |
|  | Liczba par kursorów pomiarowych, min. 8 | tak |  |
|  | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum wraz z analizą w czasie rzeczywistym wskaźników PI, RI ) | tak |  |
|  | Głowica sektorowa elektroniczna („Phase Aray”) wieloczęstotliwościowa do badań kardiologicznych i transkranialnych | tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika, min. 1,0 – 4,0 MHz (+/- 0,5 MHz) | tak |  |
|  | Min. 5 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | tak |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler – wymienić [MHz] | tak |  |
|  | Kąt obrazowania, min. 90 stopni | tak |  |
|  | Głębokość obrazowania, min. 28 cm | tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | tak |  |
|  | Praca w trybie Dopplera ciągłego (CWD) | tak |  |
|  | Możliwości rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości 1,5MHz - 11MHz (+/-1MHZ) | tak |  |
|  | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) | tak |  |
|  | Zastosowanie zintegrowanej technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń uruchamiana jednym przyciskiem | tak |  |
|  | Możliwość zastosowania głowic dopplerowskich „ślepych” | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę cewnikową, wewnątrzsercową o maksymalnej średnicy 2,7 mm | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową o minimalnym polu widzenia: 85 stopni | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł transmisji danych i obrazów w formacie DICOM | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o zintegrowane obrazowanie panoramiczne o długości min. 50 cm | tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatycznej detekcji i oceny grubości błony wewnętrznej w badaniach naczyniowych (Intima Media Thicknes). | tak |  |
|  | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością odłączenia zasilania na czas min. 30 minut i z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 15 sekund |  |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |