Załącznik nr 8.2 do SIWZ

Myjnia-dezynfekator -1 szt

Producent  ........................................................................................................

Nazwa-model/typ  ............................................................................................

Kraj pochodzenia .............................................................................................

Rok produkcji ..................................................................................................

|  | Parametr / Warunek | Wymagane Parametry | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe przeznaczone do opróżniania, mycia, dezynfekcji i suszenia basenów, kaczek, worków i pojemników na mocz, misek do mycia chorych, butli do ssaków i innych szpitalnych naczyń sanitarnych | TAK |  |
| 2 | Rok produkcji | TAK |  |
| 3 | Certyfikat wydany przez niezależną jednostkę potwierdzający zgodność urządzenia z normami europejskimi PN-EN ISO 15883-1 i PN-EN ISO 15883-3 | TAK |  |
| 4 | Ładowanie od frontu | TAK |  |
| 5 | Drzwi uchylne otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu | TAK |  |
| 6 | Wysokość otworu drzwiowego niemniejsza niż 37 cm, umożliwiająca mycie basenów z długą rączką | TAK |  |
| 7 | Blokada drzwi podczas trwania procesu - zabezpieczenie przed otwarciem drzwi podczas całego przebiegu procesu mycia i dezynfekcji a także podczas przerw w zasilaniu | TAK |  |
| 8 | Kontrola blokady drzwi | TAK |  |
| 9 | Do zwolnienia blokady drzwi i uzyskania dostępu do wsadu wymagane jest użycie specjalnego klucza, kodu lub narzędzia, zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1. Nie dopuszcza się zwalniania blokady przy użyciu jednego przycisku. | TAK |  |
| 10 | Urządzenie montowane na posadzce | TAK |  |
| 11 | Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia | TAK |  |
| 12 | Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą EN ISO 15883-3 (z możliwością podwyższenia temperatury ponad 80oC, wydłużeniem czasu trwania dezynfekcji, oraz regulacji wartości A0 w zakresie 60-3000) | TAK |  |
| 13 | Odseparowany zbiornik na wodę o poj. 10l wyposażony w regulację poziomu wody, opróżniany automatycznie po zakończeniu programu. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z DIN 1988/DIN-EN 1717. | TAK |  |
| 14 | Komora myjąca i inne zbiorniki wykonana ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 15 | Komora głęboko tłoczona bez spoin, z zaokrąglonymi narożnikami, sufit komory z nachyleniem ułatwiający samooczyszczenie i samodezynfekcję – różnica wysokości między przodem a tyłem komory niemniejsza niż 10 cm | TAK |  |
| 16 | Komora i lej odpływowy o średnicy 100 mm tworzą jeden głęboko tłoczony zbiornik z odpływem lejkowym | TAK |  |
| 17 | Objętość komory 64 ± 1 l | TAK |  |
| 18 | Podłączenie odpływu podłogowe lub ścienne 100 Ø | TAK |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w czujnik drożności odpływu | TAK |  |
| 20 | Zatrzymanie cyklu w razie stwierdzenia przez system zablokowania odpływu | TAK |  |
| 21 | Komora o pojemności umożliwiającej jednoczasowe mycie i dezynfekcję 3 kaczek, lub/i 1basenu z pokrywką oraz 1 kaczki; wiader o pojemności 20 l | TAK |  |
| 22 | Konstrukcja uchwytów zapobiegająca wylewaniu nieczystości poza komorę mycia | TAK |  |
| 23 | Możliwość wymiany i stosowania uchwytów specjalistycznych bez stosowania narzędzi, w tym uchwytu umożliwiającego opróżnianie jednorazowych worków na mocz | TAK |  |
| 24 | Opróżnianie naczyń przy zamykaniu drzwi | TAK |  |
| 25 | Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego stanowiącą jeden element, bez nacięć, gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia. | TAK |  |
| 26 | System 13 dysz myjących:1 dysza centralna;7 dysz obrotowych i 5 dysz natryskowych do czyszczenia zewnętrznego i wewnętrznego naczyń pielęgnacyjnych oraz komory myjącej | TAK |  |
| 27 | Urządzenie szczelne, uniemożliwiające wydobywanie się pary w czasie trwania procesu, wyposażone w system odprowadzający parę do kanalizacji | TAK |  |
| 28 | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu do 50 dB | TAK |  |
| 29 | Mikrokomputerowe sterowanie pracą urządzenia | TAK |  |
| 30 | Minimum 50 programów do wyboru: w tym co najmniej 3 programy standardowe dla mycia naczyń w zależności od stopnia zabrudzenia oraz co najmniej 47 programów do zaprogramowania według indywidualnych potrzeb | TAK |  |
| 31 | Ekran wyświetlający 2 linie po 20 znaków informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim oraz wartość A0 podczas procesu dezynfekcji | TAK |  |
| 32 | Co najmniej dwa niezależne od siebie czujniki temperatury znajdujące się na spodzie komory myjni | TAK |  |
| 33 | Membranowy panel na frontowej ścianie urządzenia | TAK |  |
| 34 | Optyczna i akustyczna informacja o usterkach | TAK |  |
| 35 | Automatyczne dozowanie środka chemicznego oraz lanca ssąca do pojemnika ze środkiem chemicznym i sonda kontrolująca obecność środka | TAK |  |
| 36 | Kontrola prawidłowego dozowania środków chemicznych w każdym procesie, zgodnie z normą PN-EN ISO 15883-1 | TAK |  |
| 37 | Miejsce przeznaczone na pojemnik ze środkiem chemicznym wewnątrz urządzenia | TAK |  |
| 38 | Zużycie wody na cykl: program oszczędny do 15 litrów, program normalny do 20 litrów, program intensywny do 25 litrów | TAK |  |
| 39 | Kontrola poziomu wody w zbiorniku | TAK |  |
| 40 | System informujący o ewentualnych przeciekach na pompie dozującej | TAK |  |
| 41 | Zasilanie: 1N PE~230V - 2,8 kW, 16A lub 3N PE~400V; 4,6 kW; 16A; 2,5 mm | TAK |  |
| 42 | Podłączenie wody zimnej R ½” , temperatura 5-25oC, prędkość przepływu > 18l/min., ciśnienie > 1 bar | TAK |  |
| 43 | Podłączenie wody ciepłej R ½” , temperatura 45-60oC, prędkość przepływu > 18l/min., ciśnienie > 1 bar | TAK |  |
| 44 | Maksymalne zużycie wody do 35l/cykl | TAK |  |
| 45 | Wymiary urządzenia: Szerokość/głębokość/wysokość/waga 500/450-600/1630-1730 mm/73-75 kg | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe |
| 1 | Do każdego urządzenia wykonane z tworzywa sztucznego, gładkiego, odpornego na działanie wysokich temperatur i środków dezynfekcyjnych w kolorze zielonym lub innym (niedopuszczalny kolor biały i kremowy): baseny - 10 szt.; kaczki męskie - 10 szt.; miska nerkowata - 10 szt. | TAK |  |
| 2 | Środek myjąco-odkamieniający w ilości zabezpieczającej wykonanie 5 000 cykli. | TAK |  |
| 3 | Test skuteczności mycia do wykrywania pozostałości białkowych na powierzchni mytych przedmiotów, w postaci niewielkiej karty o rozmiarze 50 x 70 mm, która pod częścią perforowaną zawiera włókninę nasączoną substancją reagującą na obecność białka. Widoczna zmiana koloru jednego z pól testowych świadczy o obecności zanieczyszczeń, których może być nawet poniżej 50 µg. Odczyt wyniku już po 30 sekundach. Opakowanie: 25 sztuk testów + butelka o poj. 50 ml ze spryskiwaczem | TAK |  |
| 4 | Urządzenie do nacinania i otwierania jednorazowych worków na mocz i inne wydzieliny, stosowane zamiennie jako uchwyt, umożliwiające opróżnienie, umycie i zdezynfekowanie jednorazowego worka w jednym ze standardowych programów myjni | TAK |  |
| 5 | Software umożliwiający monitorowanie i dokumentowanie procesu w myjni-dezynfektorze, jak również sterowanie urządzeniem przy użyciu komputera | TAK |  |
| 6 | System schładzania i suszenia naczyń strumieniem przefiltrowanego powietrza | TAK |  |
| Warunki gwarancji |
| 1 | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
| 2 | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
| 3 | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
| 4 | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
| 5 | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
| 6 | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
| 7 | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
| 8 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
| 9 | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
| 10 | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |

Parametry zaznaczone „TAK” lub określone wartością są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.