Kardiomonitor z podstawą jezdną -1szt                                                Załącznik nr 8.4 do SIWZ

Producent: ………………………………………

Kraj pochodzenia ……………………………….

Oferowany model ……………………………….

Rok produkcji ……………………………………

| L.p. | Parametr / Warunek | Wymagany Parametr | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kardiomonitor o budowie kompaktowej – moduły pomiarowe i zasilające fabrycznie wbudowane w urządzenie | TAK |  |
|  | Możliwość dezynfekcji obudowy powszechnie stosowanymi środkami, w tym na bazie alkoholu izopropylowego | TAK |  |
|  | Kardiomonitor odporny na wstrząsy mechaniczne i drgania występujące w transporcie wewnątrzszpitalnym (wymagana zgodność z IEC 80601-2-61) | TAK |  |
|  | Waga z akumulatorem < 6 kg | TAK |  |
|  | Wbudowany zasilacz 230V/50Hz oraz akumulator na min 4 godziny ciągłego monitorowania (przynajmniej EKG, tętna, saturacja i ciśnienia) | TAK |  |
|  | Akumulator bez tzw. efektu pamięci, litowo-jonowy lub polimerowy, wymieniany w razie potrzeby przez Użytkownika bez konieczności wzywania serwisu | TAK |  |
|  | Chłodzenie konwekcyjne, brak wbudowanych wentylatorów | TAK |  |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min 12 cali i rozdzielczości min 1024x768 | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany formatu wyświetlania danych na ekranie | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru wykresów i parametrów do wyświetlenia | TAK |  |
|  | Funkcja zatrzymania przebiegów na ekranie w celu dokładniejszej analizy wybranego fragmentu (tzw zamrożenie) | TAK |  |
|  | Obsługa za pomocą ekranu dotykowego, przycisków szybkiego dostępu i pokrętła nawigacyjnego, menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość zablokowania funkcji dotykowej ekranu | TAK |  |
|  | Monitorowane parametry: - EKG/HR, - oddech (RESP) - pulsoksymetria (SpO2) - nieinwazyjny pomiar ciśnienia (NIBP) - temperatura (TEMP) | TAK |  |
|  | Parametry modułu EKG: - monitorowanie zapisu w 3 odprowadzeniach - szeroki zakres pomiaru HR min 30-250 bpm - wysoka dokładność pomiaru nie gorsza niż +/-1% - czas aktywacji alarmu w przypadku zatrzymania akcji serca nie dłuższy niż 10 sekund Sygnalizacja alarmowa zaburzeń rytmu, co najmniej: - asystolia - wysokie HR - niskie HR - migotanie przedsionków - migotanie komór | TAK |  |
|  | Parametry modułu monitorowania oddechu (RESP): - szeroki zakres pomiaru min 5-120 rpm - czas aktywacji alarmu bezdechu programowany w zakresie min 10-30 sekund Sygnalizacja alarmowa zaburzeń oddechu, co najmniej: - wysoka częstość oddechu - niska częstość oddechu - bezdech | TAK |  |
|  | Parametry modułu SpO2: - szeroki zakres pomiaru tętna: min 30-250 bpm - zakres pomiaru saturacji min 1-100% - technologia pomiaru o potwierdzonej klinicznie skuteczności pomiaru w obecności zakłóceń (np. ruchu pacjenta) Sygnalizacja alarmowa zaburzeń SpO2, co najmniej: - niska wartość saturacji - saturacja krytycznie niska (desaturacja) - niska perfuzja - odłączenie czujnika - pomiar zakłócony Czujniki SpO2 elastyczne silikonowe wielorazowego użytku, nie zawierające lateksu z możliwością dezynfekcji w płynach. Możliwość stosowania czujników różnych typów i producentów, w tym Nellcor, Masimo | TAK |  |
|  | Parametry modułu nieinwazyjnego ciśnienia (NIBP): - szeroki zakres pomiaru min 10-250 mmHg - tryb pomiaru: na żądanie i automatyczny - funkcja opaski uciskowej (staza) Sygnalizacja alarmowa: - nieszczelności mankietu - zbyt luźnego mankietu - zatkania przewodu - przekroczenia dopuszczalnego czasu pomiaru - wysokiego ciśnienia - niskiego ciśnienia Mankiety wielorazowe nie zawierające lateksu. | TAK |  |
|  | Parametry modułu monitorowania temperatury: - zakres pomiaru min 25-45°C - możliwość równoczesnego pomiaru w 2 miejscach - czujniki wielorazowe powierzchniowe i wewnętrzne z możliwością sterylizacji w autoklawie Sygnalizacja alarmowa: - wysokiej temperatury - niskiej temperatury - odłączenia czujnika | TAK |  |
|  | Alarmy wartości granicznych parametrów monitorowanych nastawiane ręcznie i automatycznie | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji głośności, wyciszania i czasowego zawieszania alarmów dźwiękowych | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie przed wyciszeniem sygnalizacji alarmowej poniżej ustalonego progu | TAK |  |
|  | Pamięć minimum 100 zdarzeń alarmowych zawierających datę i czas wystąpienia oraz zapis min. 3 krzywych i parametrów liczbowych towarzyszących zdarzeniu. Aktywacja zapisu automatyczna oraz ręczna. Przeglądanie zapisanych zdarzeń na ekranie kardiomonitora. | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie wszystkich monitorowanych krzywych dynamicznych z ostatnich min 48 godzin z możliwością przeglądania na ekranie kardiomonitora lub przenoszenia do komputera klasy PC | TAK |  |
|  | Wyświetlanie zmian parametrów życiowych w postaci trendów graficznych i tabelarycznych dla wszystkich monitorowanych parametrów jednocześnie. Pamięć trendów z ostatnich min 48 godzin | TAK |  |
|  | Eksport danych parametrów fizjologicznych w standardzie HL7 w celu przyszłej integracji ze szpitalnym systemem informatycznym | TAK |  |
|  | Wyjście EKG do podłączenia defibrylatora | TAK |  |
|  | Możliwość przełączenia w tryb nocny działania o zmniejszonej głośności dźwięków oraz jasności ekranu i kontrolek | TAK |  |
|  | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
|  | Wbudowany rejestrator – drukarka min 3 kanałowa do wydruku zapisu EKG i innych danych. Szybkość wydruku programowana w zakresie min od 6,25 do 50,0 mm/sek | TAK |  |
|  | Kardiomonitor zamontowany na podstawie jezdnej z możliwością szybkiego wypięcia (bez użycia narzędzi). Podstawa jezdna wyposażona w koszyk lub pojemnik na akcesoria. | TAK |  |
|  | Akcesoria pomiarowe wykonane bez użycia lateksu, posiadające znak CE dla wyrobów medycznych | TAK |  |
| Akcesoria pomiarowe: |
|  | Przewód EKG 3 elektrodowy – 1 szt | TAK |  |
|  | Czujnik SpO2 wielorazowy (dorośli) na palec - 1 szt | TAK |  |
|  | Mankiety wielorazowe do NIBP w min. 3 rozmiarach (dorośli) – 1 kpl | TAK |  |
|  | Przewód do mankietów wielorazowych (min 2 m) – 1 szt | TAK |  |
|  | Czujnik temperatury wielorazowy (powierzchniowy) – 1 szt | TAK |  |
|  | Akumulator – 1 szt | TAK |  |
|  | Gwarancja min 24 miesięczna zawierająca: - Naprawy gwarancyjne - Przeglądy - 1 w roku lub częściej wg zaleceń producenta | Tak, podać |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | Tak |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy gwarancyjnej trwającej powyżej 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Trzykrotna naprawa gwarancyjna podzespołu prowadzi do wymiany podzespołu na nowy. | Tak |  |
|  | Okres dostępności części zamiennych – 10 lat od daty dostawy | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem | Tak |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. | Tak |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi | Tak |  |
|  | Przeszkolenie personelu obsługującego urządzenie | Tak |  |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonych urządzeń. | Tak |  |