Załącznik nr 3 do SIWZ

Parametry techniczne graniczne - Opis przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry techniczne (graniczne)

| Lp. | Parametry Wymagane | WYMAGANE PARAMETRY TAK/NIE | Wartość oferowana (PROSZĘ OPISAĆ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | TAK podać |  |
| 2. | Nazwa/typ/model | TAK podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | TAK podać |  |
| 4 | Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, nie starszy niż z 2017 r.) | TAK podać |  |
| I | PARAMETRY OGÓLNE/WARUNEK |
| 1.1 | System przeznaczony do wspomagania zapobiegania zakrzepicy żył głębokich | TAK |  |
| 1.2 | System wykorzystujący technologię przerywanego ucisku pneumatycznego składający się z pompy oraz mankietów | TAK |  |
| 1.3 | System kompatybilny z trzema rodzajami mankietów: - mankiet na stopę - mankiet na podudzie (jednorodne lub sekwencyjne) - mankiet na podudzie i udo (jednorodne lub sekwencyjne) | TAK |  |
| 1.4 | Automatyczny dobór długości cyklu oraz pompowanego ciśnienia po podłączeniu odpowiedniego mankietu | TAK |  |
| 1.5 | Czas opróżnienia mankietów na stopę - 27 sek. | TAK |  |
| 1.6 | Możliwość podłączenia jednocześnie dwóch różnych mankietów. Pompa automatycznie dobiera poziom ciśnienia i czas trwania cyklu bez konieczności dokonywania dodatkowych ustawień. | TAK |  |
| 1.7 | Przewody powietrzne na stałe połączone z pompą | TAK |  |
| 1.8 | Wymiary pompy ok 230x228x190mm (+/- 10mm) | TAK podać |  |
| 1.9 | Waga pompy do 4,1kg | TAK podać |  |
| 1.10 | Stopień ochrony przed zalaniem – IPX3 | TAK |  |
| II | WYPOSAŻENIE |
| 2.1 | Pompa wyposażona w czytelny ekran LCD | TAK podać przekątną |  |
| 2.2 | Pompa wyposażona w licznik czasu trwania terapii | TAK |  |
| 2.3 | Pompa wyposażona w alarm dźwiękowy (z możliwością regulacji głośności) na wypadek: - usterki urządzenia - zagięcia, zatkania i nieszczelności przewodów powietrznego - wysokiej temperatury | TAK |  |
| 2.4 | Pompa wyposażona w baterię pozwalającą na ciągłą pracę: - z mankietami na stopę min 6h - z pozostałymi mankietami min 12h | TAK podać |  |
| 2.5 | Pompa wyposażona w uchwyt umożliwiający zawieszenie jej na ramie łóżka | TAK |  |
| III | MANKIETY PARAMETRY OGÓLNE |
| 3.1 | Mankiety na stopę zapewniające obwodowy ucisk – 130mmHg w czasie 3 sek. | TAK |  |
| 3.2 | Mankiety na stopę duże dostępne w dwóch rozmiarach EURO: do 40 oraz 41 i powyżej | TAK |  |
| 3.3 | Mankiety jednopacjentowe | TAK |  |
| 3.4 | Mankiety wykonane z lekkiego, oddychającego materiału | TAK podać |  |
| 3.5 | Mankiety zapinane na rzep z możliwością repozycjonowania i dostosowania do rozmiaru kończyny | TAK |  |
| 3.6 | Mankiet na stopę kompatybilny z pompą. 200 par | TAK |  |
| IV | INFORMACJE DODATKOWE – WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 4.1. | Wypełniony paszport techniczny z datą instalacji, uruchomienia i terminem następnego przeglądu | TAK |  |
| 4.2 | Przeglądy techniczne z dokonaniem wpisu do paszportu technicznego urządzenia. Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych: min. 1 przegląd na rok. | TAK |  |
| 4.3 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK |  |
| 4.4 | Okres gwarancji i rękojmi biegnie od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń. | TAK |  |
| 4.5 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić usunięcie awarii, wad i usterek zgłaszanych przez Zamawiającego na własny koszt, oraz udostępnić urządzenie zastępcze, jeżeli będzie ono serwisowane poza obszarem Szpitala na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 4.6 | W okresie udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do przeglądów gwarancyjnych z testem bezpieczeństwa elektrycznego na koszt Wykonawcy, bez wezwania | TAK |  |
| 4.7 | Okres naprawy sprzętu w trakcie okresu rękojmi/gwarancji przedłuża okres udzielonej gwarancji. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. | TAK |  |
| 4.8 | Wszelkie naprawy gwarancyjne będą dokonywane, przez serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta. | TAK |  |
| 4.9 | W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zapewni dostęp do dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego działania dostarczonych urządzeń. | TAK |  |
| 4.10 | Za transport sprzętu objętego gwarancją i rękojmią, do serwisu oraz jego zwrot oraz sprzętu zastępczego odpowiada i ponosi koszty transportu Wykonawca. | TAK |  |
| 4.11 | W przypadku naprawy dłuższej niż 7 dni kalendarzowych lub konieczności naprawy poza terenem Zamawiającego, Wykonawca na czas wykonania serwisu/naprawy zobowiązany jest do niezwłocznego dostarczenia Zamawiającemu zastępczego urządzenia o parametrach nie gorszych niż wskazanych, na swój koszt. | TAK |  |
| 4.12 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji: max. 24 godzin. | TAK |  |
| 4.13 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji: max. 48 godzin w dni robocze | TAK |  |
| 414 | Jeżeli w okresie gwarancji/rękojmi wystąpi awaria urządzenia niemożliwa do usunięcia lub urządzenie będzie niesprawne pomimo wykonania uprzednio trzech napraw, Wykonawca, w terminie 7 dni kalendarzowych od chwili zgłoszenia awarii, jest zobowiązany do jego wymiany na fabrycznie nowy o parametrach nie gorszych niż określono w SIWZ. | TAK |  |
| 4.15 | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim | TAK |  |
| 4.16 | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, dopuszczenie do obrotu | TAK |  |

Powyższe parametry/warunki techniczne (graniczne) stanowią wymagania odcinające, niespełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku wątpliwości Komisja zastrzega sobie prawo do weryfikacji parametrów oferowanych urządzeń na podstawie oryginalnych materiałów producenta. W sytuacji braku jednoznacznego potwierdzenia w  FMI  wartości  oferowanych  parametrów, Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę.

Oświadczamy,  że  oferowany,  powyżej  wyspecyfikowany  przedmiot zamówienia  jest  kompletny                   i będzie  po  zainstalowaniu  gotowy  do  użycia  bez  żadnych dodatkowych  zakupów  i  inwestycji  (poza materiałami eksploatacyjnymi, jeżeli dotyczy).

,  dnia   ___/___/2018 r.

______________________________

podpis i pieczątka (i) imienna (e) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy