## Pakiet 2.90.2018
Załącznik nr 3 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet nr 2
Zakup i dostawa implantów do chirurgii kończyny górnej i dolnej na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.
L.p. | system | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa Producenta/Nr katalogowy | material | Jedn. miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | system płyt do obojczyka | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do złamań trzonu oraz w bocznej części obojczyka, Płyta do złamań w bocznej części obojczyka posiada w części bocznej w otwory gwintowane oraz otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Płyta do złamań trzonu obojczyka wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty do bocznej części obojczyka zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr.2.4/2.7mm. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. Otwory dwufunkcyjne - kombinownane, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm i 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Plyty gorno-przednie z bocznym przedluzeniem w wersji prawa/lewa, w długości od 69mm do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płyty,tytan i stal.; Plyty gorno-przednie bez bocznego przedluzenia w wersji prawa/lewa, w długości od 94mm do 120mm, ilość otworów od 6 do 8 na trzonie :tytan i stal. ; Plyta gorna z bocznym przedluzeniem w wersji prawa/lewa zaopatrzona w glowie plyty w sruby o sr 2.7 mm i w trzonie plyty w sruby 3.5 mm; plyty o dlugosciach od 110mm do 136 mm ; ilosc otworow w plycie od 6 do 8; w wersji tytan i stal |  | tytan i stal | szt. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Plyta gorna bez bocznego przedluzenia w wersji prawa/lewa zaopatrzona w sruby o sr. 3.5mm; o dlugosciach od 94mm do 123mm; ilosc otworow w plycie od 6 do 8; w wersji tytan i stal Plyta przednia - przesrodkowa zaopatrzona w sruby o sr 3.5mm; plyty w dlugosciach: od 79mm do 102mm; ilosc otworow w plycie od 6 do 8; w wersji tytan i stal Plyta przednia - boczna zaopatrzona w czesci bocznej w otwory zmiennokatowa umozliwiajace wprowadzenie sruby pod katem +/- 15 stopni od osi otworu; plyty w dlugosciach: 77mm-124mm; od 7 do 12 otworow; w wersji tytan i stal Płytka hakowa anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do złaman w obrebie obojczyka, Płyta do złaman w bocznej czesci oraz trzonu obojczyka, wyposa ona w czesci bocznej w hak o ró nej wysokosci, na płycie otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z mo liwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty dwa równoległe otwory kombinowane. Otwory owalne gwintowane z mo liwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych /gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie sr. 3,5mm samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Ilosc otworów od 4 do 7 na trzonie. Głebokosc haka 12, 15 i 18mm. Płyty lewe/prawe. Materiał tytan i stal
2 | plyty proste | Płytki proste kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane z tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samo tnący mi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -płytki proste pod śruby 3,5 - od 4 do 12 otworów - dł. od 59 do 163mm- materiał stal i tytan |  | tytan i stal | szt. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płytki proste rekonstrukcyjne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. System blokowania śrub w płytce(śruby posiadające dodatkowy stożkowy gwint na główce dopasowany do gwintu znajdującego się w otworach płytki -otwory kombinowane umożliwiające wkręcenie śruby blokowanej oraz śruby korowej, gąbczastej, ciągnącej poprzez część otworu nienagwintowaną, z możliwością wprowadzenia śruby w pozycji neutralnej i kompresyjnej -implanty wykonane ze stali nierdzewnej i tytanu bezpieczne dla rezonansu magnetycznego -możliwość zastosowania śrub blokowanych, kaniulowanych 5,0mm - współpraca ze śrubami samo tnący mi (wersja gwiazdkowa lub sześciokątna) -Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm. materiał stal i tytan |  | tytan i stal | szt. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płytka tubularna. Płyta wyposażona w otwory nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). . Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. płyty tubularne (półkoliste): Długość od 2 do 11 otworów - od 28 do 148mm. materiał stal i tytan |  | tytan i stal | szt. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płytka prosta przynasadowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjna. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Na końcach płyty otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W płycie przynasadowej jeden koniec o zmniejszonej grubości dopasowanej do okolic przynasadowych. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. materiał stal i tytan płyty przynasadowe: Długość od 6 do 11 otworów – od 86 do 151 mm. |  | tytan i stal | szt. | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
3 | System do złamań w obrębie bliższego końca k.ramiennej | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Celownik do blokowania przez skórnego dla płyt 3 i 5 otworowych. Dł. od 90 do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG ramię celowika umożliwiające przezskórne blokowanie płyty na całej jej długości. materiał stal i tytan |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
4 | System do złamań w obrębie bliższego końca k.ramiennej | Płytka okołostawowa anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do blizszej nasady kosci ramiennej . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z mo liwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych (kompresja miedzyodłamowa ), podłuzny otwór blokujaco – kompresyjny umozliwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzace sruby pod róznymi katami – w róznych kierunkach oraz otwory umozliwiajace wstepna stabilizacje drutami Kirschnera oraz przyszycie nicmi elementów sto ka rotatora. Głowa płyty ukształtowana anatomicznie owalna obejumjaca czesc tylna głowy kosci ramiennej. Płyta w czesci trzonowej wyposazona w podciecia zmniejszajace kontakt z koscia a w czesci głowowej wyposa ona w zmniejszony profil oraz wyciecia ułatwiajace przeprowadzenie nici do przyszycia elementów stozka rotatora. W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z mozliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi. Sruby wprowadzane w głowe kosci ramiennej przez płyte za pomoca celownika. Długosc od 91mm do 307mm, ilosc otworów na trzonie od 2 do 14. materiał stal i tytan . Płyty w wersji prawa i lewa. |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
5 | płyty do złamań dalszego końca k.ramiennej | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylno bocznej. Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjne do dalszej nasady kości ramiennej. Mocowane od strony przyśrodkowej lub tylniobocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7mm. Płyta tylno boczna w wariancie bez i z bocznym podparciem i kompresją kłykci. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2,4-3,5) i samotnące/samogwintujące(3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej przez płytę za pomocą celownika. Płyty przyśrodkowe o dł. od 59 do 201mm, ilość otworów od 3 do 14. Płyty tylnioboczne o dł. od 65 do 208mm, ilość otworów od 3 do 14.Płyty z bocznym podparciem lub bez. Materiał stal i tytan |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci ramiennej. W skład systemu wchodzą: płytki blokowane od strony: -grzbietowo-bocznej (od długosci 75-205mm od 3 - 13 otworów w trzonie - płyty z bocznym podparciem lub bez), płyty od strony bocznej ( długosci 69-199mm , ilosc otworow w trzonie 1-11) oraz płytki blokowane od strony przysrodkowej( długosci od 69-189mm. ilosci otworów w trzonie od 1-10, płyty dostepne z przedłuzeniem lub bez ) Płytki prawe i lewe ; W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmienno-katowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku o 15 stopni, o średnicy 2,7 mm z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średni-cy 2,4 mm. Sruby blokujace ze stożkowym gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podciecia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3.5mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm.Płyty prawe i lewe. materiał stal i tytan |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
6 | System do złamań pozastawowych dalszego końca k.ramiennej | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości ramiennej do złamań pozastawowych. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm . Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Dł. od 122 do 302mm, ilość otworów od 4 do 14 na trzonie i 5 otworów w głowie płyty. Płyty lewe i prawe. Materiał tytan i stal . |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
7 | System do złamań dalszego końca k.ramiennej, płyta przyśrodkowa | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej przyśrodkowa, Na trzonie z podcięciami bocznymi i od spodu płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiające elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zagęszczone otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii – płyta przyśrodkowa. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. . Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Długość od 80mm do 184mm, ilość otworów od 7 do 15 na trzonie i 3 otwory w głowie płyty. Materiał tytan i stal |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Płyta hakowa do dalszego końca kości łokciowej | Płytka hakowa do bliższej nasady kości łokciowej, dalszej nasady kości strzałkowej. Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach śr. 3,5mm oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiające mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Dł. 62mm, 3 otwory. Materiał tytan i stal |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
9 | płyta rekonstrukcyjna do wyrostka łokciowego blokowana tradycyjnie i zmiennokątowo | Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. Możliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0mm. . Śruby blokowane w płytce samogwintujące i samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł. od 86 do 216 mm, ilość otworów od 2 do 12. Materiał tytan i stal |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płytka anatomiczna rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do wyrostka łokciowego, . W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe o średni-cy 2,4 mm. Sruby blokujace ze stożkowym gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. Na trzonie płyty podciecia boczne i od spodu , otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, gwintowane w czesci blokujacej i gładkie w czesci kompresyjnej z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub zwykłych ( kompresja miedzyodłamowa ), podłużny otwór blokujaco – kompresyjny umożliwiajacy elastycznosc poziowego pozycjonowania płytki. W czesci trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 3.5/4mm. Sruby blokujace 3.5mm wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 1,5Nm. Ilość otworów w płycie od 2 do 12 o długosci 73-211mm .Płyty prawe i lewe.Trzy rodzaje płyt w zaleznosci od rodzaju złamania |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
10 | plyty do blizszej nasady kosci promieniowej | Płyty anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości promieniowej. Płytki o kształcie dopasowanym do złamań szyjki oraz głowy kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/2,4/2.7mm. Długość płyt od 2 do 4 otworów w trzonie i od 5 do 6 otworów w głowie płytki, płyty głowowe prawe i lewe, szyjkowe - uniwersalne. Materiał tytan i stal |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
11 | plyty do dalszego konca kosci promieniowej ze zmiennokątowym blokowaniem | Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. W każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
płytki- kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie, płytki, od 49 do 70mm, 42-70mm prawe i lewe. plyta dłoniowa pozastawowa , w glowie od 4-5 otworow, w trzonie od 3-5 otworow, płyta grzbietowa typu: L proste, skosne, w glowie od 2-3 otworow , w trzonie od 3-5 w dlugosciach od 37-51 mm oraz 41-55mm , prawe-lewe; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 w dl.od 37-51 mm ; plyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworow w dlugosciach 46,57mm; plyty do kolumny posredniej w glowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w dl 41-49 mm plyty dloniowe przystawowe 5 otworow w dl 57mm w glowie 6-7 otworow. Materia l: tytan i stal
12 | plyty do dalszego konca kosci promieniowej ze zmiennokątowym blokowaniem stalowe | Płyta grzbietowa/dłoniowa do dalszej nasady kości promieniowej z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płytka dłoniowa-anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. . Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby z owalną gwintowaną głową, 2,4mm- blokowane wielokątowi z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby od osi o 15 st. W każdym kierunku. Otwory w głowie płyty zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu. Możliwość zastosowania śrub blokowanych w płycie 2,4/2,7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płytki. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2,4/2,7mm. Instrumentarium wyposażone w celownik określający maksymalne odchylenie kierunku śruby od osi. płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa, z wyróżnionymi strefami blokowania w głowie |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
płytki- kolumna boczna, środkowa, kształt płytki pozwalający na efektywna diagnostykę rtg(trójkątny otwór w środku głowy), otwory pod druty Kirschnera umożliwiające wstępne umocowanie odłamów, dł. od 2 do 4 otworów w trzonie i 6 do 7 otworów w głowie, płytki, od 49 do 70mm, 42-70mm prawe i lewe. plyta dłoniowa pozastawowa , w glowie od 4-5 otworow, w trzonie od 3-5 otworow, płyta grzbietowa typu: L proste, skosne, w glowie od 2-3 otworow , w trzonie od 3-5 w dlugosciach od 37-51 mm oraz 41-55mm , prawe-lewe; typu T w głowie 3 otwory , w trzonie od 3-5 w dl.od 37-51 mm ; plyty do kolumny promieniowej w trzonie od 5,6 otworow w dlugosciach 46,57mm; plyty do kolumny posredniej w glowie 2 otwory , w trzonie 3-4 w dl 41-49 mm plyty dloniowe przystawowe 5 otworow w dl 57mm w glowie 6-7 otworow.
13 | Płyty do złamań dalszego końca k.promieniowej | plyty do dalszego końca kości promieniowej materiał tytan i stal Płytka grzbietowa/dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. plyty blokowane typu L grzbietowe w glowie 2 otwory, w trzonie 3-4 o dl. 40,49, plyty grzbietowe typu L prosta ,skosna w glowie 3 otwory , w trzonie 3-4 o dl. 40-49mm oraz 43,52 mm plyta grzbietowa typu T , w glowie 3 otwory , w trzonie 3-4 w dl 40,49 mm , plyta grzbietowa prosta w trzonie 5-6 otworów o dl. 58,57mm plyty przystawowe , pozastawowe, dloniowe w glowie 4-5 otworow, w trzonie 3-5 otworow, w dlugosciach 43-61, 48-66, 47,65 mm plyty dloniowe dwukolumnowe w glowie 8-9 otworow od 50.5 mm - 68.5 mm |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
14 | Płyta do złamań pozastawowych dalszego końca kości promieniowej | Płyty długie do złamań pozastawowych w okolicy dalszego końca kości promieniowej - prawe /lewe Płytka dłoniowa - anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 3,5mm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi i sześciokątnymi. Materiał tytan i stal . w glowie 4 otwory, w trzonie od 5-15 otworow |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
15 | Płyta hakowa do dalszego końca kości łokciowej | Płytka hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory gwintowane prowadzące śruby blokowane śr. 2,0 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach, oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.0/1,5mm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Długość 46mm, 7 otworów . Materiał tytan stal |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
16 | System mini płyt do śródręcza i paliczków ręki | Płytka typu DCP 1.5 oraz LCP 1.5 kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości śródręcza i paliczków, Płyty wyposażone w otwory kompresyjne z możliwością zastosowania śrub korowych (kompresja międzyodłamowa). Płyty Systemu LCP 1.5 wyposażone w otwory gwintowane pod śruby korowe 1.5mm oraz blokowane w płycie typu LCP 1.5mm. Śruby korowe o śr.1.5 mm wkręcane za pomocą śrubokręta samotrzymającego krzyżowego. Materiał tytan. Płyty adaptacyjne proste o dl. 23,29, 36.39 ,48 mm , typu T - 8 otowrowaw trzonie , typu Y - 6, 8, 11 otworowa w trzonie , plyta kratkowa - otworow. Płytka typu LCP 1.5 ,2.0,2,4 blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości ręki i śródręcza, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). plyty proste o dl-27,51,67,71,72mm. , plyty kondylarne , typu T - 3/7 otworow, 2/7 otworow, typu Y3/7 otworow, kondylarne minin , typu H Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm (2.0/2.4). Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi (2.0/2.4). Materiał tytan i stal |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
17 | system plyt do miednicy | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy, Otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/miednicznych 3.5mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi. Materiał stal. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: - płyty proste, długość od 3 do 20 otworów, od 39 do 260mm |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | płyty wygięte łukowate, długość od 6 do 16 otworów, od 78 do 208mm |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | płyty wygięte typu „J”, długość od 10 do 16 otworów, od 130 do 208mm, prawe/lewe |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długość od 4 do 6 otworów, od 57 do 78 mm |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płyta sprężysta do miednicy |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
18 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kosci udowej | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kosci udowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bliższej nasady kosci udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z mo liwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 5.0 i 7,3mm W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty w wersji z hakiem i bez haka na kretarz wiekszy. Materiał stal. - płyty hakowe do bliższej nasady kosci udowej, długosc od 133 do 385mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 2 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne. - płyty do bliższej nasady kosci udowej (bez haka), długosc od 139 do 391mm, od 2 do 16 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie płytki, płyty lewe i prawe. |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
19 | Płyty anatomiczna do trzonu i dalszej czesci kosci udowej | Płyty proste, rekonstrukcyjnej oraz T i L wygieta anatomicznie, blokujaco – kompresyjna niskoprofilowe oraz o zmniejszonym kontakcie z koscia. Płyty wyposa ona w otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z mo liwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). Płyty wyposa one w podłu ny otwór blokujaco – kompresyjny umo liwia elastycznosc pionowego pozycjonowania płytki. Otwory owalne gwintowane z mo liwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0mm. Sruby blokujace wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Sruby blokowane w płycie samogwintujace i samotnace/samogwinujace z gniazdami szesciokatnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposaż one w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał tytan. |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płyty proste waskie -długosc od 2 do 24 otworów – od 44 do 440mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | proste szerokie -długosc od 6 do 24 otworów – od 116 do 440mm |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płyty wygiete szerokie - długosc od 12 do 18 otworów – od 229 do 336mm |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płyty rekonstrukcyjne, długosc od 3 do 16 otworów – od 56 do 303mm |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
20 | System płyty do złaman nasad kosci udowej i piszczelowej | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci udowej/bliższej nasady kosci piszczelowej. Na trzonie płyty LCP-LISS otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z mo liwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod ró nymi katami – w ró nych kierunkach sr. 5.0mm W czesci dalszej płytki LCP LISS otwory owalne gwintowane z mo liwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Płyty LISS wyposa one sa jedynie w otwory gwintowane pod sruby blokowane w płycie, dostepne tylko w tytanie. Instrumentarium wyposa one w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umo liwiajace przezskórne wkrecanie srub przez płyte. Płyty LCP LISS dostepne w stali i w tytanie. |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  |  |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
21 | System płyty do złaman dalszej nasady kosci udowej blokowane zmiennokątowo | Płyta anatomiczna do kłykci kości udowej wprowadzane technika minimalnie inwazyjna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokujaco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. Czterema zwojami gwintu.Są to otwory o zmienno-kątowym blokowaniu śrub blokujących - do 15 stopni w różnych kierunkach o sr. 5.0 mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie: lite i kaniulowane (5.0), z zmiennokątowym wprowadzeniu lub bez ,samogwintujące oraz samotnace/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium musi być wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę. Płyty do dalszej nasady kości udowej boczne mają długość od 159 do 447mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał tytan i stal |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
22 | plyty do bliższej nasady kosci piszcelowej | Płyta anatomiczna do bli szej nasady kosci piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do bli szej nasady kosci piszczelowej od strony bocznej i przysrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z możliwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod różnymi katami – w różnych kierunkach sr. 5,0mm/śr. 3.5mm oraz otwory do wstepnej stabilizacji drutami Kirschnera W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z mo liwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0.a takze 3.5/4.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Materiał tytan i stal . - płyty do bliższej nasady kosci piszczelowej boczne 4.5/5.0, dług. od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe - płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm, od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | płyty do bliższej nasady kosci piszczelowej przysrodkowe 4.5/5.0, dług. od 106 do 322mm,od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. od 93 do 301mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
23 | płyty do blizszej czesci piszczeli blokowane zmiennokątowo | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszajcym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższego końca kości piszczelowej, Mocowane od strony bocznej.Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia astyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty w dwóch rzędach otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni ośrednicy 3,5 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe ośrednicy 3,5 mm. Płyta w wariancie z małym i dużymwygięciem. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne lne zbudowane z części z czerema klumnami gwintowanymi oraz niegwintowanej z możliwościązastosowania alternatywnieśrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm.Śruby blokujące wkręcane za pomocąśrubokrętadynamometrycznego 3,5-1,5Nm i zmennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm.Śruby blokowane w płycie samogwintujące (3,5) i samotnące/samogwintujące (3,5mm) zgniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium podstawowe zmożliwościąrozszerzenia zestaw do operacji minimalnie inwazyjnych z ramionami celowniczymiradioprzeziernymi do blokowania przezskórnego.Płyty z małym i dużym wygięciem w ługościach od 4-14 otworów, 87-237mm. Materiał stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
24 | Płyta boczna i tylnoboczna do dalszego końca k.strzałkowej | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości strzałkowej Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej. Mocowane od strony tylnobocznej lub bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przej ściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych (kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokuj ąco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach o średnicy 2,4/2,7 mm. W części trzonowej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie lub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,0 mm. Śruby blokowane w płytce samogwintujące (2,4-3,5) i samotnace/samogwintujące (3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. materiał stal i tytan |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
25 | Płyta boczna do dalszego końca k.strzałkowej blokowana zmiennokątowo | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości piszczelowej i kości strzałkowej,Na trzoniepłyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe ośrednicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czerema klumnami gwintowanymi raz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm.Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-,5Nm i zmennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm.Śruby blokujące 2.4/2.7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm.Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące 3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty boczne do kości strzałkowej w długościach od 3-15 otworów, 79-235mm |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
26 | Płyty do złamań w obrębie bliższego końca k.piszczelowej tylnio-przysrodkowa | Płyta anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowa. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony tylno - przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera , w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał stal /tytan. - płyty do bliższego końca kości piszczelowej tylno-przyśrodkowe 3.5, dług. od 69 do 183mm, od 1 do 10 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki, płyty uniwersalne do kończyny prawej i lewej. |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
27 | Płyty kondylarne do dalszego konca k.udowej | Płyta anatomiczna do kłykci kosci udowejj wprowadzane technika minimalnie inwazyjna. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszajacym kontakt z koscia, blokujaco - kompresyjna do dalszej nasady kosci udowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagajace zaslepek/przejsciówek, blokujaco – kompresyjne z mo liwoscia zastosowania srub blokujacych lub korowych/gabczastych ( kompresja miedzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzace sruby blokujace pod ró nymi katami – w ró nych kierunkach sr. 5.0 i 7,3mm W czesci dalszej płytki otwory owalne gwintowane z mo liwoscia zastosowania alternatywnie srub blokowanych w płytce i korowych/gabczastych 4.5/5.0. Sruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0/7,3), samogwintujace oraz samotnace/samogwintujace z gniazdami szesciokatnymi i gwizadkowymi wkrecane przy pomocy srubokreta dynamometrycznego 4,0Nm. Sruby kompresyjne kaniulowane, konikalne o srednicy 5.0/7,3mm oraz nakładki kompresyjne kaniulowane do srub kronikalnych 5.0 umo liwiajace kompresje miedzykłykciowa. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiajace przezskórne wkrecanie srub przez płyte. Płyty do dalszej nasady kosci udowej boczne, długosc od 170 do 458mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. Materiał stal. |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
28 | Płyty do złamań w obrębie dalszego końca k.piszczelowej | Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja międzyodłamowa), podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami- w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płyty otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3,5/4,5/5,0, podłużny otwór blokująco-kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi . Materiał stal i tytan.Rozne rodzaje plyt: -płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem i bez, kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe. Dł. od 117 do 252mm(z podparciem) i od 116 do 246(bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | .- płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej, płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płyty |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | .- płytka rekonstrukcyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony tylniej, płyta uniwersalna, dł. od 147 do 173 mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona które można doginać i przycinać do anatomii, 17 otworów w głowie |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
29 | Płyty do złamań w obrębie dalszego końca k.piszczelowej blokowane zmiennokątowo | Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszego końca kości piszczelowejj,Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane w części blokującej i gładkie w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty zageszczone otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z możliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w każdym kierunku 15 stopni o średnicy 2,7 mm, z gwintowaną główką lub alternatywnie standardowe śruby korowe ośrednicy 2,4 mm. W części trzonowej płytki otwory dwufunkcyjne owalne zbudowane z części z czerema klumnami gwintowanymi raz niegwintowanej z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych/zmiennokątowych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm.Śruby blokujące 3,5 wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 3,5-,5Nm i zmennokątowe blokowane 3,5 - 2,5Nm.Śruby blokujące 2.4/2.7mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8/1.2 Nm.Śruby blokowane w płycie samogwintujące (2.4-3,5) i samotnące/samogwintujące 3,5mm) z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Płyty przyśrodkowe w wersji z ramieniem i bez w długościach od 4-16 otworów, 112-292mm. Płyty przednio-boczne w długościach od 4-16 otworów, 102-258mm. Płyty tylno-boczne typu L i Tw długościach od 4-6 otworów, 60-90mm. Płyty boczne do kości strzałkowej w długościach od 3-15 otworów, 79-235mm. Materiał stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
30 | Płyta anatomiczna do kości piętowej. | Płytka rekonstrukcyjna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna do kości piętowej. Płyta wyposażona w otworu dwufunkcyjne pod śruby blokowane i korowe/gąbczaste(2,7/3,5mm). Otwory gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych płytce i korowych/gąbczastych 2,7/3,5mm. Ramiona płyty umożliwiające ich ukształtowanie do anatomii, również skrócenie/przycięcie. Dwa pojedyncze ramiona bez otworów umożliwiające wstępną stabilizację płyty. śruby blokowane w płycie 2,7/3,5mm, samogwintujące oraz samo tnące/samo gwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał tytan i stal . Płyty prawe i lewe. Dł. od 64 do 81mm, 15 otworów.. 60 i 70 mm. |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
31 | system płytowy do korekcji Hallux-Valgus | system płytowy do korekcji Hallux-Valgus Płytka o kształcie X i prosta dwuotworowa - typu LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory stożkowo nagwintowane z możliwością zastosowania śrub blokujących. Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Materiał stal i tytan. Płyty X i śruby 2.4/2.7mm –płyty X w trzech rozmiarach XS-16mm, S-18mm, M-24mm i L-30mm, śruby blokowane i korowe o średnicy 2.4mm i 2.7mm z gniazdami pod śrubokręt gwiazdkowy.; plyty proste na sruby 2.7mm o rozmiarach od 40mm do 67mm; plyty typu H - 5 i 8 otworow; plyta na sr. 2.7 kondylarna o 2 otworach w glowie i 7 otworach w trzonie; plyta typu L o grubosci 1.5 mm od 3 do 4 otworow , dlugosci plyt od 32mm do 39.5 mm, prawa lewa; plyty typu L skosne pod sruby 2.7 o grubosci 1.5 mm , prawa/lewa, od 3do 4 otworow, dlugosci 34.3 - 41.8 mm; plyty typu T o grubosci 1.5 mm , od 3-4 otowrow pod sruby 2.7 mm; płyty do kosci lodkowatej, szesciennej, skokowej |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
32 | mini plyty do stopy | Płytka typu LCP blokująco - kompresyjna do złamań i rekonstrukcji w obrębie kości stopy i śródstopia, Płyty wyposażone w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowane otwory w części blokującej i gładkie- w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub zwykłych ( kompresja międzyodłamowa ). Śruby blokujące ze stożkowym gwintem na główce wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,4Nm i 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące z gniazdami gwizadkowymi. Materiał stal i tytan.system pos sruby 2.0/2.4 - system sklada sie z roznych plyt:plyta adaptacyjna - 12otworow; plyta prosta na sruby 2.0 o dlugosci od 27mm do 51mm ; plyta typu T 3/7 otworow; plyta adaptacyjna typu T 2/7 otworow; plyta adaptacyjna typu Y -3/7 otworow; plyta kondylarna mini - prawa/lewa |  | tytan i stal | sz | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
33 | system płyt va do stopy | Płytka o kształcie X, koniczyny , płyty proste i typu L, T - typu VA LCP blokujaco - kompresyjna zmiennokatowa do złaman i rekonstrukcji w obrebie kosci stopy i sródstopia, Płyty wyposa one w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z mo liwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w ka dym kierunku 15stopni.W czesci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z mo żliwoscia uż ycia srub korowych i blokowanych (w tym zmiennokatowych). Sruby blokujace ze sto kowym gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W czesci srodkowej płyta wyposa ona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłu ny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Mo liwosc zastosowania srub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Sruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposa one w specjalne narzedzia do kompresji z drutami kompresyjnymi, mini rozwieracz kostny do utrzymywania i rozwierania klina oraz narzedzia do kształtowania płyty. Materiał tytan i stal Płyty X – płyty X w rozmiarach 23,5x15mm, 27x18mm, 32x20mm i 36x20mm. Płyta prosta 2 i 4 otwory –płyta o długosci 27 i 40mm Płyta L 2 i 4 otwory – płyta o długosci 37, 44 i 62mm Płyta T 2 i 4 otwory –płyta o długosci 38, 45 i 64mm Płyta T 4 otwory –płyta o długosci 42mm, z elementem klinowym podtrzymujacym nastawienie kosci o szerokosci 0-7mm Płyta o kształcie koniczyny 2 i 4 otwory –płyta o długosci 35, 42 i 60mm |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Płytka o kształcie anatomicznym do korekcji palucha sztywnego - typu VA LCP blokujaco - kompresyjna zmiennokatowa do złaman i rekonstrukcji w obrebie kosci stopy i sródstopia w tym korekcji palucha sztywnego, Płyty wyposa one w otwory zbudowane z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu z mozliwoscia zastosowania srub blokowanych zmiennokatowo z odchyleniem od osi w ka dym kierunku 15stopni.W czesci trzonowej płyty otwory gwintowane lub dwubiegunowe z mo liwoscia u ycia srub korowych i blokowanych (w tym zmiennokatowych). Sruby blokujace ze sto kowym gwintem na główce wkrecane za pomoca srubokreta dynamometrycznego 0,8/1,2Nm. W czesci srodkowej płyta wyposa ona w dwa specjalne otwory w tym jeden podłu ny przeznaczone do kompresji z wykorzystaniem kompresyjnych drutów Kirschnera oraz szczypiec kompresyjnych. Możliwosc zastosowania srub blokowanych w płycie 2.4/2.7 wprowadzanych w osi otworów w głowie płyty. Sruby blokowane w płycie samogwintujace z gniazdami gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposa one w specjalne narzedzia do kompresji z drutami kompresyjnymi oraz rozwiertaki kuliste wklesłe i wypukłe do przygotowania przed fuzja powierzchni stawowych. Materiał tytan i stal Płyty anatomiczne MTP – płyty w rozmiarach małym,srednim (zgiecie grzbietowe 0, 5 i 10 stopni) oraz duzym ( zgiecie grzbietowe 5 stopni), długosc 42, 52 i 57mm Płyty anatomiczne MTP – płyty w wersji rewizyjnej (zgiecie grzbietowe 0 stopni), długosc 53 mm Płyty anatomiczne TMT – płyty w rozmiarach krótkim, długim, oraz typu T o długosciach 39,43 i 48 mm. |  | tytan i stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
34 | system srub hcs | Sruby kompresyjne HCS 1.5 z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci korowej (du a gestosc gwintu), srednica główki z gwintem 2,2mm, srednica rdzenia 1,2mm, srednica gwintu na koncu sruby 1,5 mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby, konstrukcja sruby umo liwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezale ne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, sruby z niepełnym gwintem w długosciach od 8 do 20mm, gniazdo sruby gwiazdkowe (typu stardrive), wykonane w tytanie |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Sruby kompresyjne HCS 2.4, HCS 3.0 kaniulowane z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci gabczastej (du a głebokosc gwintu), srednica główki z gwintem 3,5mm, srednica rdzenia 2,0mm, srednica gwintu na koncu sruby 2,4/3,0mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby (1,25mm), konstrukcja sruby umo liwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezale ne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, dostepne sruby z długim i krótkim gwintem w długosciach od 10 do 40mm, gniazdo sruby gwiazdkowe (typu stardrive), srednica drutu Kirschnera – prowadzacego 1,1mm, wykonane w tytanie |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Sruby kompresyjne HCS 4.5 kaniulowane z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci gabczastej (du a głebokosc gwintu), srednica główki z gwintem 5,0mm, srednica rdzenia 3,0mm, srednica gwintu na koncu sruby 4,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby, konstrukcja sruby umo liwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezale ne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, dostepne sruby z długim i krótkim gwintem w długosciach od 20 do 110mm, gniazdo sruby gwiazdkowe (typu stardrive), srednica drutu Kirschnera – prowadzacego 1,6mm, wykonane w tytanie Sruby kompresyjne HCS 6.5 kaniulowane z gwintowana główka, samotnace, samogwintujace. Gwint na główce sruby dostosowany do kosci korowej (podwójny zwój gwintu), gwint na koncówce sruby dostosowany do kosci gabczastej (du a głebokosc gwintu), srednica główki z gwintem 7,5mm, srednica rdzenia 4,8mm, srednica gwintu na koncu sruby 6,5mm, jednakowy skok gwintu na główce i koncu sruby, konstrukcja sruby umo liwiajaca wykonanie kompresji a nastepnie niezale ne wkrecenie główki sruby do kosci korowej, dostepne sruby z długim i krótkim gwintem w długosciach od 30 do 150mm, gniazdo sruby szesciokatne 4,0mm, srednica drutu Kirschnera – prowadzacego 2,8mm, wykonane w tytanie |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
35 |  | Sruba blokujaca LCP sr. 5.0 mm,samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
36 |  | Sruba blokujaca LCP sr. 5.0 mm,samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
37 |  | Sruba blokujaca LCP sr. 5.0 mm,samotnaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
38 |  | Sruba blokujaca LCP sr. 5.0 mm,samotnaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5mm, tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
39 |  | Sruba blokujaca kaniulowana LCP sr. 7.3 mm,samotnaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 4.0 mm, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
40 |  | Sruba konikalna kaniulowana sr. 7.3 mm,samotnaca, niepełny gwint, gniazdo szesciokatne 4.0 mm, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
41 |  | Sruba konikalna kaniulowana sr. 7.3 mm,samotnaca, pełny gwint, gniazdo szesciokatne 4.0 mm, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
42 |  | Sruba blokujaca kaniulowana LCP sr. 5.0 mm,samotnaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 4.0 mm, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
43 |  | Sruba konikalna kaniulowana sr. 5.0 mm,samotnaca, gniazdo szesciokatne 4.0 mm, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
44 |  | Sruba korowa 4,5mm - samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
45 |  | Sruba korowa 4,5mm - samogwintujaca, gniazdo srubokreta szesciokatne 3.5, stal |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
46 |  | śruba samogwintująca o średnicy 5.0 mm. do blokowania zmienno-kątowo w płycie o długościach od 14 do 100 mm./8mm-20mm |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
47 |  | śruba samogwintująca o średnicy 5.0 mm. do blokowania zmienno-kątowo w płycie o długościach od 20 do 100 mm. |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
48 |  | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
49 |  | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
50 |  | Śruby 3,5mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal zmiennokątowe |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
51 |  | Śruby 3,5mm korowe, dł. od 10 do 130mm, samogwintujące, tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
52 |  | Śruby 3,5mm korowe, dł. od 10 do 130mm, samogwintujące, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
53 |  | Śruby 3,5mm korowe do miednicy, dł. od 30 do 150mm, samogwintujące, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
54 |  | Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
55 |  | Śruby 2,7mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
56 |  | Śruby 2,7mm korowe, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
57 |  | Śruby 2,7mm korowe, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
58 |  | Śruby 2,7mm blokowane (glowa 2.4)w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące,tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
59 |  | Śruby 2,7mm blokowane (glowa 2.4)w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 10 do 60mm, samogwintujące,stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
60 |  | Śruby 2.4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące, tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
61 |  | Śruby 2.4mm blokowane w płytce, z gwintowaną główką, dł. 6-30 mm, samogwintujące, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
62 |  | Śruby 2,4mm korowe, dł. od 6 do 40mm, samogwintujące, tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
63 |  | Śruby 2,4mm korowe, dł. od 6 do 40mm, samogwintujące, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
64 |  | Śruby 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 6 do 30mm, samogwintujące, tytan |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
65 |  | Śruby 2,4mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, zmienno-kątowe, dł. od 6 do 30mm, samogwintujące, stal |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
66 |  | Śruba 2.0mm blokowane w płytce z gwintowaną główką, dł. od 6 do 60mm, samogwintujące, tytan/stal |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
67 |  | Śruba 2,0mm korowe, dł. od 6 do 38mm, samogwintujące, tytan/stal |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
68 |  | System LCP 1.5 - Śruba LCP 1.5, samogwintująca, |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
69 |  | System 1.5 - Śruba korowa 1.5, samogwintująca, |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
70 |  | Śruby kaniulowane 7,3 mm stal/tytan |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
71 |  | Śruby kaniulowane 7,0 mm stal/tytan |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
72 |  | Śruby kaniulowane 6,5 mm stal/tytan |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
73 |  | Śruby kaniulowane 4,5 mm stal/tytan |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
74 |  | Śruby kaniulowane 3,0 mm stal/tytan |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
75 |  | Śruby kaniulowane 2,4 mm stal/tytan |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
76 |  | podkładki do srub kaniulowanych |  | tytan/stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
77 | Płyty do osteotomi | System płytkowy do otwartej osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej,dalszej nasady kości udowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej/bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne zmożliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0.Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przypomocyśrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Kompletne instrumentarium zapewniające szybkie i precyzyjne wprowadzanie implantów, wyposażone w śrubokręt dynamometryczny, osteotomy, rozwieracze kostne, klinowy rozwieracz ze wskaźnikiem kąta. Implanty wykonane są z tytanu dla większej wytrzymałości, sprężystości,biokompatybilne i bezpieczne dla MRI. Płyty dostepne jako: - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej boczne, długość141mm, otwory w trzonie i 6 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii dalszej nasady kości udowej przyśrodkowe, długość 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, uniwersalne oraz płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej boczne, długość102mm, 3 otwory w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty do osteotomii bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe, długość 115mm i 112mm, 4 otwory w trzonie i 4 otwory w głowie płytki, płyty uniwersalne |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
78 | system kabli / piny | System kabli ortopedycznych z zaciskami . Dostepne dwie srednice kabli: 1.0 i 1.7mm zbudowane z wiazek (8x7)+(1x19) przewodów zapewniajace wysoka elastycznosc i kontrole, implanty wykonane ze stali nierdzewnej implantowej, system kompatybilny ze wszystkimi systemami płytkowymi Synthes wykonanymi ze stali nierdzewnej implantowej, wszytkie kable wyposażone w pojedynczy zacisk, instrumentarium wyposażone w narzedzia do przewlekania, napinania oraz obcinania kabli, instrumentarium wyposażone w wielorazowe zaciski tymczasowe umożliwiajace prawidłowe ustawienie zespolenia oraz napreżenie zespołu kabli, możliwosc mocowania do płytek płytek poprzez trzpienie kostne (PIN), trzpienie łaczone z gniazdem w główce sruby , oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | trzpienie kostne , trzpienie łaczone z gniazdem w główce sruby , oraz trzpienie z oczkiem okragłym i szerokim wkrecane w nagwintowany otwór w płycie typu LCP. |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
79 | stabilizatory zewnetrzne | Stabilizator zewnętrzny duży do uda i podudzia złożony z 4 klamer pojedynczych(łącząca pręt z grotem), 2 klamer uniwersalnych (łączaca pret-grot,pret-pret,grot-grot) i 5 prętów z włókna węglowego - przezierne o śr. 11mm (w długości od 100mm - 650mm - w tym do 150 mm przeskok co 25 mm powyzej 150mm - co 50 mm) –wszystko jako 1 komplet. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe.Zestaw instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce. Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących – 20szt. oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm do wyboru. w zestawie:
|  | klamra pojedyncza |  |  | szt | 4 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | klamra uniwersalna |  |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | pręty |  |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Grotowkręt Schanz samotnące |  |  | szt | 15 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Grotowkręt Schanz |  |  | szt | 10 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | klucz kombinowany |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Uniwersalny uchwyt wiertarski |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Adaptor na grotowkręt Seldrill |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Stabilizator zewnętrzny duży do łokcia złożony z 4 klamer pojedynczych(łącząca pręt z grotem), 4 klamer uniwersalnych (łączaca pret-grot,pret-pret,grot-grot) ,pręta przegubowego sterylnie pakowanego i 5 prętów z włókna węglowego - przezierne o śr. 11mm (w długości od 100mm - 650mm - w tym do 150 mm przeskok co 25 mm powyzej 150mm - co 50 mm) –wszystko jako 1 komplet. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe.Zestaw instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce. Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących – 20szt. oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm do wyboru. w zestawie:
|  | klamra pojedyncza |  |  | szt | 3 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | klamra uniwersalna |  |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | pręty |  |  | szt | 5 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | pręt przegubowy sterylnie pakowany |  |  | szt | 2 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Grotowkręt Schanz samotnące |  |  | szt | 20 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Grotowkręt Schanz |  |  | szt | 19 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Stabilizator zewnętrzny średni złożony z 4 klamer pojedynczych średnich(łącząca pręt z grotem), 2 klamer uniwersalnych srednich (łączaca pret-grot,pret-pret,grot-grot) i 5 prętów z włókna węglowego - przezierne o śr. 8mm (w długości od 120mm - 460mm - z przeskokiem co 40 mm ) –wszystko jako 1 komplet. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe.Zestaw instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce. Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących – 20szt. oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm do wyboru. w zestawie:
|  | klamra pojedyncza |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | klamra uniwersalna |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | pręty |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Grotowkręt Schanz samotnące |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Grotowkręt Schanz |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | klucz kombinowany |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | klucz szesciokątny |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Adaptor na grotowkręt Ø 4.0 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Trokar |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | tuleja wiartarska gwint |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | tuleja wiertarska 4,0/2,5 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
Stabilizator zewnętrzny mały złożony z: 4 klamer pojedynczych małych(łącząca pręt z grotem), 2 klamer uniwersalnych małych (łączaca pret-grot,pret-pret,grot-grot) i 5 prętów z włókna węglowego - przezierne o śr. 4mm prostych(w długości od 60mm - 200mm - z przeskokiem co 20 mm ) i o śr. 4mm wygiętych( o promieniu 60mm) –wszystko jako 1 komplet. Klamry wykonane z lekkiego stopu tytanu, bezpieczne dla rezonansu magnetycznego (z oznaczeniami na klamrach), samozatrzaskowe.Zestaw instrumentów do zakładania stabilizatora wraz z szybkozłączkami magnetycznymi do wkręcania grotowkrętów na wiertarce. Zestaw grotowkrętów Schanza samogwintujących – 20szt. oraz samotnących – 20szt. śr. 2,5-6mm do wyboru. w zestawie:
|  | Zacisk zatrzaskowy |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zacisk kombinowany zatrzaskowy |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Pręt z/włókna węglowego Ø 4 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Pręt z/włókna węglowego Ø 4 wygięty |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Grotowkręt Schanz Ø 4 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Grotowkręt Schanz Ø 4 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Komplet tuleji wiertarskich |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Klucz/nasadowy Ø 7 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Klucz/kombinowany Ø 7 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Adaptor |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | VC do małego stabilizatora |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Pokrywa |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
80 | Tytanowe Gwozdzie Elastyczne | System tytanowych gwozdzi elastycznych, do stabilizacji złaman trzonowych oraz przynasadowych wszystkich kosci konczyn długich u dzieci oraz złaman kosci konczyn górnych u dorosłych, prosta technika wprowadzania umożliwia bezpieczne zaopatrywanie złaman u dzieci (bez przechodzenia przez chrzastke wzrostowa); spłaszczony koniec gwozdzia wygiety pod różnym katem w zależnosci od srednicy gwozdzia, ułatwiajacy wprowadzanie oraz zapobiegajacy perforacji sciany dalszej kosci korowej, oraz zapewniajacy lepsze trzymanie implantu; implanty wykonane sa z tytanu, kompatybilne dla rezonansu magnetycznego; wszystkie implanty oznaczone kolorystycznie, widoczne oznaczenia laserowe – m.in. strony wprowadzenia; możliwosc blokowania za pomoca zaslepki samotnacej, samogwintujacej do stabilizacji w kosci tytanowego gwozdzia elastycznego, z gniazdem na gwózdz i gładka zewnetrzna osłona tkanek miekkich, zaslepka wkrecana przy pomocy srubokreta nasadowego, dwie srednice – mała dla gwozdzi od 1,5 do 2mm i du a dla gwozdzi od 3 do 4mm; zakres dostepnych rozmiarów gwozdzi: srednica: 1,5-4mm długosc: 300mm (dla srednicy 1,5mm) i 440mm dla pozostałych rozmiarów, materiał tytan; |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | zaslepka do gwozdzi elastycznych |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
81 | gwozdz piszczelowy | Gwóźdź tytanowy podudziowy: -gwóźdź umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie zarówno dalszej jak i bliższej nasady piszczeli (m.in. wg klasyfikacji AO: 41-A2/A3, 43-A1/A2/A3, 41-C1/C2, 43-C1/C2). Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego i dystalnego. Możliwość kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach od 255mm do 465 mm ze skokiem, co 15 mm. Średnica gwoździ: - gwoździe lite: 8mm, 9mm, 10mm - gwoździe kaniulowane: 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm, 13mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 4,0 mm w długości od 18mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm. (do blokowania gwoździ ø 8 i 9 mm) |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm i od 85 -100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ ø 10 - 13 mm) |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowo/gąbczaste 5,0 w długości od 30mm do 90mm z przeskokiem, co 5 mm. (do blokowania w obrębie nasady bliższej) |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm oraz zaślepka 0 mm do blokowania śruby ryglującej gąbczastej gwoździa podudziowego. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
82 | gwozdz udowy boczny | Gwóźdź udowy, blokowany kaniulowany, tytanowy. Proksymalne ugięcie umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do krętarza większego. Promień ugięcia gwoździa w projekcji A/P – 1,5 m. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120 stopni antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych, umożliwiających leczenie złamań podkrętarzowych. Gwoździe do prawej i lewej nogi. Gwóźdź w rozmiarach od 300mm do 480 mm ze skokiem, co 20 mm. Średnica gwoździ: od 9 mm do 16 mm, ze skokiem, co 1 mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 5,0 mm w długości od 26mm do 80mm z przeskokiem, co 2 mm i od 85 -100mm z przeskokiem, co 5mm. (do blokowania gwoździ ø 9 - 13mm) |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 60mm z przeskokiem, co 2 mm i od 60 -100mm z przeskokiem, co 4-5mm. (do blokowania gwoździ ø 14-16 mm) |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm 20 mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba doszyjkowa 6,5mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
83 | gwozdz udowy rekonstrukcyjny nowego typu | Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznym kącie ugięcia 6 stopni, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary 170 mm i 200 mm o kątach 125 i 130 stopni, średnica gwoździ 9, 10, 11, 12 mm oraz gwoździe o długości 240mm i kątach 125, 130 i 135 stopni, średnica gwoździ 9, 10, 11, 12 mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Gwóźdź udowy blokowany rekonstrukcyjny długi do złamań przezkrętarzowych, materiał tytan, gwóźdź w anatomicznej krzywej wygięcia wynoszącej 1500 mm, możliwość blokowania statycznego i dynamicznego w części dalszej rozmiary 340 mm, 380 i 420mm o kątach 125 i 130 stopni, średnica gwoździ 9, 10. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba doszyjkowa z ostrzem helikalnym z wewnętrznym mechanizmem blokującym zapobiegającym rotacji głowy kości udowej o długości od 80-120mm z przeskokiem, co 5 mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba tytanowa do blokowania gwoździ o średnicy 5,0mm w długościach od 26 - 100mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
84 | gwozdz udowy typu gama | gwóźdź przezkrętarzowy rekonstrukcyjny. Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjnydo złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6º (w przypadku gwoździ długich krzywa ugięcia 1500 mm), możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej. Możliwość zastosowania zwykłej śruby doszyjkowej ø11mm z gwintem owalnym,lub śruby doszyjkowej z ostrzem heliakalnym spiralno-nożowym) ø11mm, z wewnętrznym mechanizmem blokującym, zapobiegającym rotacji głowy kości udowej; w długości:od 70 mm do 100 mm z przeskokiem co 5 mm, sterylna.Gwóźdź posiada wewnętrzny mechanizm blokujący, zapobiegający rotacji śruby doszyjkowej. Gwóźdź wykonany jest z tytanu, dostępny w długościach:- 170mm,średnica ø10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej ilewej kończyny,- 235mm,średnica 10, ø11, ø12mm, kąt 125°, 130°, 135°, uniwersalny, do prawej ilewej kończyny,- 300 - 460mm,średnica ø10, ø11, ø12 i ø14 mm, w wersji prawy i lewy;- zaślepka daje możliwość przedłużenia gwoździa do 15mm.w komplecie: gwóźdź,śruba doszyjkowa (gwintowana),śruba blokująca, zaślepka |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba doszyjkowa |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zaślepki kaniulowane |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba tytanowa do blokowania gwoździ o średnicy 5,0 mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba doszyjkowa spiralna 1200 |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
85 | gwozdz do artrodezy stawu skokowego | Gwózdz tytanowy odpietowy. Gwózdz anatomiczny umo liwiajacy wykonanie pełnej artrodezy stawu skokowego. Gwózdz wygiety pod katem 12stopni w czesci bli szej. Wielopłaszczyznowe blokowanie gwozdzia. Mo liwosc blokowania gwozdzia w kosci pietowej przy pomocy ostrza spiralo-no owego i srub o sr. 6,0mm blokowanych katowo przy pomocy zaslepki. Mo liwosc blokowania sruba w czesci bli szej gwozdzia srubami 5,0mm prostopadle przez kosc piszczelowa oraz skosnie przez kosc skokowa. Otwór dynamizacyjny w czesci bli szej gwozdzia. Ramie celownika umo liwiajace blokowanie wszystkich otworów w gwozdziu. Srednice : 10, 12,13mm i długosci 150,180 i 240mm. Sruby blokujace z gniazdem gwiazdkowym. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Sruba blokujaca sr. 5,0mm, jasno zielona, |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Sruba blokujaca sr. 6,0mm, zielonkawoniebieska, |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Ostrze spiralno-nożowe, złote, do gwozdzi sródszpikowych |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zaslepka gwozdzia zielonkawoniebieska, |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zaslepka gwozdzia , złota,do ostrza spiralno-nożowego, |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
86 | gwozdz udowy boczny dla mlodocianych | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy, anatomiczny o kształcie dopasowanym do anatomii kości u młodocianych (w fazie wzrostu).Proksymalne wygięcie pod kątem 12stopni umożliwiające założenie z dostępu bocznego w stosunku do szczytu krętarza większego. Gwóźdź z możliwościa blokowania proksymalnego 130 ̊antegrade. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 120oz antewersją, o średnicy 5.0mm i długościach od 50mm do 125mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm.Śruby blokujące ośr. 4.0mm z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami– kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła.Średnice gwoździ 8.2, 9 i 10 mm , w długościach od 240mm do 400mm. (w standardzie: gwóźdź, trzyśruby plus zaślepka) |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruby ryglujące samogwintujące, tytanowe, z gniazdem gwiazdkowym – w rozmiarach: - korowe 4,0 mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm 20 mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba doszyjkowa |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
87 | gwozdz ramienny | Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź kaniulowany z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów. Gwóźdź w rozmiarach 150mm oraz od 190mm do 320mm z przeskokiem, co 10 mm. Średnica gwoździa 7mm, 9 mm, 11 mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba blokująca samogwintująca, z gniazdem gwiazdkowym, średnica 4,0 mm w długości: od 18 mm do 60 mm z przeskokiem, co 2 mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba spiralna w długościach od 32 do 54 mm z przeskokiem, co 2 mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0mm, 5mm, 10mm, 15mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
88 | gwozdz udowy /odkolanowy | Gwóźdź udowy, blokowany, kaniulowany, tytanowy.Z możliwością implantowania antegrade i retrograde przy użyciu tego samego implantu. Możliwość blokowania zużyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację.Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei iwiertła. Gwóźdźuniwersalny – do prawej i lewej nogi. Zaślepki kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm.Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 160mm do 280mm ( co 20 mm) - gwozdzie krotkie proste oraz od 300m do 480 mm ( co 20 mm) - gwozdz długi wygiety anotomicznie. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruby ryglujące samogwintujące, z gniazdem gwiazdkowym. Śruby korowe 5,0 mm lub korowe 6,0 mm w długości od 26mm do 60 mm z przeskokiem co 2 mm; od 64 mm do 80 mm z przeskokiem 4 mm oraz w długości 85-100 mm z przeskokiem co 5 mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Śruba spiralna do gwoździa udowego odkolanowego od 45 mm do 00 mm co 5 mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | zaślepki kaniulowane o przedłużeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm i 20 mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
89 | Gwózdz sródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy,kaniulowany prosty, krótki z wielopłaszczyznowym blokowaniem | Możliwosc blokowania sruby w srubie w czesci bliższej. Sruby blokujace w czesci bliższej wyposażone w otwór umożliwiajacy wprowadzenie dodatkowej sruby blokowanej 3,5mm stabilnej katowo. Sruby w czesci bliższej z zaokraglona koncówka z głowa samotnaca wpuszczana w kosc z czterema otworami do mocowania szwów. Możliwosc wielopłaszczyznowego blokowania bliższego i dalszego. W czesci bliższej gwózdz blokowany srubami ze stabilnoscia katowa poprzez zablokowanie we wpuszczene w gwózdz tuleji wykonanej z polietylenu. W czesci bliższej gwózdz wyposażony w 4 otwory o różnych płaszczyznach, w czesci srodkowej gwózdz wyposażony w otwór skosny dla sruby blokowanej przechodzacej przez przysrodkowo tylna czesc głowy kosci ramiennej, w czesci dalszej gwózdz wyposa ony w dwa otwory o różnych płaszczyznach. Instrumentarium z możliwoscia srodoperacyjnego celownika do blokowania w czesci bliższej i dalszej. Gwózdz w wersji do prawej i lewej reki.Srednice gwozdzia czesc bliższa/czesc dalsza 9,5/8mm oraz 11/9,5mm o długosci 160mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Sruby blokujace w czesci bliższej o srednicy 4,5mm o długosci od 20 do 60mm ze skokiem co 2mm. |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Sruba blokujaca sr. 4,0mm do gwozdzi Expert, od 10 mm - 60 mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Zaslepka gwozdzia, o dł. od 0 mm do 15 mm |  | tytan | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
90 | system stabilizacji miednicy | Kompresyjny system stabilizacji złamań tylnej ściany miednicy przy pomocy prętów gwintowanych oraz nakrętek z podkładkami. Pręty gwintowane na całej długości o średnicy 6mm i długości 200 lub 260mm. Podkładki o średnicy 6mm oraz nakrętki proste i zaokrąglone przeznaczone do wykonania kompresji między grzebieniami biodrowymi miednicy. Otwory nawiercane wiertłem 6mm o długości 195mm. Wszystkie implanty oraz wiertło w opakowaniu sterylnym. W komplecie: podkładka zaokrąglona – 4szt., nakrętka zaokrąglona o średnicy 6mm, nakrętka sześciokątna o średnicy 6mm – 4szt., pręt gwintowany o średnicy 6mm – 2 szt., wiertło o średnicy 6mm o dł. 195mm - 1 szt.
|  | podkładka zaokrąglona |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | nakrętka zaokrąglona |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | nakrętka sześciokątna |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | pręt gwintowany |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | wiertło |  | stal | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
91 | wiertła do usuniecia uszkodzonych srub | Wiertło węglowe śr. 4.0 mm do stali nierdzewnej do narzędzi i tytanu, sterylne |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Wiertło węglowe śr. 6.0 mm do stali nierdzewnej do narzędzi i tytanu,sterylne |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Wiertło śr. 2.5 mm do stali nierdzewnej do implantów, sterylne |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Wiertło śr. 3.5 mm do stali nierdzewnej do implantów, sterylne |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | Wiertło śr. 4.8 mm do stali nierdzewnej do implantów, sterylne |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
92 | System do rozwiercania /płukania kanału sródszpikowego | System złożony z jednorazowej tuby ssącej o śr. 11mm z przyłączonymi głowicami rozwiercającymi o śr. 12mm-19 mm z otworami doprowadzającymi roztwór płuczący , zapakowanej sterylnie .Dostępne dwie dł. tub ssących :360 mm i 520 mm. Wał rozwiertaka przyłączany do systemu głowica / tuba wykonany z elastycznego stopu tytanu-nitionolu .System umozliwia jednoczesne płukanie i rozwiercanie zmniejszając podczas pracy ciśnienie wewnątrz kanału śródszpikowego oraz temperaturę ( chłodzenie) .W skład kopmletu wchodzi : Tuba ssącao dł. od 360mm-520 mm, głowica rozwiertaka o średnicy od 12mm-19mm, uszczelka .
|  | tuba ssąca |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | głowica |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | uszczelka |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
93 | system typu DHS/DCS | System płytkowy ze śrubą spiralną -nożową i gwintowaną do złamań bliższej nasady kości udowej oraz do złamań dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi pod śruby kompresyjne. W części bliższej otwór pod śrubę doszyjkową – gwintowaną lub spiralno-nożową. W części trzonowej płyta wyposażona w otwory blokowano-kompresyjne . Materiał stal/tytan - płyta dynamizacyjna do bliższej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 130-150stopni, od 2 do 20 otworów w części trzonowej, długość tulei 25 i 38mm - płyta dynamizacyjna do dalszej nasady kości udowej z otworami kompresyjnymi , kąt szyjkowy 95stopni, od 6 do 22 otworów w części trzonowej, długość tulei 25mm Komplet złożony z: płyta+śruba doszyjkowa+śruba kompresyjna do śruby doszyjkowej+śruba blokująca / kompresyjna x 3 |  | stal/tytan
|  | płyta lcp |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | sruba doszyjkowa 12,5mm |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | sruba spiralnonozowa |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | sruba kompresyjna |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | sruba blokująca srubę doszyjkową |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
94 | Biomateriały | Syntetyczny biomateriał do uzupełniania ubytków kostnych, podstawowy składnik - 100% beta trójfosforan wapnia , materiał nie wydzielający ciepła przy wprowadzaniu i scalaniu - wytrzymałość na siły ściskające około 7,5Mpa - pełna wytrzymałość uzyskiwana po 24h od wprowadzenia - biokompatybilny i biorozpuszczalny – neutralny odczyn Ph - opakowania sterylne. Czas pełnej przebudowy od 6 do 18 miesięcy. Materiał dostępny w różnorodnych formach i objętościach, w postaci pasty(wymagającej zmieszania składników), oraz gotowy do bezpośredniego użycia w postaci granul i gotowych ksztatek- kliny cylindry. Materiał w postaci pasty wymagający zmieszania składników - wprowadzany do przestrzeni międzykostnej przez różnokształtne igły, dostępny w objętościach 2,5; 5,0 oraz10,0 cm³. Materiał w postaci blokow w rozmiarach 5x5x10mm i 12.5x12.5x10mm .- oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Material w postaci klinów o rozmiarach kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm oraz kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm - oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Materiał w postaci granul, gotowy bezpośredniego użycia o rozmiarach granul (0,5-0,7mm, 0,7-1,4mm, 1,4-2,8mm i 2.8-5.6mm) oraz objętościach 0,5; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 i 20,0 cm³. - porowatość 60 % -oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Material w postaci cylindrow w rozmiarach o sr. 8.5 / 9.5 / 10 .5 mm. o dł. 25 mm -oferowany wraz z systemem perfuzyjnym. Materiał w postaci pasty nie wydzielający ciepła do przygotowania bezpośrednio w strzykawce w objetościach : 2.5, 5, 10 cm3 wraz z kaniulami.
|  | granulat śr.0.7-1.4mm, 0,5 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | granulat śr.0.7-1.4, 1 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | granulat śr.0.7-1.4, 2.5 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | granulat śr.1.4-2.8, 2.5 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | granulat śr. 2.8-5.6, 2,5cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | granulat śr. 1.4-2.8, 5 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | granulat śr 2.8-5.6, 5 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | granulat śr. 1.4-2.8, 10 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | granulat śr 2.8-5.6, 10cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | granulat śr 1.4-2,8 / 2.8-5.6 mm, 20 cm 3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | bloki 12.5 x 12.5 x 10 mm |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | bloki 5 x 5 x 10 mm |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych, kąt:10° -26°, 25 x 20 x 6-14 mm |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | syntetyczne kliny do uzupełniania ubytków kostnych półokrągłe kąt:7° -13°, 25 x 35 x 7-13mm |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | cylinder o sr. 8.5 / 9.5 / 10 .5 mm. o dł. 25 mm |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | pasta poj. 2,5 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | pasta poj. 5 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | pasta poj. 10 cm3 |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
|  | zestaw igieł do podawania preparatu |  |  | szt | 1 | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | Razem: |  |  | 0 | 0
…………………………………………….
podpis Wykonawcy