Załącznik nr 8 do SIWZ

Parametry techniczne oferowanego aparatu do witrektomii

| Lp. | Parametr | Warunek | Parametr oferowany, opis |
| --- | --- | --- | --- |
| WITREKTOMIA |
| 1. | Rok produkcji aparatu 2014 | TAK |  |
| 2. | Pneumatyczny napęd noża | TAK |  |
| 3. | Jednoczasowa kontrola częstotliwości cięcia i podciśnienia z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 4. | Zakres prędkości pracy noża (cięć) | Min.100-4500 |  |
| 5. | Możliwość regulacji cyklu pracy noża tj. czasu otwarcia i zamknięcia portu aspiracyjnego | TAK |  |
| 6. | Zakres wytwarzanego podciśnienia (mmHg) | Min.0-650 |  |
| 7. | Możliwość pracy z nożem 20,23,25 i 27 G | TAK |  |
| 8. | Możliwość automatycznej kompensacji śród operacyjnych zmian ciśnienia wewnątrzgałkowego | TAK |  |
| 9 | Witrektomia przednia i tylna | TAK |  |
| 10 | Witrektomy o średnicach 20G, 23G, 25G, 27G do 8000 cięć/min. | TAK |  |
| POMPA ASPIRACYJNA |
| 11. | Pompa robocza wytwarzająca Podciśnienie poprzez przepuszczanie sprężonego powietrza przez układ ze zwężką (otworem) o kontrolowanej wielkości (np. typu venturi) | TAK |  |
| 12. | Możliwość regulacji przepływu w trybie witrektomii 20G | TAK |  |
| 13. | Pojemność komory aspiracyjnej w kasecie | Max. 55ml |  |
| ILUMINACJA ŚWIATŁOWODOWA |
| 14. | Możliwość stosowania światłowodów o różnych średnicach 20G, 23G, 25G, 27G | TAK |  |
| OŚWIETLACZ SWIATŁOWODOWY |  |
| 15. | Ksenonowe źródło światła | TAK |  |
| 16. | Automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonego światłowodu | TAK |  |
| 17. | Min. 2 porty | TAK |  |
| 18. | Niezależne włączanie i regulacja natężenia oświetlenia | TAK |  |
| 19. | Możliwość chwilowego wyłączenia | TAK |  |
| MODUŁ DO FAKOEMULSYFIKACJI |  |  |
| 20. | Częstotliwość pracy głowicy (kHz) | 32-44 |  |
| 21. | Możliwość pracy w trybie pulsacyjnym do 100 pulsów/sekundę | TAK |  |
| 22. | Typy końcówek | Podać, opisać |  |
| 23. | Możliwość regulacji przepływu | TAK |  |
| FAKOFRAGMENTACJA |
| 24. | Możliwość podłączenia głowicy do fakofragmentacji | TAK |  |
| LASER |
| 25. | Wbudowany laser 532 nm | TAK |  |
| 26. | Moc regulowana w zakresie minimalnym (mW) | 30-2000 |  |
| 27. | Wbudowane źródło światła laserowego o długości fali 532 (wiązka terapeutyczna) oraz światła czerwonego (celowniczego) | TAK |  |
| 28. | Tryby pracy: pojedynczy strzał, seria, ciągły | TAK |  |
| 29. | Możliwość zastosowania sond laserowych 20G, 23G, 25G, 27G w tym dla 20G, 23G co najmniej dwóch różnych typów oraz sond laserowych z jednoczesną endoiluminacją gałki ocznej | TAK/podać |  |
| MODUŁ WYMIANY POWIETRZA |
| 30. | Moduł podaży powietrza z regulowanym ciśnieniem podaży w zakresie co najmniej do 115 mmHg | TAK |  |
| POZOSTALE FUNKCJE |
| 31. | Moduł pneumatycznego zasilania mikronarzędzi np. mikronożyczek | TAK |  |
| 32. | Możliwość zmiany butelki z płynem infuzyjnym bez konieczności przerywania pracy witrektomu | TAK |  |
| 33. | Możliwość automatycznego przełączenia z przełącznika nożnego pomiędzy podawaniem płynu i powietrza przez kaniulę infuzyjną z regulacją ciśnienia podaży | TAK |  |
| 34. | Moduł do podawania i odsysania oleju silikonowego | TAK |  |
| 35. | Możliwość jednoczesnego podawania oleju silikonowego i aktywnego odsysania płynu | TAK |  |
| 36. | Diatermia bipolarna z możliwością liniowej kontroli z przełącznika nożnego | TAK |  |
| 37. | Zakres dostępnej infuzji/irygacji wymuszonej ciśnieniem powietrza ( nie grawitacyjnej)(mmHQ) | 0-120 (+/- 5) |  |
| 38. | Możliwość szybkiego podniesienia ciśnienia infuzji w celu wykonania tamponady krwawienia w czasie witrektomii ( aktywacja z przełącznika | TAK |  |
|  | nożnego) |  |  |
| 39. | Reflux- możliwość liniowej kontroli | TAK |  |
| 40. | Możliwość zapamiętania a następnie wydrukowania informacji o poszczególnych zabiegach ( np. ilość strzałów lasera, czas i średnia moc ultradźwięków, czas witrektomii) | TAK |  |
| 41. | Sterowanie parametrami poprzez kolorowy eRran dotykowy o przekątnej min. 14 cali | TAK |  |
| 42. | Wbudowany moduł pozwalający na wyświetlanie aktualnych parametrów pracy aparatu na ekranie zewnętrznego monitora podłączonego do kamery w mikroskopie operacyjnym | TAK |  |
| 43. | Możliwość indywidualnego zaprogramowania parametrów dla minimum 5 operatorów | TAK |  |
| 44. | Przełącznik nożny z możliwością programowania funkcji poszczególnych przycisków | TAK |  |
| 45. | Sterowanie bezprzewodowe | TAK |  |
| 46. | Sygnalizacja akustyczna parametrów pracy i stanów alarmowych , potwierdzenia głosowe | TAK |  |
| 47. | Moduł umożliwiający automatyczne napełnianie strzykawek gazem | TAK |  |
| WYMAGANE WYPOSAZENIE - konfiguracja dla jednego aparatu |
| 48. | Konsola aparatu | 1 szt. |  |
| 49. | Przełącznik nożny | 1 szt. |  |
| 50. | Przewód do sprężonego powietrza | 1 szt. |  |
| 51. | Pokrowiec na aparat | 1 szt. |  |
| 52. | Pilot zdalnego sterowania | 1 szt. |  |
| 53. | Głowice ultradźwiękowe do fakoemulsyfikacji | 4 szt. |  |
| 54. | Końcówki do Irygacji/Aspiracji bimanualne | 4 szt. |  |
| 55. | Pęseta diatermiczna prosta | 1 szt. |  |
| 56. | Kabel do diatermii | 2 szt. |  |
| 57. | Głowica ultradźwiękowa do fakofragmentacji | 2 szt. |  |
| 58. | Sprężarka zasilająca aparat sprężonym powietrzem | 1 szt. |  |
| 59. | Filtr do lasera 532 nm | 1 szt. |  |
| 60. | Kluczyk metalowy do odkręcania tipów | 2 szt. |  |
| WYMAGANE DOKUMENTY |
| 61. | Instrukcja obsługi w języku polskim zawierająca informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie, dostarczona wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 62. | CE lub inny dokument dopuszczający urządzenie do stosowania w placówkach medycznych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 63. | Wykaz punktów serwisowych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 64. | Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dostarczony wraz z urządzeniem | TAK |  |
| 65. | Producent aparatu | Podać |  |
| 66. | Typ / nazwa aparatu | Podać |  |
| 67. | Okres gwarancji | min. 24 miesiące |  |

Oświadczamy, że oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, 
bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

Zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia.

Oświadczamy, że przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt Wykonawcy.

……………………….                                               ………………………………………………

data		                                            (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy)