Przenośny aparat USG – 1 kpl.

|  | Parametry | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 2 | aparat przenośny o maksymalnych wymiarach: szerokość 370 mm głębokość 360 mm wysokość 100 mm | Tak |  |
| 3 | zasilanie sieciowe 220-240V | Tak |  |
| 4 | zasilanie akumulatorowe pozwalające na min. 1 godz ciągłej pracy | Tak |  |
| 5 | ciężar aparatu ≤ 6 kg | Tak |  |
| 6 | monitor wysokiej rozdzielczości, minimalna rozdzielczość 1024x768 pixeli | Tak |  |
| 7 | minimalna przekątna monitora 15” ( podać ) | Tak |  |
| 8 | minimalna ilość niezależnych kanałów przetwarzania 1024 | Tak |  |
| 9 | dynamika systemu min.170dB | Tak |  |
| 10 | minimalny zakres częstotliwości głowic 1,5-15,0 MHz | Tak |  |
| 11 | maksymalna głębokość obrazowania > 30 cm, (podać) | Tak |  |
| 12 | częstotliwość odświeżania obrazu ( Frame rate) w obrazowaniu 2D ≥ 390 ( podać) | Tak |  |
| 13 | pamięć Cine min 1000 obrazów | Tak |  |
| 14 | wózek do przewozu aparatu, oryginalny tego samego producenta co aparat | Tak |  |
| 15 | 3 aktywne, równoważne porty do podłączenia głowic obrazowych, bezpośrednio w aparacie lub na wózku. Możliwość wyboru głowic z pulpitu aparatu | Tak |  |
| 16 | ARCHIWIZACJA |  |  |
| 17 | archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku o pojemności min. 150GB ( podać pojemność dysku) | Tak |  |
| 18 | zainstalowany w ultrasonografie lub na wózku napęd dysków CD/DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów zbadania. | Tak |  |
| 19 | możliwość zapisu obrazów i pętli obrazowych na dysku CD-R lub DVD w formatach jpeg, avi, bmp, TIFF | Tak |  |
| 20 | videoprinter czarno-biały ( zainstalowany na wózku od aparatu) | Tak |  |
| 21 | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 22 | 2D | Tak |  |
| 23 | obrazowanie w technice 2 harmonicznej | Tak |  |
| 24 | automatyczna optymalizacja obrazu 2D oraz spektrum dopplerowskiego (ustawienie linii bazowej) za pomocą jednego przycisku w zależności od treści obrazu | Tak |  |
| 25 | 2D | Tak |  |
| 26 | M-mode | Tak |  |
| 27 | doppler spektralny z falą pulsacyjna ( pw-D) | Tak |  |
| 28 | zakres regulacji korekcji kata ± 0-89° | Tak |  |
| 29 | regulacja wielkości bramki w zakresie min.1 – 15 mm | Tak |  |
| 30 | doppler spektralny z falą ciągłą (cw-D) sterowalny pod kontrolą obrazu 2D | Tak |  |
| 32 | kolor doppler | Tak |  |
| 33 | power doppler | Tak |  |
| 34 | obrazowanie wielokierunkowe (compounding) – wysyłanie przez te same kryształy głowicy kilku wiązek ultradźwiękowych pod różnymi kątami ( np.SonoCT) | Tak |  |
| 35 | GŁOWICE |  |  |
| 36 | głowica convexowa do badań brzusznych z zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 2,5 – 6,0 MHz (podać typ i zakres częstotliwości) | Tak |  |
| 37 | obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 38 | obrazowanie w trybie kolor doppler | Tak |  |
| 39 | obrazowanie w trybie pw-doppler | Tak |  |
| 40 | obrazowanie w trybie triplet ( 2D/kolor Doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 41 | głowica liniowa do badań naczyniowych o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 3,5 – 13,0 MHz (podać typ i zakres częstotliwości) | Tak |  |
| 42 | liczba elementów tworzących obraz ultrasonograficzny min.128 (podać) | Tak |  |
| 43 | obrazowanie trapezowe, obrazowanie rombowe | Tak |  |
| 44 | obrazowanie w trybie kolor doppler | Tak |  |
| 45 | obrazowanie w trybie pw-doppler | Tak |  |
| 46 | obrazowanie w trybie triplet ( 2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 47 | Głowica kardiologiczna typu Pchased Array o zakresie częstotliwości obrazowania 2D obejmującym przedział min. 1,5 – 5,0 MHz (podać typ i zakres częstotliwości) | Tak |  |
| 48 | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
| 49 | obrazowanie w trybie kolor doppler | Tak |  |
| 50 | obrazowanie w trybie pw-doppler | Tak |  |
| 51 | obrazowanie w trybie triplet ( 2D/kolor doppler/pw-doppler) w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 52 | obrazowanie w trybie pw-doppler | Tak |  |
| 53 | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 55 | do badań abdominalnych | Tak |  |
| 56 | do badań małych narządów | Tak |  |
| 57 | do badań naczyniowych i struktur nerwowych | Tak |  |
| 58 | do badań kardiologicznych | Tak |  |
| 59 | do badań urologicznych | Tak |  |
| 60 | Do badań przezciemieniowych | Tak |  |
| 61 | MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY |  |  |
| 62 | obrazowanie panoramiczne | Tak-wersja demo 90 dniowa wraz z dostawą aparatu |  |
| 63 | Zintegrowane oprogramowanie do automatycznej detekcji i oceny grubości błony wewnętrznej w badaniach naczyniowych (Intima Media Thicknes) | Tak-wersja demo 90 dniowa wraz z dostawą aparatu |  |
| 64 | anatomiczny M-mode | Tak |  |
| 65 | POZOSTAŁE |  |  |
| 66 | Autoryzacja producenta sprzętu na serwis i sprzedaż aparatu na terenie Polski | Tak |  |
| 67 | termin gwarancji przedmiotu umowy wraz z głowicami min.24 miesiące | Tak |  |
| 68 | czas reakcji serwisu 48 h od momentu zgłoszenia awarii | Tak |  |
| 69 | czas naprawy w przypadku konieczności wymiany części zamiennych z importu max 5 dni | Tak |  |
| 70 | w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego podzespołu, wymiana przedmiotu umowy na fabrycznie nowy. | Tak |  |
| 71 | serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju ( podać) | Tak |  |
| 72 | zapewnienie serwisu pogwarancyjnego przez okres min.10 lat | Tak |  |
| 73 | dostępność części zamiennych po okresie gwarancji min. 10 lat | Tak |  |
| 74 | przekazanie sprzętu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego | Tak |  |
| 75 | szkolenie z zakresu obsługi sprzętu i diagnostyki obrazowej | Tak |  |
| 76 | karta gwarancyjna | Tak |  |
| 77 | paszport techniczny | Tak |  |

..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)