Opis przedmiotu zamówienia.

Urządzenie do oceny stanu hemodynamicznego pacjenta w oparciu o analizę krzywej ciśnienia tętniczego krwi – 2 zestawy

| Lp. | PARAMETR/WARUNEK | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Producent | Podać |  |
| 2. | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3. | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4. | Rok produkcji ……………….., urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
| 5 | Liczba urządzeń | 2 |  |
| I. Wymagania ogólne |
| 6. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia w oparciu o analizę krzywej ciśnienia tętniczego krwi | Tak |  |
| 7. | Ocena hemodynamiczna układu krążenia bez użycia cewnika Swan-Ganza z jednego dostępu naczyniowego | Tak |  |
| 8. | Analiza kształtu fali ciśnienia tętniczego do ciągłego (w czasie rzeczywistym), oznaczania ciśnienia krwi, trendu rzutu serca, oceny reakcji hemodynamicznych na podanie płynów i innych parametrów pochodnych | Tak |  |
| II. Wymagane parametry monitorowane lub wyliczane: |
| 9. | rzut serca (CO) | Tak |  |
| 10. | objętość wyrzutowa (SV) | Tak |  |
| 11. | systemowy (obwodowy) opór naczyniowy (SVR) | Tak |  |
| 12. | zmienność objętości wyrzutowej (SVV) | Tak |  |
| 13. | zmienność ciśnienia tętniczego (PPV) | Tak |  |
| 14. | moc pojemności minutowej | Tak |  |
| 15. | kurczliwość lewej komory | Tak |  |
| 16. | częstość akcji serca | Tak |  |
| 17. | Ciśnienie skurczowe krwi | Tak |  |
| 18. | Ciśnienie rozkurczowe krwi | Tak |  |
| 19. | Średnie ciśnienie tętnicze krwi | Tak |  |
| III. Wyświetlanie danych |
| 20. | Wyświetlanie rzeczywistej krzywej ciśnienia tętniczego | Tak |  |
| 21. | Prezentacja danych w postaci trendów graficznych. Możliwość wyświetlania dwóch krzywych trendu w jednym oknie trendu. Wybór sposobu prezentacji danych pomiarowych – min. 2 tryby | Tak |  |
| 22. | Zakres czasowy trendu 15 min/30 min/1 godz./3 godz./6 godz./12 godz./24 godz./2 dni/3 dni/6dni/12 dni. | Tak |  |
| 23. | Możliwość ustawienia wartości normalnych i docelowych | Tak |  |
| IV. Parametry dodatkowe: |  |  |
| 24 | Ekran o przekatnej minimum 8 cali i rozdzielczości min 800 x 480 pixeli | Tak |  |
| 25 | Obsługa monitora poprzez ekran dotykowy lub klawisze funkcyjne. Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 26 | Drukowania danych poprzez port USB oraz poprzez sieć | Tak |  |
| 27 | Możliwości transmisji danych z wykorzystaniem LAN do podłączania sieciowych drukarek i urządzeń przesyłania danych. | Tak |  |
| 28 | Ramię do mocowania monitora w komlpecie | Tak |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o moduł do ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej, drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. | Tak |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o moduł do pomiaru pulsoksymetrycznego wysycenia hemoglobiny tętniczej tlenem (SpO2) | Tak |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 32 | Okres gwarancji min. 24 miesiące | Podać |  |
| 33 | Deklaracje CE (zamawiający nie wymaga załączenia deklaracji do oferty) | Tak |  |
| 34 | Szkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia i wykorzystania pomiarów hemodynamicznych u pacjentów OIT | Tak |  |
| VI. Do zestawu należy dołączyć: | liczba |  |
|  | Moduł ciągłego pomiaru rzutu serca z analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej drogą kaniulacji obwodowego naczynia tętniczego i żyły głównej górnej. | 1 |  |
|  | Jednorazowy zestaw do pomiaru ciągłego rzutu serca z analizy konturu fali tętna | 10 |  |

……………..........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)