Pakiet nr 6– załącznik nr 8.6 do SIWZ
Aparat do uciskowego masażu sekwencyjnego z zestawem mankietów
sztuk – 1- po zmianach z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Aparat do uciskowego masażu sekwencyjnego
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
1.3	Rok produkcji	tak
1.4	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
2	Dane techniczne
2.1	Regulowane ciśnienie w komorach mankietu: / ciśnienie minimalne od 20 mmHg / ciśnienie maksymalne co najmniej 140 mmHg	tak
2.2	Elektroniczna regulacja i stały pomiar ciśnienia	tak
2.3	Obsługiwana liczba komór: od 12 w pojedynczym mankiecie,	tak
2.4	Mankiety uciskowe z zachodzącymi na siebie komorami ( eliminuje przerwy w masażu )	tak
2.5	Poziom ciśnienia ustalany indywidualnie w każdej komorze lub dla całego mankietu	tak
2.6	Niezależna regulacja: / - ciśnienia, / -tempa masażu, / -czasu	tak
2.7	Korekcja ciśnienia dla każdej komory mankietu uciskowego osobno	tak
2.8	Czas dopompowania komory od 3 do 5 s.	tak
2.9	10 poziomów ciśnienia ustalanego indywidualnie w każdej komorze lub dla całego mankietu	tak
2.10	Awaryjne, jednoczesne odsysanie powietrza ze wszystkich komór mankietu uciskowego ( niezbędne w przypadku wystąpienia objawów bólowych u pacjenta)	tak
2.11	Zegar zabiegowy w zakresie 0- 90 minut	tak
2.12	Pomiar czasu pozostałego do zakończenia zabiegu	tak
2.13	Automatyczne opróżnianie mankietu po zakończeniu zabiegu	tak
2.14	Regulowany czas przerwy	tak
2.15	Czas utrzymania ciśnienia w komorach 0-6 sekund	tak
2.16	Możliwość jednoczesnej pracy dwóch mankietów	tak
3	Akcesoria	tak
3.1	12-komorowy mankiet na kończynę górną prawy,	tak
3.2	12-komorowy mankiet na kończynę górną lewy,	tak
3.3	12-komorowy mankiet na kończynę dolną prawy,	tak
3.4	12-komorowy mankiet na kończynę dolną lewy,	tak
3.5	Poszerzacze do mankietów na kończynę górną – 2 szt.	tak
3.6	Poszerzacze do mankietów na kończynę dolną – 2 szt.	tak
3.7	24- komorowe spodnie z poszerzaczami	tak/nie
3.7	Zdejmowany bawełniany wkład ochronny do każdego mankietu	tak/nie
3.8	Jednorazowe wkłady flizelinowe do mankietów	tak/nie
4	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
4.1	Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu.	tak
4.2	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem	tak
4.3	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca	tak
4.4	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.	tak
4.5	Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu.	tak
4.6	Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem.	tak
4.7	Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: / - instrukcję obsługi, / dokumentację techniczną, / - instrukcję konserwacji i czyszczenia	tak
4.8	Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty)	tak
4.9	Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.	tak