Pakiet nr 6– załącznik nr 8.6 do SIWZ	Zestaw do biostymulacji laserowej z sondą skanującą
sztuk – 1 - po zmianach z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	PARAMETR / WARUNEK	Wymagane / parametry / TAK/NIE	Parametry oferowane
1	Laser ze skanerem	podać
1.1	Producent	podać
1.2	Kraj pochodzenia	podać
1.3	Rok produkcji	podać
1.4	Urządzenie fabrycznie nowe	tak
2	Zestaw do terapii laserowej	tak
2.1	Laser ze skanerem	tak
2.2	Długość fali 1064 nm	tak
2.3	Moc lasera minimum 10W	tak
2.4	Praca lasera: tryb ciągły, impulsowy, hiperimpulsowy	tak
2.5	Częstotliwość: 1- 100000 Hz	tak
2.6	Możliwość tworzenia programów terapeutycznych	tak
2.7	Biblioteka gotowych programów	tak
2.8	Regulacja częstotliwości przemiatania i cyklu pracy	tak
2.9	Możliwość połączenia metody punktowej i skanowania	tak
2.10	Regulacja wysokości lasera oraz kąta nachylenia ramienia	tak
2.11	Czerwony wskaźnik laserowy	tak
2.12	Możliwość terapii kontaktowej i bezkontaktowej	tak
2.13	Ekran dotykowy	tak
2.14	Przycisk bezpieczeństwa - nożny	tak
2.15	Energia dawkowana w zakresie 10%- 90%	tak
2.16	Pole zabiegowe minimum 1 cm² w kontakcie ze skórą pacjenta	tak
2.17	Laser na podstawie jezdnej umożliwiającej przemieszczanie aparatu w kabinie zabiegowej	tak
2.18	Wymiary aparatu nie większe niż : szerokość 45cm x długość 45 cm. Uzależnione od małych rozmiarów kabiny zabiegowej i bardzo ograniczonej powierzchni do przesuwania aparatu w kabinie	tak
2.19	Praca aparatu bezpieczna dla terapeuty i pacjenta w kabinie zabiegowej: / - o wymiarach szerokość 1,56 m x długość 2,30 m / - okna i drzwi z szybami zabezpieczonymi roletami materiałowymi	tak
3	Zasilanie 230 V, 50-60 HZ	tak
4	Klasa ochronności I B	tak
5	Okulary ochronne – 2 sztuki	tak

4	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU	OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
4.1	Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu.	tak
4.2	Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem	tak
4.3	Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca	tak
4.4	Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu.	tak
4.5	Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu.	tak
4.6	Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem.	tak
4.7	Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: / - instrukcję obsługi, / dokumentację techniczną, / - instrukcję konserwacji i czyszczenia	tak
4.8	Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty)	tak
4.9	Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu.	tak