Respirator do nieinwazyjnej wentylacji z zestawem masek   - szt 2 –			 po zmianach z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent/Oferent | Podać |  |
| 2 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 3 | Model/typ | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji | Podać |  |
| 5 | Certyfikat CE | tak |  |
|  | Parametry techniczne |  |  |
| 6 | Aparat do wspomagania oddechu typu BILEVEL do inwazyjnej i nieinwazyjnej wentylacji płuc. Przystosowany do terapii pacjentów z POChP, z zaburzeniami mechaniki oddechowej np. wskutek skoliozy, chorób nerwowo- mięśniowych lub zespołu hipowentylacji otyłych, | tak |  |
| 7 | Tryby Pracy: |  |  |
|  | CPAP | tak |  |
|  | S | tak |  |
|  | T | tak |  |
|  | ST | tak |  |
|  | PAC (Pressure Assisted Control), | tak |  |
|  | VAPS (Wspomaganie ciśnieniowe z gwarancją objętości) | tak |  |
| 8 | Respirator przystosowany do pracy 24h/ 7 dni | tak |  |
| 9 | Częstość oddechu w zakresie 5-60 odd/ min | tak |  |
| 10 | Zakres ciśnień : | tak |  |
|  | IPAP: 2-40 mbar, | tak |  |
|  | EPAP: 2-25mbar, | tak |  |
|  | CPAP: 4-20mbar | tak |  |
| 11 | Możliwość ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu wdech w zakresie od 0.1s do 4 s | tak |  |
| 12 | Kontrola czas narastania ciśnienia wdechowego od 100 do 900 ms | tak |  |
| 13 | Kontrola czasu przejścia z wdechu do wydechu od 100 do 400 ms | tak |  |
| 14 | 5 poziomów regulacji czułości wyzwalania wdechu i wydechu | tak |  |
| 15 | Funkcja automatyczna Start/ Stop | tak |  |
| 16 | Alarmy: | tak |  |
|  | Przecieki | tak |  |
|  | Objętość oddechowa | tak |  |
|  | Wysoki poziom ciśnienia | tak |  |
|  | Niski poziom ciśnienia | tak |  |
|  | Wysoki poziom częstości oddechowej | tak |  |
|  | Niska poziom częstości oddechowej | tak |  |
|  | Bezdech | tak |  |
|  | Niski poziom FiO2 | tak |  |
|  | Wysoki poziom FiO2 | tak |  |
|  | Niski poziom baterii | tak |  |
|  | Rozłączenie układu | tak |  |
| 17 | Możliwość podłączenia źródła tlenu bezpośrednio do aparatu, maksymalny przepływ do 30L/min | tak |  |
| 18 | Zintegrowana bateria wewnętrzna umożliwiająca pracę respiratora przez co najmniej 2 godziny | tak |  |
| 19 | Możliwość odczytu danych statystycznych z 365 dni terapii na wyświetlaczu respiratora. | tak |  |
| 20 | Monitorowanie parametrów przebiegu terapii w czasie: Vt, MV, RR, przeciek, Va, ciśnienia IPAP i EPAP, synchronizacja, saturacja, stosunek I:E | tak |  |
| 21 | Waga do 2,1 kg z baterią wewnętrzną | tak |  |
| 22 | Możliwość zasilania ok. 12 godzin z baterii zewnętrznych | tak |  |
| 23 | Możliwość podłączenia pulsoksymetru | tak |  |
| 24 | Możliwości ustawienie 2 programów wentylacji np. noc/ dzień, odpoczynek/ aktywność | tak |  |
| 25 | Możliwość podłączenia zintegrowanego nawilżacza z podgrzewaczem | tak |  |
| 26 | Możliwość wyboru patologii: obturacyjna choroba płuc, restrykcyjna choroba płuc, zespół hipowentylacji otyłych, normalna czynność płuc | tak |  |
| 27 | Możliwość wentylacji dzieci od 13 kg. | tak |  |
| 28 | Polskie menu i instrukcja obsługi | tak |  |
| 29 | Możliwość automatycznego obliczenia docelowej wentylacji pęcherzykowej przez algorytm respiratora . | tak |  |
| 30 | Głośność pracy respiratora - 29dB | tak |  |
| 31 | Nie wymagane przeglądy prewencyjne, pierwszy przegląd po 5 latach pracy | tak |  |
| 32 | Turbina bez limitu godzin pracy | tak |  |
| 33 | Maski do wyboru 6 szt. | tak |  |
| 34 | Zintegrowany z aparatem nawilżacz | tak |  |
| 35 | Zestaw do podłączenia FiO2 | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

……………...........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)