Monitor do przezskórnego monitorowania wentylacji, wysycenia tlenkiem i dwutlenkiem węgla   - szt 1 – po zmianach z dnia 06.10.2014r

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyposażenie: moduł i elektroda umożliwiająca jednoczesny pomiar saturacji oraz ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla. | TAK |  |
| 2 | Parametry mierzone: SpO2, tcpCO2, i moc stosowana do nagrzewania elektrody. | TAK |  |
| 3 | Pomiar SpO2 oparciu o technologię MasimoSet® | tak |  |
| 4 | Zakres wyświetlania : tcpCO2:0-200 mmHg lub 0,0-26,7 kPa SpO2: 0-100 % Częstość tętna: 0-300 skurczów na minutę (bpm) | tak |  |
| 5 | Zakres pomiarowy: | tak |  |
| 6 | Tcp CO2: 5-200 mmHg lub 0,7-26,7 kPa | tak |  |
| 7 | Sp O2: 0-100 % (70-100 % z ±3 cyframi) | tak |  |
| 8 | Częstość tętna: 25-240 bpm | tak |  |
| 9 | Ustawienie temperatury w °C - 37,0-45,0 °C, skokowo co 0,5 °C | tak |  |
| 10 | Ustawienia czasu pomiaru: 0,5h-24h, skokowo co 0,5 godziny | tak |  |
| 11 | Barometr: wbudowany: 375-825 mmHg lub 50-110 kPa Dokładność: ±5 mmHg lub 0,67 kPa | tak |  |
| 12 | Kalibracja: Gaz kalibracyjny (7,5 % CO2, 20,9 % O2, reszta N2) | tak |  |
| 13 | Wilgotność względna otoczenia: 20-80 % | tak |  |
| 14 | Zapis danych: do 48 godzin monitorowanych danych w odstępach 10-sekundowych | tak |  |
| 15 | EKRAN: kolorowy o przekątnej min. 6”, dotykowy, w techno-logii TFT, pełna rozdzielczość VGA (640 × 480) | tak |  |
| 16 | Oprogramowanie: komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | tak |  |
| 17 | Wyjście szeregowe: EIA232, (RS232) | tak |  |
| 18 | Wyjście drukarkowe: USB 2.0 | Tak |  |
| 19 | Akumulator: w normalnych warunkach akumulator gwarantuje zasilanie przez jedna godzinę | Tak |  |
| 20 | Zasilanie: 100-240 V 50-60 Hz | Tak |  |
| 21 | System gotowy do pracy wraz z tzw. Pakietem startowym materiałów zużywalnych. | tak |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | tak |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

……………...........................................................

(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)