ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parametry techniczne |  |  |
| 1.1 | Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2015, w pełni cyfrowy | TAK |  |
| 1.2 | Ilość kanałów przetwarzanych cyfrowo ≥ 70 000 | TAK Podać |  |
| 1.3 | Dynamika aparatu min. 170dB | TAK Podać |  |
| 1.4 | Zakres głębokości obrazowania min. do 30 cm | TAK Podać |  |
| 1.5 | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D min. 1000Hz | Tak podać |  |
| 1.6 | Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu w trybie Dopplera Kolorowego min. 300Hz | TAK Podać |  |
| 1.7 | Zakres stosowanych częstotliwości pracy (określony zakresem częstotliwości głowic pracujących z aparatem) min. 1-14 MHz | TAK Podać |  |
| 1.8 | Monitor kolorowy, typu "non interlaced" bez przeplatania międzyliniowego. Przekątna ekranu min. 18” | TAK Podać |  |
| 1.9 | Regulacja obrotu monitora min. +/-90° | TAK Podać |  |
| 1.10 | Regulacja obrotu pulpitu sterowania min. +/-150° | TAK Podać |  |
| 1.11 | Min. cztery aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączane z klawiatury ultrasonografu | TAK Podać |  |
| 1.12 | Cztery niezależne, skrętne koła min. 2 z blokadą skrętu | tak |  |
| 1.13 | Regulacja wysokości położenia konsoli min.16 cm | TAK podać |  |
| 1.13 | Waga aparatu max 130 kg | TAK podać |  |
| 2 | Tryb pracy aparatu |
| 2.1 | 2D M-mode Anatomiczny M-mode Doppler Pulsacyjny (PW) Doppler Pulsacyjny HPRF Doppler Ciągły (CW) Doppler kolorowy Doppler mocy (CPA) z funkcją oznaczenia kierunku (Kierunkowy Doppler Mocy) Doppler przezczaszkowy (TCD) Kolorowy Doppler Tkankowy (Color TDI) | TAK |  |
| 2.2 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| 2.3 | Obrazowanie M-mode na całym ekranie | TAK |  |
| 2.4 | Kolorowy M-mode tj stosowany łącznie z przepływem kodowanym kolorowym | TAK |  |
| 2.5 | Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera pulsacyjnego dla zerowego kąta korekcji - nie mniej niż 7,0 m/sek | TAK podać |  |
| 2.6 | Szerokość bramki dopplera PW - Min. 1 do 24 mm | TAK podać |  |
| 2.7 | Zakres pomiaru prędkości dla Dopplera ciągłego dla zerowego kąta korekcji - nie mniej niż 17 m/sek | TAK podać |  |
| 2.8 | Prezentacja spektrum dopplerowskiego na całym ekranie | TAK |  |
| 2.9 | Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej) | TAK |  |
| 2.10 | Automatyczna optymalizacja obrazu Dopplera Kolorowego przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
| 2.11 | Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D (min. TGC, gain, kompresja obrazu) przy pomocy jednego klawisza | TAK |  |
| 2.12 | Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiekowej z min. 9 kątami ugięcia wiązki. | TAK |  |
| 2.13 | Praca w trybie wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki dla obrazowania harmoniczmego | TAK |  |
| 2.14 | Technika postprocesingu sygnału źródłowego pozwalająca na zmniejszenie szumów (zakłóceń) na obrazie 2D | TAK, opisać |  |
| 2.15 | Regulacja uchylności (Steer) wiązki Dopplera w sposób płynny w zakresie min. 200 | TAK |  |
| 2.16 | Możliwość płynnej zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode) dla wszystkich oferowanych głowic. | TAK |  |
| 2.17 | Możliwość regulacji wzmocnienia poprzecznego wiązki TGC z pulpitu operatora min. 8 stref | TAK |  |
| 2.18 | Możliwość regulacji wzmocnienia bocznego wiązki LGC z pulpitu operatora min. 2 strefy | TAK |  |
| 2.19 | Jednoczesna prezentacja obrazu 2D i 2D z kolorem o niezależnych buforach pamięciowych na podzielonym ekranie | Tak |  |
| 2.20 | Możliwość obracania obrazu lewo-prawo, góra-dół | TAK |  |
| 2.21 | Powiększenie obrazu zamrożonego | TAK |  |
| 2.22 | Powiększenie bez straty rozdzielczości obrazu w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 2.23 | Możliwość porównania na jednym ekranie obrazów uzyskanych „na żywo” podczas badania z obrazem z pamięci aparatu zachowanym na dysku twardym | TAK |  |
| 3. | Głowice obrazujące |  |  |
| 3.1 | Głowica sektorowa do badań TCD | TAK |  |
|  | Pracująca w zakresie min. 2 - 5 MHz | TAK |  |
|  | Kąt widzenia Min. 900 | Tak Podać |  |
|  | PW Doppler | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Technika harmoniczna | TAK |  |
| 3.2 | Głowica liniowa | TAK |  |
|  | Pracująca w zakresie min. 3 - 12 MHz | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe Min. 150 | Tak Podać |  |
|  | Długość czoła głowicy Max 45 mm | Tak Podać |  |
|  | PW Doppler | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Power (Angio) Doppler | TAK |  |
|  | Ilość elementów min.128 | TAK |  |
|  | Technika harmoniczna | TAK |  |
| 3.3 | Głowica mikrokonweksowa | TAK |  |
|  | Pracująca w zakresie min. 5 - 8 MHz | TAK |  |
|  | Kąt widzenia Min. 900 | Tak Podać |  |
|  | Pole widzenia (krzywizna) 14 mm ± 1mm | Tak Podać |  |
|  | PW Doppler | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Power (Angio) Doppler | TAK |  |
|  | Ilość elementów min.128 | TAK |  |
| 4 | Pakiety kliniczne/obliczeniowe/raporty | TAK |  |
| 4.1 | Pakiet kliniczny/obliczeniowy do badań naczyniowych | TAK |  |
| 4.2 | Pakiet kliniczny/obliczeniowy do badań jamy brzusznej | TAK |  |
| 4.3 | Pakiet kliniczny/obliczeniowy do badań małych narządów | TAK |  |
| 4.4 | Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametrów (min. RI, PI, S, D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum | TAK |  |
| 4.5 | Raporty dla każdego rodzaju i trybu badania mogące zawierać własne komentarze Użytkownika oraz obrazy | Tak |  |
| 4.6 | Dodawanie własnych definiowanych pomiarów i obliczeń do poszczególnych pakietów aplikacyjnych pomiarowo obliczeniowych i pokazywanie wyników w drukowanym raporcie | Tak do 20 pomiarów i obliczeń |  |
| 4.7 | Archiwizacja raportów w formatach html lub/i pdf, doc itp. na dysku DVD, CD-R i dysku twardym | TAK |  |
| 4.8 | Programy pomiarów: min. 8 odległości na jednym obrazie, obwód, objętość | TAK |  |
| 4.9 | Oprogramowanie wbudowane w aparat do automatycznego pomiaru IMT na klatkach obrazowych wybranych przez operatora | TAK |  |
| 5. | System archiwizacji |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny Min 1000 obrazów | Tak Podać |  |
|  | Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań Min 200 GB | Tak Podać |  |
|  | Możliwość archiwizacji sekwencji ruchomych i statycznych na dysku aparatu | TAK |  |
|  | Archiwizacja pętli obrazowych w sposób prospektywny lub retrospektywny do wyboru przez operatora | TAK |  |
|  | Możliwość zapamiętania obrazów na dysku aparatu bez konieczności wprowadzania danych pacjenta. Aparat automatycznie nadaje tymczasowe oznaczenie rekordu, który można zmienić po wykonaniu badania | TAK |  |
|  | Nagrywarka DVD wbudowana w aparat | TAK |  |
|  | Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive). Gniazdo USB umieszczone z przodu aparatu. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów (format bmp i/lub jpg), pętli obrazowych (format avi) i raportów badania w formacie DICOM na nośnikach zewnętrznych DVD i pamięci typu pendrive USB | TAK |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD/USB w formatach DICOM wraz z automatycznie załączonym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM na komputerach PC | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (Dicom send, Dicom Print, Modality Worklist) | TAK |  |
|  | Wideoprinter czarno-biały małego formatu | TAK |  |
|  | Zasilanie 220-240 V 50Hz | Tak Podać |  |
|  | Książkowa Instrukcja obsługi w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE | TAK |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy – opcje dostępne w dniu składania oferty |  |  |
|  | Oprogramowanie do pomiaru IMT off-line (na zewnętrznym komputerze). | Możliwość rozbudowy |  |
|  | Pakiet kliniczny do badań kardiologicznych | Możliwość rozbudowy |  |
|  | Prezentacja na ekranie EKG badanego pacjenta | Możliwość rozbudowy |  |
| 6.1 | Głowica liniowa | Możliwość rozbudowy |  |
|  | Pracująca w zakresie min. 5 - 12 MHz | TAK |  |
|  | Długość czoła głowicy min. 50mm | Tak Podać |  |
|  | PW Doppler | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Power (Angio) Doppler | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 256 | TAK |  |
|  | Technika harmoniczna | TAK |  |
| 6.2 | Głowica konweksowa | Możliwość rozbudowy |  |
|  | Pracująca w zakresie min. 1 - 5 MHz | TAK |  |
|  | PW Doppler | TAK |  |
|  | Kolor Doppler | TAK |  |
|  | Power (Angio) Doppler | TAK |  |
|  | Ilość elementów min. 150 | TAK |  |
|  | Technika harmoniczna | TAK |  |

OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagane parametry TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1.1 | Okres gwarancji minimum 48 miesięcy. Gwarancja liczona od daty uruchomienia potwierdzonego podpisaniem protokołu instalacyjnego po przeprowadzonym szkoleniu. | Tak Podać |  |
| 1.2 | Przeglądy gwarancyjne zgodnie z dokumentacją producenta dokonywane na koszt Oferenta, po uprzednim uzgodnieniu z Użytkownikiem. | tak |  |
| 1.3 | Za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem odpowiada Wykonawca | tak |  |
| 1.4 | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu. | tak |  |
| 1.5 | Do zakupionych urządzeń Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport aparatu. | tak |  |
| 1.6 | Oferent gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 7 lat od podpisania umowy. | tak |  |
| 1.7 | W przypadku dłuższej naprawy (pow. 3 dni roboczych) przedmiotu Umowy lub naprawy w warsztacie serwisowym Wykonawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze o nie gorszych parametrach | tak |  |
| 2. | SZKOLENIA |
| 2.1 | Oferent gwarantuje szkolenie (przeprowadzane na koszt Oferenta) personelu Użytkownika dla obsługi urządzenia w zależności od potrzeb. Przeprowadzone szkolenia udokumentowane zostaną stosownym zaświadczeniem. | tak |  |
| 3 | DOKUMENTACJA W JĘZYKU POLSKIM DOSTARCZANA WRAZ Z DOSTAWĄ APARATU |
| 3.1 | Wraz ze sprzętem oferent dostarczy następujące dokumenty w języku polskim: - instrukcję obsługi, dokumentację techniczną, - instrukcję konserwacji i czyszczenia | tak |  |
| 3.2 | Oferowane urządzenie posiada zaświadczenia i certyfikaty zgodne z ustawą o wyrobach medycznych CE (zamawiający nie wymaga załączania ww. dokumentów do oferty) | tak |  |
| 3.3 | Oferent przy dostawie urządzenia musi przekazać ważne dokumenty potwierdzające fakt autoryzacji przez producenta w zakresie sprzedaży oraz serwisu dostarczanego sprzętu. | tak |  |

…………..                                                             ………………………………………………

(data)                                          (imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego  przedstawiciela Wykonawcy)