## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%

## pakiet
Załącznik nr 3.3 do SIWZ
Pakiet nr 3 ,, Obłożenia cz. III"
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Zestaw do chirurgii biodra pakowany w zew. opakowanie typu papier-folia,wew . opakowanie z włókniny zapewniajace zachowanie sterylności. W zestawie a) 1x serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona Trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym,152x228cm+/-2cm b) 1x serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-empolipropylenowym 80x144+/-2cm c)tasma samoprzylepna10x50cm +/-2cm d)1x osłona na kończynę typu stogkinette,elastyczna,nieprzepuszczalna,rozmiar L e)1x serweta z wycieciem, nieprzepuszczalna,152x178cm+/-2cm,wyciecie10x53cm=?-2cm z taśma samoprzylepną f)serweta typuU-ortopedyczna,wykonanaz włókniny SMS polipropylenowej bez zawartości lateksu polietylenu, poliestru i celulozy224x318cm =/-2cm,wycięcie 15x137cm +/-2cm wzmocnione (%run off ≤ 75%, dla strefy krytycznej ISO-9073-11,odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho dla strefy mniej krytycznej≤1,olog(10)CFU dla strefy krytycznej 6.0 Barier Index czystość-czasteczki stałe: dla obu stref≤2.5 log(10)PM, |  | szt | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
pylenie :dla obu stref ≤3.0 log(10)PM, czystość mikrobiologiczna: dla obu stref ≤ 2.0 log(10)CFU/dm2, odporność na przenikanie cieczy (ciśnienie hydrostatyczne dla strefy krytycznej≥150, dla mniej krytycznej ≥50cm H2O, wytrzymwłość na wypychanie na sucho dla strefy krytyczne≥j300kPa, dla mniej krytycznej≥140kPa,wypychanie na mokro dla strefy krytycznej-≥300kPa, wytrzymałość na rozciąganie na such dla strefy krytycznej≥90/90N ,mniej krytycznej≥30/50N rozciąganie na mokro-dla strefy krytycznej≥100/100N. g)1x serweta typu Bar,wykonana zwłókniny SMS polipropylenowej bez zawartości lateksu,polietylenu,poliestru i celulozy 157x269cm +/-2cm, z osłonami na ramiona, z taśmą samoprzylepną, zuchwytem na kable i przewody, spełniająca wymogi dla obu stref jak serweta typu U -ortopedyczna.Opakowanie zew. powinno poasiada dwie etykiety do dokumentacji med. zawierające informacje: datę ważności, nr serii lub LOT, nazwę producenta, indeks identyfikacyjny.
2 | Zestaw wyciągowy, pakowany zewnetrznie ( papier- folia) wew. opakowanie z włókniny zapewniajacy zachowanie sterylności po wyjęciu z opakowania. w zestawie:a)serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej, wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym-152x191cm +/-2cm. b)1x serweta na stolik Mayo,wykonana z folii polipropylenowj wzmacniana trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym-80x144cm +/-2cm c) taśma samoprzylepna wykonana z polipropylenu-10x50cm +/- 2cm d)2x ręcznik do rąk 33x39cm e) 1x serweta typu U, wykonana zwłókniny SMS polipropylenowej bez zawartości lateksu, polietylenu,poliestru i celulozy- 203x315 +/- 2cm,zintegrowane z serwetą otwory (min 3)do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drenów, wyciecie centralne "U"10x112cm+/- 2cm z tasmą samoprzylepną wzdłóż wyciecia U,spełniajaca wymogi dla strefy krytyczneji mniej krytycznej: odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho: strefa mniej krytyczna≤ 1,5log(10) CFU, przenikanie na mokro- strefa krytyczna≥ 5,8 Barrier Index. czystość-czasteczki stałe strefa- krytyczna≤2.5log(10)PM,. |  | szt | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
strefa mniej krytyczna≤2,5log(10) PM. pylenie: dla krytycznej i mniej krytycznej ≤2.7 log (10).czystość mikrobiologiczna dla obu stref ≤2.0log (10)CFU/dm2.odporność na przenikanie cieczy dla krytycznej≥360,dla mniej krytycznej ≥40cmH2O. Wytrzymałość na wypychanie na sucho: dla krytycznej≥340kPa, dla mniej krytycznej ≥120kPa.Wytrzymałość na wypychanie na mokro -strefa krytyczna≥370 kPa. Wytrzymałość na rozciąganiena na sucho s.krytyczna ≥125N, na mokro s. krytyczna≥130N .Palność I klasa. F) 1x serweta ograniczająca miejsce operowane oraz tworząca parawan anestezjologiczny, w rozm,150x275cm+/- 2cm, ze zintegrowanymidwoma osłonami na ramiona , wykonana z włókniny SMS bez zawartości lateksu,polietylenu,poliestru i celulozy,z taśmą samoprzylepną wzdłuż brzegu ograniczajace miejsce operowane i ze zintegrowanymi otworami na (min 3) na przewody. Spełniajaca wymogi dla obu stref jak serwety typu U. Opakowanie zew powinmo posiadać wyraźnie oznaczony kierunek otwierania,dwie samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające informacje:nazwę producenta datę ważności, LOT lub serie, indeks identyfikacyjny,
3 | Obłożenie do artroskopii: zestaw podwójnie pakowany- zew.folia-papier wew. Włóknina zapewniajaca zachowanie sterylnosci po wyjęciu lub w przypadku utraty szczelności z powodu rozdarcia. W zestawie a)serweta na stolik instrumentariuszki, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-empolipropylenowym-152x191cm+/-2cm b) 1x serweta na stolik Mayo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em polipropylenowym 80x144cm+/-2cm c) taśma samoprzylepna wykonana z polipropylenowej 10x50 cm +/- 2cm d)2x ręcznik do rąk 33x39cm e)1x serweta w rozmiarze229x315cm +/- 2cm wykonana z włókniny SMS polipropylenowej bez zawartości lateksu, polietylenu, poliestru i celulozy z workiem na płyny wrozmiarze 70x70x70cm +/-2cm z usztywnieniem w górnym brzegu worka oraz odpływem z mozliwością podłączenia ssaka i zatyczką lub zaworem zintegrowane z serwetą trzy otwory do wielokrotnego przeprowadzania kabli i drenów, serweta z otworem o średnicy początkowej 6cm +/-2cm wykonanym z elastycznego materiału umożliwiającego łatwą aplikacje oraz dopasowanie do anatomicznego kształtu kończyny bez dodatkowego mocowania i uszczelniania. spełniajaca wymogi: |  | szt. | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
odpornośc na przenikanie drobnoustrojów na sucho dla strefy mniej krytycznej ≤1,0 log(10)CFU,na przenikanie drobnoustrojów na mokro dla strefy krytycznej=6Barrier Index. Czystość -cząsteczki stałe dla strefy krytycznej≤2,2 log(10)PM,mniej krytycznej≤2 log(10)PM. pylenie dla obu stref ≤2,6 log(10). czystość mikrobiologiczna dla obu stref ≤2.0 log (10)CFU/dm2.odporność na przenikanie cieczy-dla strefy krytycznej≥65,dla mniej krytycznej ≥40cm H2O, wytrzymałość na wypychanie- na sucho : dla sterfy krytycznej ≥340kPa, dla mniej krytycznej ≥126kPa. Wytrzymałość na wypychanie - na mokro:dla strefy krytycznej≥370kPa. Wytrzymaość na rozciąganie- na sucho: dla strefy krytycznej≥160N, dla mniej krytycznej≥60N. Wytrzymałość na rozciąganie-na mokro: dla strefy krytycznej≥165N. Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające: Palność: Iklasa-dopuszcza się topienie materiału w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np. diatermia). 1 serweta typu Stockinette w rozmiarze 25x122cm, Jednocześnie spełniające parametry uzupełniające: Palność: Iklasa-dopuszcza się topienie materiału w kontakcie z ogniem i innymi czynnikami termicznymi (np. diatermia).
4 | Zestaw do chirurgii reki lub stopy: zestaw poakowany podwójnie (opakowanie zew. Papier-folia, wew. Opakowanie z włókniny zapewniajace zabezpieczenie w razie rozerwania lub utraty szczelności ). W zestawie: 1x seweta na stolik instrumentarariuszki,wukonany z folii polipropylenowej wzmocniona trojwarstwowym SMS-em polipropylenowym-152x191+/-2cm; 1x serweta na stolik Majo, wykonana z folii polipropylenowej wzmocniona trójwarstwowym SMS-em, poilpropylenowym80x144cm +/-2cm;1x taśma samoprzylepna z polipropylenu:10x55cm +/-2cm;1x serweta, wykonana z polipropylenu bez zawartości lateksu, celulozy, polietylenu i poliestru, posiadajaca otwór rozszerzalny w warunkach spoczynkowych o średnicy 3 cm-180x300cm +/-2cm, spełniajaca wymogi: a)odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho –strefa mniej krytyczna ≤1log (10) CFU. B)odporność na przenikanie drobnoustrojów na mokro –dla strefy krytycznej 6 Barrier Index. C) czystość- cząsteczki stałe: dla strefy krytycznej i mniej krytycznej ≤2 log (10)PM. D) pylenie- dla obu stref ≤ 2 log(10). |  | szt | 240 |  | 0 |  | 0 | 0
E)pylenie dla obu stref -≤2 log(10). F)czystość mikrobiologiczna- dla obu stref≤ 2.0 log(10) CFU /dm2. G) odporność na przenikanie cieczy – dla obu stref ≥140cm H2O. H) wytrzymałość na wypychanie na sucho dla obu stref≥165kPa, na mokro dla syrefy krytycznej ≥155kPa. I) wytrzymałość na rozciąganie na sucho dla obu stref ≥75 N, rozciąganie na mokro-strefa krytyczna-≥80N.Jednocześnie spełniająca parametry uzupełniajace-palnosć I klasa(dopuszcza się topienie materiału w kontakcie z ogniem np. Diatermia;1x serweta pomocnicza, wykonana z włókniny SMS polipropylenowej 112x150 +/-2cm.
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT