## przetarg
Załącznik nr 3 do SIWZ
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Stabilizacja złamań bliższej nasady kości udowej. Gwóźdź tytanowy, lity, w części bliższej pin derotacyjny (wkręcany do gwoździa) i śruba teleskopowa (składająca się z uniwersalnej części zakończonej gwintem i tulei prowadzącej o zmiennej długości), w części dalszej dwa otwory ryglujące - jeden dynamiczny, drugi statyczny (gwoździe o długości 180 i 220 mm) lub w wersji długiej – trzy otwory statyczne (umieszczone w płaszczyźnie czołowej). Rozmiary: długość 220mm (125,130,135 stopni – kąt szyjkowo-trzonowy) średnica 10,12mm; długość 180 mm (130,135 stopni - kąt szyjkowo-trzonowy) średnica 10, 12, 14 mm oraz gwoździe anatomiczne - długie (prawy i lewy) z 10 stopniową antetorsją (125 i 130 stopni - kąt szyjkowo-trzonowy) o długościach 260, 300, 340, 380, 420, 460mm o średnicy 10mm. Skład kompletu: gwóźdź - 1 szt. ; śruba - 2 szt.; zatyczka - 1 szt. ; pin - 1 szt. ; tuleja - 1 szt. ; śruba doszyjkowa - 1 szt. |  | komplet | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Stabilizacja złamań trzonu kości ramiennej. Gwóźdź tytanowy , lity z asymetrycznym końcem, wprowadzany „odłokciowo” lub od głowy kości ramiennej, z zagięciem trzonowo-nasadowym 4 stopnie. Możliwość kompresji. W części dalszej otwory ryglujące w dwóch płaszczyznach (czołowej i strzałkowej). Rozmiary: średnica 7 i 8mm, długości 180, 200, 220,240, 260, 280, 300mm. Skład kompletu: gwóźdź - 1 szt.;śruba złota - 4 szt.; zatyczka - 1 szt. |  | komplet | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Stabilizacja złamań bliższej nasady kości ramiennej.Gwóźdź tytanowy lity, anatomiczny (prawy, lewy), prosty, w wersji długiej i krótkiej, w części bliższej cztery otwory dla śrub fiksujących (gwintowane) umożliwiających stabilizację złamań guzka większego, mniejszego, masywu głowy, zapobiegające przemieszczeniom odłamów. W części bliższej wkładka z PEEK-u zapobiegająca wykręcaniu się śrub fiksujących. Wersja krótka w całości pokryta celownikiem. Rozmiary: 150, 220, 250, 280mm, średnica części bliższej 10mm, dalszej 8 (150mm) i 7mm (pozostałe). Skład kompletu: gwóźdź - 1 szt.; śruba złota - 2 szt.; śruba czarna - 4 szt.; zatyczka - 1 szt. |  | komplet | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Stabilizacja złamań dalszej nasady kości udowej - „odkolanowy”. Gwóźdź tytanowy, lity z ostrym końcem, cztery otwory ryglujące w części dalszej, dwa w części bliższej. Wprowadzany „odkolanowo”. Rozmiary: średnica 10, 11, 12mm, do długości 240mm pokryte celownikiem. Możliwość zastosowania nakrętek poprawiających stabilizację w kości osteoporotycznej mocowanych na 2-ch śrubach w części dalszej. Skład kompletu: gwóźdź - 1 szt.; śruba - 4 szt.; zatyczka - 1 szt.; nakrętka - 4 szt. |  | komplet | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Stabilizacja złamań dalszej części kości promieniowej. Śrubopłytka do śródszpikowego zaopatrywania złamań nasady dalszej kości promieniowej. Wykonana ze stopu tytanu. Uniwersalna dla strony prawej i lewej. Wprowadzana z okolicy wyrostka rylcowatego kości promieniowej. Poczwórnie unikortykalnie, wielopłaszczyznowo ryglowana w części dalszej i podwójnie bikortykalnie ryglowana w części bliższej. W całości pokryta celownikiem. Ryglowanie proksymalne w płaszczyźnie czołowej. Skład kompletu: gwóźdź - 1 szt.; śruba unikortykalna - 4 szt.; śruba biokortykalna - 2 szt. |  | komplet | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Stabilizacja złamań wielopoziomowych kości piszczelowej. Rekonstrukcyjny gwóźdź śródszpikowy do stabilizacji złamań bliższej nasady oraz złamań wielopoziomowych kości piszczelowej .Gwóźdź tytanowy w wersji długiej ( do złamań wielopoziomowych ) - kaniulowany oraz krótkiej( do złamań części bliższej )- lity i kaniulowany, w części bliższej potrójne - kątowo stabilne ryglowanie (otwory na śruby gwintowane) , śruby podpierające „plateau” piszczeli poprowadzone rozbieżnie pod kątem 70 stopni. Otwór dynamiczny umożliwiający kompresję odłamów. W wersji krótkiej, w części dalszej dwa statyczne otwory ryglujące, w części dalszej wersji długiej – trzy otwory statyczne (dwa w płaszczyźnie czołowej oraz jeden w płaszczyźnie strzałkowej). Wersja krótka gwoździa o dł. 200mm i średnicach 8,9 i 10 mm- w całości pokryta celownikiem. Wersja długa o rozmiarach od 240 do 420 mm i średnicach 8,9 i 10 mm w części dalszej ryglowana „z wolnej ręki”. Przedłużki 5 i 10 mm umożliwiające głębsze posadowienie gwoździa. Skład kompletu: gwóźdź-1 szt.;śruba-4 szt.;śruba komp.-1 szt.;zatyczka/przedłużka - 1 szt. |  | komplet | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Stabilizacja złamań kości udowej (stalowe). Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań trzonów kości udowej stalowe, kaniulowane, trzy otwory w części dalszej, promień wygięcia 2000mm. Rozmiary(średnica) - 10 do 15mm. Skład kompletu: gwóźdź - 1 szt.; śruba - 3 szt.; zatyczka - 1 szt.; |  | komplet | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Stabilizacja złamań kości udowej (tytanowe). Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań trzonów kości udowej tytanowe, lite, trzy otwory w części dalszej, promień wygięcia 2000mm. Rozmiary (średnica) – 8 do 11mm. Skład kompletu: Skład kompletu: gwóźdź - 1 szt.; śruba - 3 szt.; zatyczka - 1 szt. |  | komplet | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Stabilizacja złamań kości piszczelowej (stalowe). Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań trzonów kości piszczelowej stalowe, kaniulowane, po trzy otwory na śruby ryglujące w części bliższej i dalszej, w części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła właściwego rzepki. Rozmiary(średnica) - 9 do 14 mm. Skład kompletu: gwóźdź - 1 szt.; śruba - 4 szt.; zatyczka - 1 szt. |  | komplet | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Stabilizacja złamań kości piszczelowej (tytanowe). Gwoździe śródszpikowe do stabilizacji złamań trzonów kości piszczelowej tytanowe, lite, po trzy otwory na śruby ryglujące w części bliższej i dalszej, w części bliższej ścięcie mające na celu ochronę więzadła właściwego rzepki. Rozmiary(średnica) : 8 do 10mm. Skład kompletu: gwóźdź - 1 szt.; śruba - 4 szt.; zatyczka - 1 szt. |  | komplet | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Stabilizacja złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Śrubopłytka dynamiczna , tytanowa do zespalania złamań śródtorebkowych szyjki kości udowej. Poczwórne dynamiczne mocowanie w głowie kości udowej , przy pomocy śrub teleskopowych wkręcanych do płytki. Podwójne ryglowanie dystalne (śruby stabilizowane w płytce). Płytka zakładana w okolicy podkrętarzowej o kącie 130 stopni. Skłąd kompletu: płytka - 1 szt.; śruba doszyjkowa - 3 szt.; śruba ryglująca - 2 szt. |  | komplet | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Płyta do osteotomii kości piszczelowej. Płytka dystansowa blokowana ze stopu tytanu do osteotomii korekcyjnej i stabilizacji części bliższej kości piszczelowej do 10 stopni zarówno od strony bocznej jak i przyśrodkowej. Płytka o długości 52mm, szerokości 24,7mm w części bliższej i 17,2mm w części dalszej. Możliwość zastosowania min. 6 rozmiarów bloczka rozpierającego w przedziale od 5 – 10 mm. Dwa otwory dla śrub do blokowania płytki w części trzonowej – korowych o dł. 22mm do 55mm i średnicy 4,5mm, oraz dwa otwory dla śrub w części nasadowej-gąbczastych w rozmiarach 34mm - 78 mm, i średnicy 6mm. W skład kompletu wchodzą: płytka,2 śruby korowe,2 śruby gąbczaste,1 bloczek ze śrubą |  | komplet | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Płyta do osteotomii kości piszczelowej powyżej 10 stopni. Płytka dystansowa blokowana ze stopu tytanu do osteotomii korekcyjnej i stabilizacji części bliższej kości piszczelowej powyżej 10 stopni zarówno od strony bocznej jak i przyśrodkowej. Płytka o długości 85,50mm i szerokości w części bliższej 35mm i 17mm w części dalszej. Cztery otwory dla śrub do blokowania płytki dla śrub korowych o dł. 22mm do 55mm i średnicy 4,5mm, oraz trzy otwory dla śrub gąbczastych w rozmiarach 34mm - 78 mm, i średnicy 6mm. Skład kompletu: płyta - 1 szt.; śruba korowa - 4 szt.; śruba gąbczasta - 3 szt. |  | komplet | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości składajaća się z porowatej podstawy kolagenowej pochodzącej od bydła,wchłaniana,z możliwością dostosowania kształtu materiału do wypełnionego ubytku zarówno w warunkach suchych, jak i mokrych Rozmiar 1x1x1 cm |  | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości składajaća się z porowatej podstawy kolagenowej pochodzącej od bydła,wchłaniana,z możliwością dostosowania kształtu materiału do wypełnionego ubytku zarówno w warunkach suchych, jak i mokrych Rozmiar 1,5x1,5x0,5 cm |  | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Kolagenowa substancja do wypełniania ubytków kości składajaća się z porowatej podstawy kolagenowej pochodzącej od bydła,wchłaniana,z możliwością dostosowania kształtu materiału do wypełnionego ubytku zarówno w warunkach suchych, jak i mokrych Rozmiar 2 x 1 x 1cm |  | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Klej tkankowy monomeryczny n-butyl-2-cyjanoakrylat ampułka gotowa do użycia 0,5 ml w sterylnej saszetce, możliwość przechowywania w temp. Pokojowej. Klej do zamykania ran skórnych oraz mocowania siatek przepuklinowych potwierdzona badaniami klinicznymi. Wymagane dostarczenie badań. |  | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Stapler skórny jałowy, jednorazowy z możliwością zakładania zszywek pod kątem. Posiada wskaźnik ilości zszywek. 35 zszywek ze stali nierdzewnej powleczonych teflonem o wymiarach: grubość 0,58 mm, wysokość 3,6 mm, szerokość 6,9 mm |  | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Urządzenie wielokrotnego użytku do usuwania zszywek ze stali nierdzewnej |  | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Urządzenie jednorazowego użytku do usuwania zszywek (plastikowe z metalowym zakończeniem) |  | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
| Sterylny środek hemostatyczny z włókien kolagenowych pochodzenia wołowego o dużej gęstości zawierający ryboflawinę. 10 Cm2 zawiera 220mg kolagenu oraz 0,5 mg ryboflawiny. Obie strony aktywne. Hemostaza max.140. Absorbcja ok. 3 tyg. Sterylny. Rozmiar 5cm x 8cm. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. |  | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Sterylny środek hemostatyczny z włókien kolagenowych pochodzenia wołowego o dużej gęstości zawierający ryboflawinę. 10 Cm2 zawiera 220mg kolagenu oraz 0,5 mg ryboflawiny. Obie strony aktywne. Hemostaza max.140. Absorbcja ok. 3 tyg. Sterylny. Rozmiar 3cm x 5cm. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. |  | opakowanie | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
………………………………………..
podpis
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.

## 
stawki podatku VAT
0%
3%
8%
23%