## Pakiet 3
Załącznik nr 3.3 do SIWZ
Pakiet nr 3. Akcesoria do sterylizacji parowej i dezynfekcji
lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa producenta / nr katalogowy | Jednostka miary | Ilość | cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | w tym podatek VAT (%) | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Test chemiczny do kontroli procesu dezynfekcji termicznej w myjni dezynfektorze, niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, paskowy dla parametrów dezynfekcji termicznej 93st. C/5 min. Opakowanie 100 szt. |  | op=100szt | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach. Opakowanie 100 szt. |  | op=100szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną (rolki), z zapisem informacji: kod operatora, numer sterylizatora, numer cyklu, data sterylizacji,data ważności, Kompatybilne z posiadaną metkownicą Blitz, trzyrzędową alfanumeryczną. 1 rolka = 500 etykiet. Opakowanie zawiera 24 rolki. Do dwóch opakowań etykiet Zamawiający wymaga tuszu do metkownicy Blitz T 222. Wymagane oświadczenie producenta o kompatybilności etykiet z metkownicą. |  | op=24 rolki | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Koperty do dokumentacji sterylizacji parowej z miejscem do wklejania testów chemicznych i etykiet. |  | op=100szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Koperty do dokumentacji procesów dezynfekcji, karty załadunku |  | op=100szt | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Dwustronna karta załadunku myjni -dezynfektora z miejscem na wskaźniki używane do kontroli procesu mycia i dezynfekcji termicznej spójna z kopertowym systemem dokumentacji procesu dezynfekcji oraz miejscem na wydruk z myjni- dezynfektora i na wpisanie informacji ewidencyjnych. Opakowanie zawiera 250 kart. |  | op=250szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Nietoksyczny test skuteczności procesu sterylizacji 134st.C/ 7 min; 121 st. C/20 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Opakowania po 200sztuk. |  | op=200szt | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Nietoksyczny test skuteczności procesu sterylizacji 134st.C 3,5min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1 wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia. Opakowania po 100 sztuk |  | op=100szt | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rękawice bawełniane pokryte frotą z długim mankietem do okolicy łokcia do wyciągania gorącego wsadu (około 28 cm) |  | Pary= 2szt | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Wskaźnik chemiczny wieloparametrowy, liniowe ułożenie wskaźnika, perforowany do kontroli sterylizacji parą wodną kl. IV, informacja testu i zgodności z normą 11140 umieszczona na teście. Op=480 szt |  | op | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Przyłbica ochronna do twarzy - ochrona przed detergentam.Op=24 szt |  | op=24szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Wkładki absorbcyjne do tac narzędziowych 70g/m2 - 25x30= op. 1000szt |  | op=1000szt | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Wkładki absorbcyjne do tac narzędziowych 70g/m2- 30x50= op.500szt |  | op=500szt | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Taśma neutralna , bez wskaźnika 19mmx50mb |  | rol | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Taśma kontrolna ze wskaźnikiem 19mmx50mb |  | rol | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Taśma barwiąca Citizen MD 910/911 i DP 310 do drukarki autoklawu parowego |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Rolki 57mmx 30 mb do drukarki autoklawu parowego MD 911 SS |  | rol | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Gotowy środek do gruntownego usuwania resztek alginianu i cementu oraz plam z cynku i eugenolu, jodu. Op=500 ml |  | szt | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych, oporny na czynniki sterylizacji i działanie wody - 0,75 mm, kolor czarny |  | szt | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Szczotka do mycia narzędzi chirurgicznych z włosiem nylonowym o długości około 18 cm |  | szt | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Test zgrzewu do wizualnej kontroli poprawności działania zgrzewarek rotacyjnych (rolkowych) oraz jakości zgrzewu posiadający substancje testową w kolorze czarnym. (Opakowanie 250 szt) |  | op | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | 0
Note on B2: Prosimy o uzupełnienie wskazanych przez Zamawiającego pól oraz sprawdzenie poprawności otrzymanych wyników.
Note on F6: Należy uzupełnić w formularzu cenę jednostkową netto
Note on H6: Należy wpisać lub wybrać z listy wyrażoną w % stawkę podatku VAT

## _
stawki podatku VAT
0%
5%
8%
23%